## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к извещению от «13» ноября 2010 года №140
на поставку имплантатов для остеосинтеза при деформирующем артрозе коленного сустава и артроскопических операций при повреждении передней крестообразной связки
№ п/п | Наименование / Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Параметры и условия
| 2 | 3
1 | Имплантаты для остеосинтеза
1.1. | Полностью синтетический и полностью биодеградируемый материал, для замещения дефектов костной ткани.
1.1.1 | Материал полностью искусственного происхождения | Наличие
1.1.2 | Материал на основе β-три-кальций-фосфата | Наличие
1.1.3 | Материал полностью биологически совместим. | Наличие
1.1.4 | Материал максимально соответствует по химическим свойствам минеральной фазе костной ткани | Наличие
1.1.5 | Материал обладает химической стабильностью | Наличие
1.1.6 | Материал подвергается постепенному ремоделированию через резорбцию остеокластами с параллельным замещением новообразованной костной тканью | Наличие
1.1.7 | Материал не ингибирует процесс костеобразования | Наличие
1.1.8 | Материал не вызывает атопического остеогенеза в случаях его прямого контакта с окружающими мягкими тканями. | Наличие
1.1.9 | Материал показан для замещения поверхностных дефектов костной ткани, с возможностью восстановления анатомических контуров | Наличие
1.1.10 | Материал показан для замещения глубоких и объемных дефектов костной ткани | Наличие
1.1.11 | Материал допускает мануальный метод применения | Наличие
1.1.12 | Материал поставляется готовым к применению, в стерильной упаковке | Наличие
1.1.13 | Общая пористость материала | не менее 60% для гранул и не менее 70% для блоков, цилиндров, клиньев.
1.1.14 | Размер пор | постоянный
1.1.15 | Размер макропор в пределах | 100 – 500 микрон
1.1.16 | Размер микропор в пределах | 20 – 40 микрон
1.1.17 | Поры в материале связаны между собой как на макро- так и на микро - уровне. | Наличие
1.1.18 | Микро и макро поры не замкнуты и обеспечивают беспрепятственное врастание кровеносных сосудов и остеонов, а так же биодеградацию | Наличие
1.1.19 | Структурная жесткость материала | не хуже или равна структурной жесткости губчатой кости (7.5 ± 1 MPa)
1.1.20 | Сроки биодеградации | 6 – 18 месяцев, в зависимости от объема замещаемого дефекта.
1.1.21 | Молярное соотношение Кальций \ Фосфор | находится в пределах 1,67
1.1.22 | Гранулированный материал поставляется в различных весовых упаковках (не менее 6 вариантов). | Наличие
1.1.23 | Гранулированный материал поставляется с различным размером гранул (не менее 4 вариантов), не хуже 0,5 мм – 5,6 мм | Наличие
1.1.24 | Система для перфузии
1.1.25 | Система обеспечивает полное пропитывание всего объема материала за счет создания вакуума, после перфузии в порах материала не остаёться воздуха | Наличие
1.1.26 | Время необходимое для полного пропитывания материала не более 2 минут | Наличие
1.1.27 | Система позволяет пропитывание материала разных форм (гранулы, блоки, цилиндры, клинья) | Наличие
1.1.28 | Система позволяет пропитывание материала кровью или костным мозгом, при пропитывании костным мозгом материал обладает остеокондуктивными, остеоиндуктивными и остеогенными свойствами. | Наличие
1.1.29 | Имеется переходник для прямого введения крови или костного мозга из шприца в систему для перфузии, чтобы предотвратить сгущение костного мозга | Наличие
1.1.30 | Система имеет не менее 4 вариантов объема контейнеров для перфузии | максимальный размер контейнера не менее 40мм в диаметре, высота 20мм
1.1.31 | Объем шприца перфузионной системы | не менее 30 мл
1.1.32 | Верхняя часть шприца откручивается для простого извлечения пропитанного материала | Наличие
1.1.33 | Система поставляется в стерильной упаковке | Наличие
1.1.34 | Колличество комплектов | 4
1.2. | Система для высокой медиальной остеотомии б/берцовой кости (пластины)
1.2.1 | Материал изготовления | Титан-Аллюминий-Ниобиевый сплав, не содержит гистотоксичный Ванадий.
1.2.2 | Пластина имеет 4 отверстия в метафизарной части 3 из которых резьбовые моноаксиальные, одно комбинированное | Наличие
1.2.3 | 4 отверстия в диафизарной части комбинированные, с возможностью моноаксиального введения как блокированных 5,0 винтов в резьбовую часть отверстия, так и 4,5 кортикальных винтов | Наличие
1.2.4 | Крайние отверстия в метафизарной и диафизарной части отделены сплошным промежутком без отверстий, располагающимся над зоной остеотомии | Наличие
1.2.5 | Отверстия в диафизарной части располагаются в шахматном порядке. | Наличие
1.2.6 | Поставляется в стерильной упаковке | Наличие
1.2.7 | Колличество пластин, шт. | 2
2 | Винты для остеосинтеза пластин с угловой стабильностью
2.1. | Винт блокированный с конической головкой | Наличие
2.1.1 | Материал изготовления | Титан-Аллюминий-Ниобиевый сплав, не содержит гистотоксичный Ванадий.
2.1.2 | Головка винта имеет шестигранный шлиц. | Наличие
2.1.3 | Головка винта имеет резьбу для бловирования в пластине. | Наличие
2.1.4 | Диаметр винта | 5,0мм.
2.1.5 | В комплекте 6 винтов, из них | Наличие
2.1.6 | 70мм | 2шт.
2.1.7 | 65мм | 1шт.
2.1.8 | 38мм | 3шт.
2.1.9 | Количество комплектов | 2
3 | Имплантаты для пластики крестообразной связки коленного сустава
3.1. | Набор фиксаторов-спиц 3, 3 мм типа RigidFix или эквивалент
3.1.1 | Материал изготовления | полностью рассасывающийся материал: полимер полимолочной кислоты
3.1.2 | Конусовидная форма концов фиксаторов-спиц | Наличие
3.1.3 | Диаметр фиксаторов-спиц, мм | 3.3
3.1.4 | Возможность использования для фиксации мягкотканного трансплантата передней крестообразной связки в бедренной кости | Обязательно
3.1.5 | Длина фиксаторов-спиц, мм | 4.2
3.1.6 | Набор поставляется в стерильной упаковке | наличие
3.1.7 | Комплектность набора:
3.1.8 | фиксаторы-спицы, шт. | 2
3.1.9 | гильзы, шт. | 2
3.1.10 | троакар, шт. | 1
3.1.11 | Количество наборов, шт. | 6
3.2. | Тибиальная гильза типа BioIntrafiz или эквивалент малая
3.2.1 | Материал изготовления | полностью рассасывающийся материал: полимер полимолочной кислоты и трикальцийфосфат
3.2.2 | Использование для фиксации четырехпрядного мягкотканного трансплантата передней крестообразной связки в большеберцовой кости | Наличие
3.2.3 | Длина гильзы, мм | 30
3.2.4 | Четыре продольных канавки на поверхностигильзы | Наличие
3.2.5 | Использование в сочетании с винтовым фиксатором типа BioIntrafix 6-8 мм | Наличие
3.2.6 | Количество тибиальных гильз, шт. | 6
3.3. | Винтовой фиксатор типа BioIntrafix или эквивалент
3.3.1 | Материал изготовления | полностью рассасывающийся материал: полимер полимолочной кислоты и трикальцийфосфат
3.3.2 | Использование для фиксации четырехпрядного мягкотканного трансплантата передней крестообразной связки в большеберцовой кости | Наличие
3.3.3 | Введение в предварительно установленную расширяющуюся тибиальную гильзу | Наличие
3.3.4 | Диаметр винта в диапазоне, мм | 6-8
3.3.5 | Длина винта, мм | 30
3.3.6 | Количество винтовых фиксаторов, шт. | 6
4. | Год выпуска, не ранее | 2010
5. | Регистрационное удостоверение | наличие
6. | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | наличие
| И.о. главного врача | К.Р.Коновалов