Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «17» ноября 2010 года  № 29

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта | Поставка автоматического гематологического анализатора |
| Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров * |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта | Поставка автоматического гематологического анализатора |
| Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров* |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*Необходимо предоставить Приложение к Котировочной заявке по форме, указанной в приложении к котировочной заявке

Приложение

- к Котировочной заявке

- Техническое задание

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые параметры и условия (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Автоматический гематологический анализатор | Указать |
| 2 | Модель | Указать | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие | № от__до__ |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 6 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
| 7 | Регламент гарантийного обслуживания прибора, где должны быть прописаны процедуры и частота их выполнения сервисной службой фирмы, которая будет устанавливать анализатор, и обслуживать его в дальнейшем. Наличие у фирмы лицензии на техническое обслуживание медицинской техники и сертификат инженера на обслуживание данной модели анализатора. | Наличие |  |
| 8 | Документы, подтверждающие метрологическую аттестацию средств измерений | Наличие |  |
| 9 | Подробное техническое описание на русском языке (паспорт) | Наличие | Приложить |
| 10 | Область применения | Для клинико-диагностической лаборатории |  |
| 11 | Технические характеристики: |  |  |
| 12 | Методы измерения: |  |  |
| 13 | -фотометрический метод измерения гемоглобина | Наличие | Указать |
| 14 | -кондуктометрический метод подсчета и определение размеров клеток | Наличие | Указать |
| 15 | Реагентная система: |  |  |
| 16 | -реагентов не менее | 3 | Указать параметры |
| 17 | -интегрированный пакет не менее, измерений | 350 | Указать параметры |
| 18 | Исследуемые параметры: |  |  |
| 19 | -лейкоциты с дифференциациацией на 3 субпопуляции | Наличие |  |
| 20 | -эритроциты | Наличие |  |
| 21 | -тромбоциты | Наличие |  |
| 22 | -гемоглобин | Наличие |  |
| 23 | -гематокрит | Наличие |  |
| 24 | -средный объем эритроцита | Наличие |  |
| 25 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците | Наличие |  |
| 26 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците | Наличие |  |
| 27 | -ширина распределения эритроцитов | Наличие |  |
| 28 | -средный объем тромбоцита | Наличие |  |
| 29 | -тромбокрит | Наличие |  |
| 30 | -ширина распределения тромбоцитов | Наличие |  |
| 31 | -гистограммы распределения по объему эритроцитов | Наличие |  |
| 32 | -гистограммы распределения по объему лейкоцитов | Наличие |  |
| 33 | -гистограммы распределения по объему тромбоцитов | Наличие |  |
| 34 | Производительность не менее, проб/час | 60 | Указать параметры |
| 35 | Объем пробы: |  |  |
| 36 | -цельной крови не более, мкл | 10 | Указать параметры |
| 37 | -цельной крови в режиме предразведения не более, мкл | 25 | Указать параметры |
| 38 | Встроенная программа контроля качества | Наличие |  |
| 39 | Уровней контроля качества не менее | 6 | Указать параметры |
| 40 | Вывод результатов на сенсорный дисплей | Наличие |  |
| 41 | Печать результатов на внешний принтер | Наличие |  |
| 42 | Цветной сенсорный дисплей разрешением не менее, точек | 640х480 | Указать параметры |
| 43 | Аналитические характеристики: |  |  |
| 44 | Диапазон линейности: |  |  |
| 45 | -WBC не уже , 103 клеток/мкл | 0,0-100 | Указать параметры |
| 46 | -RBC не уже , 106 клеток/мкл | 0,1-8,0 | Указать параметры |
| 47 | -HGB не уже , г/100 мл | 5,0-240 | Указать параметры |
| 48 | -MCV не уже , фл | 40-140 | Указать параметры |
| 49 | -PTL не уже , 103 клеток/мкл | 5,0-2000 | Указать параметры |
| 50 | Типичный CV%: |  |  |
| 51 | -WBC не более, (103 клеток/мкл) % | 2,5 | Указать параметры |
| 52 | -RBC не более, (106 клеток/мкл) % | 2,0 | Указать параметры |
| 53 | -HGB не более, (г/100 мл) % | 1,5 | Указать параметры |
| 54 | -MCV не более, (фл) % | 1,0 | Указать параметры |
| 55 | -PTL не более, (103 клеток/мкл) % | 5,0 | Указать параметры |
| 56 | Меню пользователя на русском языке | Наличие |  |
| 57 | Интерфейс: |  |  |
| 58 | -порт RS-232 не менее | 2 | Указать параметры |
| 59 | -порт для подключения внешнего принтера | Наличие |  |
| 60 | -порт для подключения считывателя штрих-кодов | Наличие |  |
| 61 | -порт USB | Наличие |  |
| 62 | Память результатов измерений с гистограммами не менее, результатов | 1000 | Указать параметры |
| 63 | Архивирования результатов на внешний USB-носитель | Наличие |  |
| 64 | Уровней доступа пользователей к управлению прибором не менее | 4 | Указать параметры |
| 65 | Размеры, включая пакет с реагентами: |  |  |
| 66 | -длина не более, мм | 320 | Указать параметры |
| 67 | -ширина не более, мм | 370 | Указать параметры |
| 68 | -высота не более, мм | 350 | Указать параметры |
| 69 | Вес не более, кг | 9,5 | Указать параметры |
| 70 | Комплект поставки: |  |  |
| 71 | Термопринтер с адаптером питания | Наличие |  |
| 72 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 73 | Стартовый комплект реагентов: |  |  |
| 74 | • Набор диагностических реагентов (ПАК) измерений не менее | 350 | Указать параметры |
| 75 | • Контрольная кровь на 12 параметров, нормальные значения не менее, флаконов | 1 | Указать параметры |
| 76 | • Контрольная кровь на 12 параметров, низкие значения не менее, флаконов | 1 | Указать параметры |
| 77 | Количество, комп. | 1 | Указать |
| 78 | Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации | Наличие |  |
| 79 | Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
| 80 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 81 | Год выпуска не ранее 2010 года | Наличие |  |
| 82 | Срок предоставления гарантии качества | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать параметры |
| 83 | Постгарантийное обслуживание на территории г. Перми | Наличие |  |
| 84 | Гарантийное обслуживание на территории г. Перми | Наличие |  |
| 85 | Установка и ввод в эксплуатацию с комплексным обучением работе на аппарате медицинского персонала всем особенностям эксплуатации данного аппарата на объекте. | Наличие |  |
| 86 | Цена, руб. | Указать | Указать |