Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «17» ноября 2010 года № 29

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Автоматический гематологический анализатор |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 6 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 7 | Регламент гарантийного обслуживания прибора, где должны быть прописаны процедуры и частота их выполнения сервисной службой фирмы, которая будет устанавливать анализатор, и обслуживать его в дальнейшем. Наличие у фирмы лицензии на техническое обслуживание медицинской техники и сертификат инженера на обслуживание данной модели анализатора. | Наличие |
| 8 | Документы, подтверждающие метрологическую аттестацию средств измерений | Наличие |
| 9 | Подробное техническое описание на русском языке (паспорт) | Наличие |
| 10 | Область применения | Для клинико-диагностической лаборатории |
| 11 | Технические характеристики: |  |
| 12 | Методы измерения: |  |
| 13 | -фотометрический метод измерения гемоглобина | Наличие |
| 14 | -кондуктометрический метод подсчета и определение размеров клеток | Наличие |
| 15 | Реагентная система: |  |
| 16 | -реагентов не менее | 3 |
| 17 | -интегрированный пакет не менее, измерений | 350 |
| 18 | Исследуемые параметры: |  |
| 19 | -лейкоциты с дифференциациацией на 3 субпопуляции | Наличие |
| 20 | -эритроциты | Наличие |
| 21 | -тромбоциты | Наличие |
| 22 | -гемоглобин | Наличие |
| 23 | -гематокрит | Наличие |
| 24 | -средный объем эритроцита | Наличие |
| 25 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците | Наличие |
| 26 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците | Наличие |
| 27 | -ширина распределения эритроцитов | Наличие |
| 28 | -средный объем тромбоцита | Наличие |
| 29 | -тромбокрит | Наличие |
| 30 | -ширина распределения тромбоцитов | Наличие |
| 31 | -гистограммы распределения по объему эритроцитов | Наличие |
| 32 | -гистограммы распределения по объему лейкоцитов | Наличие |
| 33 | -гистограммы распределения по объему тромбоцитов | Наличие |
| 34 | Производительность не менее, проб/час | 60 |
| 35 | Объем пробы: |  |
| 36 | -цельной крови не более, мкл | 10 |
| 37 | -цельной крови в режиме предразведения не более, мкл | 25 |
| 38 | Встроенная программа контроля качества | Наличие |
| 39 | Уровней контроля качества не менее | 6 |
| 40 | Вывод результатов на сенсорный дисплей | Наличие |
| 41 | Печать результатов на внешний принтер | Наличие |
| 42 | Цветной сенсорный дисплей разрешением не менее, точек | 640х480 |
| 43 | Аналитические характеристики: |  |
| 44 | Диапазон линейности: |  |
| 45 | -WBC не уже , 103 клеток/мкл | 0,0-100 |
| 46 | -RBC не уже , 106 клеток/мкл | 0,1-8,0 |
| 47 | -HGB не уже , г/100 мл | 5,0-240 |
| 48 | -MCV не уже , фл | 40-140 |
| 49 | -PTL не уже , 103 клеток/мкл | 5,0-2000 |
| 50 | Типичный CV%: |  |
| 51 | -WBC не более, (103 клеток/мкл) % | 2,5 |
| 52 | -RBC не более, (106 клеток/мкл) % | 2,0 |
| 53 | -HGB не более, (г/100 мл) % | 1,5 |
| 54 | -MCV не более, (фл) % | 1,0 |
| 55 | -PTL не более, (103 клеток/мкл) % | 5,0 |
| 56 | Меню пользователя на русском языке | Наличие |
| 57 | Интерфейс: |  |
| 58 | -порт RS-232 не менее | 2 |
| 59 | -порт для подключения внешнего принтера | Наличие |
| 60 | -порт для подключения считывателя штрих-кодов | Наличие |
| 61 | -порт USB | Наличие |
| 62 | Память результатов измерений с гистограммами не менее, результатов | 1000 |
| 63 | Архивирования результатов на внешний USB-носитель | Наличие |
| 64 | Уровней доступа пользователей к управлению прибором не менее | 4 |
| 65 | Размеры, включая пакет с реагентами: |  |
| 66 | -длина не более, мм | 320 |
| 67 | -ширина не более, мм | 370 |
| 68 | -высота не более, мм | 350 |
| 69 | Вес не более, кг | 9,5 |
| 70 | Комплект поставки: |  |
| 71 | Термопринтер с адаптером питания | Наличие |
| 72 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 73 | Стартовый комплект реагентов: |  |
| 74 | • Набор диагностических реагентов (ПАК) измерений не менее | 350 |
| 75 | • Контрольная кровь на 12 параметров, нормальные значения не менее, флаконов | 1 |
| 76 | • Контрольная кровь на 12 параметров, низкие значения не менее, флаконов | 1 |
| 77 | Количество, комп. | 1 |
| 78 | Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации | Наличие |
| 79 | Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |
| 80 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |
| 81 | Год выпуска не ранее 2010 года | Наличие |
| 82 | Срок предоставления гарантии качества | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 83 | Постгарантийное обслуживание на территории г. Перми | Наличие |
| 84 | Гарантийное обслуживание на территории г. Перми | Наличие |
| 85 | Установка и ввод в эксплуатацию с комплексным обучением работе на аппарате медицинского персонала всем особенностям эксплуатации данного аппарата на объекте. | Наличие |

Главный врач МУЗ «ГДП №4»                   			О.Е. Чернышова