Приложение №1 к извещению

о проведении запроса котировок

№ 41 от 22.11.2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

| № п/п | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| п. 1 Стоматологическая установка |  |  |  |
| 1 | Наименование | Указать | Указать |
| 2 | Модель | Указать | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 7 | Стоматологическая установка | Наличие |  |
| 8 | Технические характеристики: |  |  |
| 9 | Бормашина: | Наличие |  |
| 9.1 | Столик врача на пять инструментов с верхним подводом инструментальных шлангов на пантографическом плече: | Наличие |  |
| 9.2 | Шланг с пистолетом вода/воздух/спрей | Наличие |  |
| 9.3 | Шланг турбинный М4 (с подсветкой) | Наличие |  |
| 9.4 | Шланг электрического микромотора с подсветкой | Наличие |  |
| 9.5 | Сенсорное управление функциями установки на столике врача: | Наличие |  |
| 9.6 | Кнопка вкл/выкл ополаскивания плевательницы | Наличие |  |
| 9.7 | Кнопка вкл/выкл стаканонаполнителя | Наличие |  |
| 9.8 | Кнопка вкл/выкл тормоза пантографа | Наличие |  |
| 9.9 | Кнопка вкл/выкл охлаждения инструмента | Наличие |  |
| 9.10 | Кнопка переключения реверса электрического микромотора | Наличие |  |
| 9.11 | Регулятор оборотов электрического микромотора | Наличие |  |
| 9.12 | Выключатель галогенной лампы | Наличие |  |
| 9.13 | Четырехместный дисплей, отображающий параметры при 1Б1сс1ммировании установки. | Наличие |  |
| 10 | Ножная электрическая многофункциональная педаль включения инструментов и положения кресла | Наличие |  |
|  | Функции педали: |  |  |
| 10.1 | Chip blower (продувка шлангов и наконечников) | Наличие |  |
| 10.2 | Управление оборотами микромотора | Наличие |  |
| 10.3 | Управление реверсом микромотора | Наличие |  |
| 10.4 | Регулировка мощности УЗК (Устранителя зубного камня) | Наличие |  |
| 10.5 | Управление охлаждением инструментов | Наличие |  |
| 10.6 | Управление светильником (ВКЛ/ВЫКЛ) | Наличие |  |
| 10.7 | Управление стаканонаполнителем | Наличие |  |
| 10.8 | Управление креслом пациента | Наличие |  |
| 11 | Гидроблок |  |  |
| 11.1 | На блоке имеется окно доступа к коммуникациям установки | Наличие |  |
| 11.2 | Возможность поворота гидроблока в горизонтальном положении на 45º | Наличие |  |
| 12 | Кресло пациента: | Наличие |  |
| 12.1 | Кресло пациента электромеханическое, несущее с бесшовной обивкой и левым подлокотником | Наличие | Указать параметры |
| 12.2 | 5 программ регулировки кресла | Наличие | Указать количество |
| 12.3 | Движение кресла вверх | Наличие |  |
| 12.4 | Движение кресла вниз | Наличие |  |
| 12.5 | Спинка кресла вниз | Наличие |  |
| 12.6 | Спинка кресла вверх | Наличие |  |
| 12.7 | Приведение кресла в нулевое (исходное) положение кресла | Наличие |  |
| 12.8 | Максимальная высота подъема кресла пациента не менее, мм | 850±20мм | Указать параметры |
| 12.9 | Минимальная высота опускания кресла не менее, мм | 480±20мм | Указать параметры |
| 12.10 | Управление креслом со столика врача и ножной педали | Наличие |  |
| 12.11 | Возможность переворота спинки на 180º | Наличие |  |
| 12.12 | Кнопка включения/выключения установки в основании 2Б2ссла | Наличие |  |
| 12.13 | Уровень акустического давления при работе кресла, вверх которого нагружен весом 80кг | не более 45 ДЦБ(А) | Указать параметры |
| 12.14 | Основное положение спинки | 18º± 2º от вертикальной плоскости | Указать параметры |
| 12.15 | Основное положение сидения | 12º±2 от горизонтальной плоскости | Указать параметры |
| 12.14 | Вес кресла 95±5кг | Указать |  |
| 12.15 | Напряжение сетевого питания 220±10В | Указать |  |
| 13 | Блок плевательницы: | Наличие |  |
| 13.1 | Керамический блок плевательницы | Наличие |  |
| 13.2 | Фильтр регулятор с манометром рабочего давления в воздушной системе | Наличие |  |
| 13.3 | Устройство автономной воды с выключателем подачи воздуха и редукционным клапаном | Наличие |  |
| 13.4 | Фильтр-уловитель в системе аспирации | Возможность дооснащения |  |
| 13.5 | Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ смыва плевательницы | Наличие |  |
| 13.6 | Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ стаканонаполнителя | Наличие |  |
| 14 | Место ассистента на поворотной консоли: | Наличие |  |
| 14.1 | Слюноотсос эжекционный, воздушный с автоматическим включением | Наличие |  |
| 14.2 | Пылеотсос и слюноотсос с автоматическим включением | Возможность дооснащения |  |
| 14.3 | Агрегат отсасывающий в шумоизоляционном кожухе | Возможность дооснащения |  |
| 15 | Светильник: | Наличие |  |
| 15.1 | Бестеновой светильник на пантографическом рычаге | Наличие |  |
| 15.2 | Лампа галогеновая 12V, 50 Вт | Наличие | Указать параметры |
| 15.3 | Освещенность не менее 20 000 люкс | Наличие | Указать параметры |
| 16 | Стул врача на металлической основе с газовым амортизатором с пятью подвижными колесами и с опорой для ног | Наличие |  |
| 16.1 | Максимальная нагрузка в середине сиденья, не менее | 120 кг |  |
| 16.2 | Вес стула не более 10.5 кг | Указать |  |
| 16.3 | Высота сиденья в верхнем положении 560±5 мм | Указать |  |
| 16.4 | Высота опоры спины 0-240 мм | Указать |  |
| 16.5 | Минимальное движение стула по вертикали вниз 190±5мм | Указать |  |
| 17 | Компрессор медицинский, безмаслянный, в шумоизоляционном шкафу. | Наличие |  |
| 17.1 | Уровень шума не более, 3Б (А) | 65 |  |
| 17.2 | Рабочий объем не более, л | 70 |  |
| 17.3 | Ресивер 10 л | Наличие |  |
| 18 | Дополнительно инструменты: | Наличие |  |
| 18.1 | Турбинный наконечник (Тройной спрей, с подсветкой,скорость вращения до 280000 об/мин, рекомендуемое рабочее давление 2.1-2.3 бар, керамические подшипники, ненагревающийся кнопочный зажим бора.) | Наличие | Указать параметры |
| 18.2 | Электрический микромотор с внутренней подачей воды, с подсветкой 40 000 об/мин | Наличие | Указать параметры |
| 18.3 | Наконечник угловой (нижняя частъ 1:1 с подсветкой, поверхность из нержавеющей стали, быстрое крепление, двухканальное внутреннее охлаждение) 60-40 000 об/мин | Наличие | Указать параметры |
| 18.4 | Наконечник прямой (наконечник 1:1, двухканальное внутреннее охлаждение, поворотное быстрое крепление), 60-40 000 об/мин | Наличие | Указать параметры |
| 18.5 | Быстросъемное соединение. 1:1 съемная головка для нижней части углового наконечника , крепление бора защелкой, не менее 40 000 об./мин. | Наличие |  |
| 19 | Технические данные |  |  |
| 19.1 | Диапазон регулировки давления воздуха в установке, МПа | 0.45-0.6 МПа |  |
| 19.2 | Напряжение сети питания 220-230 v | Наличие |  |
| 19.3 | Частота сети 50 Гц | Наличие |  |
| 19.4 | Напряжение питания кресла установки 24 DC | Наличие |  |
| 19.5 | Минимальная мощность 250 W | Наличие |  |
| 19.6 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 19.7 | Срок гарантии на установку не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, на наконечники не менее 6 мес. | Указать | Указать срок гарантии |