## Лист2
Приложение №4
к документации об аукционе
Техническое задание
Лот № 2 Пленка термографическая медицинская для принтеров прямой цифровой термопечати серии Drystar 5000
№ п/п | Обязательные требования | Параметры и условия
1 | Регистрационное удостоверение | Наличие
2 | Сертификат соответствия | Наличие
3 | Пленка для термографического принтера "DryStar" для прямой термопечати | Наличие
4 | Характеристики:
5 | Пленка предназначена для использования в медицинских черно-белых принтерах серии Drystar 5000 | Наличие
6 | Основа пленки (подложка) | полиэстер
7 | Прокрас основы пленки (подложки) | голубой
8 | Толщина основы пленки, мкм | не более 168
9 | Поверхность пленки имеет защитный слой | Наличие
10 | Серебронесущий слой пленки чувствителен к высоким температурам термоголовки принтера | Наличие
11 | Нанесение изображения на пленку методом прямой термографической печати | Наличие
12 | Максимальная оптическая плотность D max | не менее 3,4
13 | Углы пленки скругленные | Наличие
14 | Печать пленки не требует использования химических реактивов | Наличие
15 | Пленка не чувствительна к дневному свету | Наличие
16 | Пленка загружается в лоток принтера и выгружается из него без защитного катриджа | Наличие
17 | Сохранность изображения при длительном хранении без защитных пакетов или другой защиты | Наличие
18 | Срок годности пленки от момента изготовления, месяцев | не менее 18
19 | Срок хранения изображения, лет | не менее 25
20 | Количество листов пленки в одной коробке | не более 100
21 | Дополнительный лист с радиочипом в каждой коробке | Наличие
22 | Назначение радиочипа:
23 | - передача информации о типе пленки | Наличие
24 | - передача информации о формате пленки | Наличие
25 | - передача информации о количестве пленки в лотке принтера | Наличие
26 | - передача информации об окончании срока годности пленки | Наличие
27 | Формат 20,3х25,4 | Наличие
28 | Количество упаковок | 323
29 | Формат 28х35 | Наличие
30 | Количество упаковок | 8
31 | Формат 35х43 | Наличие
32 | Количество упаковок | 396