## Приложение 5
Приложение № 3
к документации об аукционе
Техническое задание
Лот № 1 Пленка рентгенографическая медицинская
№ позиции | № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия
1 | 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 2 | Сертификат соответствия | Наличие
| 3 | Пленка рентгенографическая медицинская | Наличие
| 4 | Характеристики:
| 5 | Назначение пленки - общие рентгенографические исследования | Наличие
| 6 | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | от 330 до 470
| 7 | Толщина основы пленки, мкм | не более 175
| 8 | Структура эмульсии пленки | плоские кристаллы (не зернистая)
| 9 | Форма плоских кристаллов эмульсии | полигональная (многоугольная)
| 10 | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1500
| 11 | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185
| 12 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0
| 13 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2
| 14 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68
| 15 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3
| 16 | Содержание солей серебра в пленке, г/кв. м. | не менее 7,5
| 17 | Содержание металлического серебра в пленке, г/кв. м. | не менее 4,9
| 18 | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120
| 19 | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется:
| 20 | проявителя, литров | не более 0,5
| 21 | фиксажа, литров | не более 0,75
| 22 | воды, литров | не более 0,9
| 23 | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам | Наличие
| 24 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие
| 25 | Количество листов пленки в одной коробке | не менее 100
| 26 | Формат 13х18 | Наличие
| 27 | Количество упаковок | 194
| 28 | Формат 18х24 | Наличие
| 29 | Количество упаковок | 918
| 30 | Формат 24х30 | Наличие
| 31 | Количество упаковок | 1367
| 32 | Формат 30х40 | Наличие
| 33 | Количество упаковок | 844
| 34 | Формат 35х35 | Наличие
| 35 | Количество упаковок | 260
| 36 | Формат 35х43 | Наличие
| 37 | Количество упаковок | 422
2 | 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 2 | Сертификат соответствия | Наличие
| 3 | Пленка рентгенографическая медицинская | Наличие
| 4 | Характеристики:
| 5 | Назначение пленки - общие рентгенографические исследования | Наличие
| 6 | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне по DIN | от 50 до 800
| 7 | Спектральная чувствительность плёнки, нм | от 395 до 405
| 8 | Пленка на подложке, окрашенной в цвет | синий
| 9 | Подложка пленки | полиэфирная
| 10 | Структура эмульсии пленки | объемные кристаллы (зернистая)
| 11 | Чувствительность пленки при ручной обработке Р-1 | не менее 800
| 12 | Чувствительность пленки при машинной обработке Р-1 | не менее 900
| 13 | Средний градиент при ручной обработке | не менее 2,5
| 14 | Средний градиент при машинной обработке | не менее 2,4
| 15 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 2,95
| 16 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,25
| 17 | Содержание серебра в пленке, г/кв. м. | не менее 2,3
| 18 | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам | Наличие
| 19 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с вольфраматными экранами РЕНЕКС ЭУ-В2 класса чувствительности 200 ед. | Наличие
| 20 | Количество листов пленки в одной коробке | не более 100
| 21 | Формат 13х18 | Наличие
| 22 | Количество упаковок | 2
| 23 | Формат 18х24 | Наличие
| 24 | Количество упаковок | 15
| 25 | Формат 24х30 | Наличие
| 26 | Количество упаковок | 15
| 27 | Формат 30х40 | Наличие
| 28 | Количество упаковок | 8
| 29 | Формат 35х43 | Наличие
| 30 | Количество упаковок | 5
3 | 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 2 | Сертификат соответствия | Наличие
| 3 | Пленка рентгенографическая медицинская | Наличие
| 4 | Характеристики:
| 5 | Назначение пленки - общие рентгенографические исследования | Наличие
| 6 | Спектральная чувствительность плёнки, нм | от 540 до 550
| 7 | Толщина основы пленки, мкм | не более 175
| 8 | Структура эмульсии пленки | плоские кристаллы (не зернистая)
| 9 | Чувствительность пленки Р-1 при машинной обработке | не менее 2000
| 10 | Чувствительность пленки Р-1 при ручной обработке | не менее 1900
| 11 | Средний градиент при ручной обработке | не менее 2,25
| 12 | Средний градиент при машинной обработке | не менее 2,7
| 13 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 2,95
| 14 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,23
| 15 | Содержание серебра в пленке, г/кв. м. | не менее 2,1
| 16 | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам | Наличие
| 17 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Kodak Lanex Regular класса чувствительности 400 ед. и экранами РЕНЕКС ЭУ-Г3 | Наличие
| 18 | Количество листов пленки в одной коробке | не более 100
| 19 | Формат 13х18 | Наличие
| 20 | Количество упаковок | 105
| 21 | Формат 18х24 | Наличие
| 22 | Количество упаковок | 396
| 23 | Формат 24х30 | Наличие
| 24 | Количество упаковок | 214
| 25 | Формат 30х40 | Наличие
| 26 | Количество упаковок | 142
| 27 | Формат 35х35 | Наличие
| 28 | Количество упаковок | 40
| 29 | Формат 35х43 | Наличие
| 30 | Количество упаковок | 30
4 | 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 2 | Сертификат соответствия | Наличие
| 3 | Пленка рентгеновская медицинская | Наличие
| 4 | Характеристики:
| 5 | Назначение пленки - маммографические рентгенографические исследования | Наличие
| 6 | Пленка адаптирована к зелёному спектру излучения | Наличие
| 7 | Пленка имеет раздельные эмульсионные слои | не менее 3
| 8 | Каждый слой эмульсии состоит из галогенидов серебра в виде | ровно распределенных кубических кристаллов
| 9 | Галогениды серебра в пленке имеют | одинаковую форму и размеры
| 10 | Галогениды серебра в пленке имеют | плотную укладку кристаллов
| 11 | Эмульсии на пленке расположены на одной стороне подложки. | Наличие
| 12 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,5
| 13 | Минимальная оптическая плотность пленки Dmin | не менее 0,21
| 14 | Средний градиент маммографической пленки | не менее 3,6
| 15 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2
| 16 | Содержание солей серебра в пленке, г/кв. м. | не менее 8,5
| 17 | Пленка адаптирована к жидким отечественным и импортным химреактивам без потери качества изображения. | Наличие
| 18 | Пленка адаптирована для маммографических кассет Mamoray HD S | Наличие
| 19 | Количество листов пленки в одной коробке | Не менее 100
| 20 | Формат 18х24 | Наличие
| 21 | Количество упаковок | 258
5 | 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 2 | Сертификат соответствия | Наличие
| 3 | Пленка рентгеновская медицинская | Наличие
| 4 | Характеристики:
| 5 | Назначение пленки - маммографические рентгенографические исследования | Наличие
| 6 | Пленка маммографическая адаптирована к зелёному спектру излучения | Наличие
| 7 | Пленка имеет раздельные эмульсионные слои | не менее 2
| 8 | Структура эмульсии пленки | ассиметричная
| 9 | Эмульсии на пленке нанесены на обе стороне подложки. | Наличие
| 10 | Средний градиент пленки | не менее 3,4
| 11 | Пленка должна быть адаптирована к жидким отечественным и импортным химреактивам без потери качества изображения. | Наличие
| 12 | Пленка адаптирована для маммографических кассет Min-R | Наличие
| 13 | Количество листов пленки в одной коробке | не более 100
| 14 | Формат 18х24 | Наличие
| 15 | Количество упаковок | 5
6 | 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 2 | Сертификат соответствия | Наличие
| 3 | Пленка рентгенографическая медицинская | Наличие
| 4 | Характеристики:
| 5 | Назначение пленки - стоматологические рентгенографические исследования | Наличие
| 6 | Пленка чувствительностью класса | Е
| 7 | Пленка имеет чувствительность Р-1 | не менее от 28 до 56
| 8 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,3
| 9 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) | не менее 3,1
| 10 | Содержание серебра в пленке, г/кв. м. | не менее 20,0
| 11 | Срок хранения плёнки со дня выпуска, месяцев | не менее 18
| 12 | Количество листов пленки в одной коробке | не менее 150
| 13 | Хранение снимков, лет | не менее 30
| 14 | Пленка адаптирована к отечественным и импортным химреактивам | Наличие
| 15 | При температуре проявителя 20 градусов Цельсия вемя проявления пленки, при ручной обработке, минут | не менее 2
| 16 | Формат 3х4 | Наличие
| 17 | Количество упаковок | 128
7 | 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 2 | Сертификат соответствия | Наличие
| 3 | Пленка рентгенографическая медицинская | Наличие
| 4 | Характеристики:
| 5 | Назначение пленки - стоматологические рентгенографические исследования | Наличие
| 6 | Пленка имеет чувствительность класса | D
| 7 | Пленка имеет чувствительность Р-1 | не менее от 14 до 28
| 8 | Количество листов пленки в одной коробке | не менее 100
| 9 | Пленка адаптирована к отечественным и импортным химреактивам | Наличие
| 10 | Формат 3,1х4,1 | Наличие
| 11 | Количество упаковок | 127
8 | 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 2 | Сертификат соответствия | Наличие
| 3 | Пленка медицинская рентгеновская | Наличие
| 4 | Характеристики:
| 5 | Назначение пленки - флюорографические исследования | Наличие
| 6 | Пленка одностороннего полива | Наличие
| 7 | Пленка на подложке, окрашенной в цвет | синий
| 8 | Чувствительность пленки при ручной обработке Р-1 | не менее 1800
| 9 | Чувствительность пленки при машинной обработке Р-1 | не менее 1950
| 10 | Средний градиент при ручной обработке | не менее 2,68
| 11 | Средний градиент при машинной обработке | не менее 2,8
| 12 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 2,65
| 13 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,03
| 14 | Содержание серебра в пленке, г/кв. м. | не менее 2,2
| 15 | Пленка адаптирована к жидким отечественным и импортным химреактивам | Наличие
| 16 | Формат 70х30,5 | Наличие
| 17 | Количество рулонов | 14
| 18 | Формат 100х30,5 | Наличие
| 19 | Количество рулонов | 154
| 20 | Формат 110х30,5 | Наличие
| 21 | Количество рулонов | 44