## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 165 от 29.11.2010 г.
Техническое задание
на коронарные стенты "Coroflex Blue" или эквивалент
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия
1 | Коронарные стенты "Coroflex Blue" или эквивалент
1.1 | Год выпуска | не ранее 2010 года
1.2 | Дизайн стента
1.2.1 | Материал изготовления | кобальт-хромовый сплав, L-605
1.2.2 | Структура | открытая ячейка
1.2.3 | Толщина:
1.2.4 | 2,75-3,0 мм | не более 0.0026” (65 микрон)
1.2.5 | 3,5-4,0 мм | не более 0.0026” (65 микрон)
1.2.6 | Материал внутреннего покрытия | без покрытия
1.2.7 | Рентгеноконтрастные маркеры с "нулевым профилем" | 2 (два)
1.3 | Параметры стента
1.3.1 | Размеры диаметров стентов в диапазоне, мм | 2,50 мм до 4,00 мм
1.3.2 | Шаг диаметра стента, мм | не более 0,5
1.3.3 | Размеры длины стентов в диапазоне, мм | 8- 33 мм.
1.3.4 | Шаг длины стента, мм | не более 7
1.3.5 | Профиль стента | 0.036” для Ø 3.0 мм., 0,038" для Ø 4.0 мм.
1.4 | Система доставки стента включает:
1.4.1 | Материал шахты/баллона | материал COMAX
1.4.2 | Диаметр проксимальной однопросветной стальной части баллонного катетера | не более 1,8 F
1.4.3 | Диаметр дистальной (коаксикальной) части баллонного катетера | не более 2,5 F
1.4.4 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
1.4.5 | Диаметр коронарного проводника | 0,014"
1.5 | Параметры системы доставки стента
1.5.1 | Рабочая длина баллонного катетера | не более 138 см
1.5.2 | Номинальное давление раскрытия | 10 атм
1.5.3 | Давление разрыва | 15 атм
1.6 | Количество, шт. в том числе по размерам | 17
1.6.1 | 2,75 х 16 мм | 3
1.6.2 | 2,75 х 25 мм | 2
1.6.3 | 3,0 х 16 мм | 2
1.6.4 | 3,0 х 19 мм | 3
1.6.5 | 3,5 х 13 мм | 1
1.6.6 | 3,5 х 16 мм | 3
1.6.7 | 3,5 х 28 мм | 1
1.6.8 | 4,0 х 16 мм | 1
1.6.9 | 4,0 х 19 мм | 1