## приложение № 3
Приложение № 3
к документации об аукционе
Техническое задание
№ позиции | № п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 | Имплантаты для эндопротезирования суставов
1 | 1 | Чаша:
| 2 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 3 | Фиксация | бесцементная
| 4 | Материал изготовления | Однокомпонентная, ультравысокомолекулярный полиэтилен
| 5 | Модуль эластичности, Nm | 1000
| 6 | Механизм фиксации и первичной стабильности | пресс-фит, с деротационными штифтами.
| 7 | Кол-во деротационных штифтов | 2
| 8 | Дополнительная фиксация чаши | титановыми винтами
| 9 | Кол-во отверстий под специальные винты | 7
| 10 | Эффективная толщина полиэтилена на всех размерах чашки, мм | ≥9
| 11 | Покрытие чашки | напыление чистого титана
| 12 | Размер частиц напыления в диапазоне, нанометров | 100 - 200
| 13 | Усеченная, градусов | 15
| 14 | Коэфициент выживаемости чаши после 15 лет | ≥0,967
| 15 | Кол-во, шт. | 72
2 | 1 | Ножка:
| 2 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 3 | Фиксация | бесцементная
| 4 | Материал | Титан-Алюминий-Ниобиевого сплав, не содержит гистотоксичный Ванадий
| 5 | Вид ножки в поперечном сечении | прямоугольник
| 6 | Форма ножки | клиновидная во всех плоскостях
| 7 | Шеечно-диафизарный угол, градусов | 145
| 8 | Механизм первичной стабильности | ребра по передней и задней поверхности
| 9 | Форма ребер | заострены и в сечении имеют форму призмы
| 10 | Расположение ребер | центральные ребра выше, чем латеральные и медиальные, что обеспечивает овальную форму проксимальной части протеза в горизонтальной плоскости.
| 11 | Протяженность ребер | центральные ребра достигают дистальной половины ножки
| 12 | Форма дистальной части протеза | заужена в избежании обтурации костномозгового канала
| 13 | Посадочный конус | 12/14
| 14 | Длина конуса, мм | 12
| 15 | Диаметр шейки протеза, непосредственно у посадочного конуса, мм | 11.5
| 16 | Поверхность ножки | Вся поверхность микрошероховатая, по типу "корундовой"
| 17 | Кол-во, шт. | 72
3 | 1 | Головка:
| 2 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 3 | Материал изготовления | Кобальтхроммолибденовый сплав
| 4 | Диаметр головки, мм | 28
| 5 | Посадочным конус | 12/14
| 6 | Линейный износ в паре кобальтхроммолибден-полиэтилен, мм | ≤0,05
| 7 | Кол-во, шт. | 177
4 | 1 | Специальный винт:
| 2 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 3 | Материал изготовления | Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав
| 4 | Диаметр резьбы специальных титановых винтов, мм | 4
| 5 | Тип резьбы винта | спонгиозная
| 6 | Длина резьбы | на всю длину винта, за исключением участка, располагающегося в толще полиэтилена чашки
| 7 | Диаметр тела винта, мм | 3
| 8 | Механизм фиксации винта в чашке | Наличие "шейки" непосредственно под головкой винта, обеспечивается эффект "защелкивания"
| 9 | Диаметр гладкой части, располагающейся в толще полиэтилена чашки, мм | 4
| 10 | Шлиц головки винта | внутренний шестигранник
| 11 | Диаметр шлица, мм | 2.5
| 12 | Кол-во, шт. | 72
5 | 1 | Чаша:
| 2 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 3 | Фиксация | цементная
| 4 | Объем | полнопрофильная
| 5 | Внутренний диаметр, мм | 28
| 6 | Материал изготовления | высокомолекулярный полиэтилен
| 7 | Кол-во, шт. | 78
6 | 1 | Ножка:
| 2 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 3 | Форма | "прямая ножка" тип Мюллера
| 4 | Фиксация | цементная
| 5 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
| 6 | Посадочный конус, размер | 12/14
| 7 | Кол-во, шт. | 93
7 | 1 | Головка:
| 2 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 3 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
| 4 | Диаметр, мм | 28
| 5 | Посадочный конус | 12/14
| 6 | Кол-во, шт. | 93
8 | 1 | Головка биполярного гемипротеза:
| 2 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 3 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
| 4 | Материал внутренней части головки биполярного гемипротеза | высокомолекулярный полиэтилен
| 5 | Внутренний диаметр, мм | 28
| 6 | Количество типоразмеров по внешнему диаметру | 9 типоразмеров, от 42 мм, до 58 мм, шаг 2 мм
| 7 | Кол-во, шт. | 15
9 | 1 | Ножка:
| 2 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 3 | Материал | кованый титан (Ti Al6 V4)
| 4 | Покрытие | плазменное напыление гидроксиапатита по всей длине ножки
| 5 | Толщина слоя гидроксиапатита, микрон: | 155
| 6 | Прочность на сдвиг гидроксиапатитового покрытия, Мра | 35
| 7 | Форма | изогнуто-прямой "тройной клин"
| 8 | Фиксация | бесцементная
| 9 | Механизм центрации | Самоцентрация в костно-мозговом канале
| 10 | Сечение | Прямоугольное
| 11 | Форма граней в проксимальном отделе: | Закругленные
| 12 | Механизм предотвращающий проседание: | Воротничок
| 13 | Механизм первичной стабильности | Горизонтальные борозды по всему периметру проксимальной части и продольные борозды в дистальной части
| 14 | Шеечно-диафизарный угол не менее, градусов | 135
| 15 | Посадочный конус | 12\14
| 16 | Количество типоразмеров для стандартного офсета | ≥11
| 17 | Количество типоразмеров для увеличенного офсета | ≥8
| 18 | Кол-во, шт. | 55
10 | 1 | Чашка:
| 2 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 3 | Материал | титановый сплав
| 4 | Объем | низкопрофильная (меньше полусферы), без фланца
| 5 | Фиксация | бесцементная
| 6 | Количество отверстий под специальные винты не менее | 3
| 7 | Механизм фиксации вкладыша | Кольцевой запирательный механизм
| 8 | Покрытие наружной поверхности чашки | Высокопористое напыление титана
| 9 | Размер пор между зернами металла наружной поверхности чашки в диапазоне, микрон | 245-255
| 10 | Количество типоразмеров | ≥12
| 11 | Механизм дополнительной фиксации чашки | специальные винты
| 12 | Кол-во, шт. | 55
11 | 1 | Вкладыш:
| 2 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 3 | Материал | высокомолекулярный полиэтилен
| 4 | Внутренний диаметр, мм | 28
| 5 | Губа предохраняющая от вывиха, градусов | 10
| 6 | Количество типоразмеров | ≥12
| 7 | Кол-во, шт. | 55
12 | 1 | Специальный винт:
| 2 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 3 | Материал | титан
| 4 | Диаметр винта, мм | 6.5
| 5 | Длина, мм | от 15 до 70, шаг 5
| 6 | Количество типоразмеров | ≥12
| 7 | Кол-во, шт. | 55
13 | 1 | Чашка:
| 2 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 3 | Материал изготовления | Чистый титан
| 4 | Фиксация чаши | бесцементная
| 5 | Механизм фиксации и первичной стабильности чаши | резьбовые выступы (ввинчивается в вертлужную впадину)
| 6 | Дополнительная фиксация | специальные винты
| 7 | Кол-во отверстий под специальные винты | 3
| 8 | Механизм вторичной биологической стабильности (остеоинтеграция с костной тканью) | Остеоинтеграция костной ткани в трехмерное капилярно пористое покрытие.
| 9 | Сдвиговая прочность пористого покрытия, Мра | ≥60
| 10 | Количество, шт. | 50
14 | 1 | Вкладыш: | Наличие
| 2 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 3 | Материал изготовления: | Сверхмолекулярный полиэтилен
| 4 | Фиксация вкладыша в чаше | при помощи точеного запорного кольца (защелкивание)
| 5 | Механизм предотвращающий вывих головки | противовывиховый выступ.
| 6 | Коэффициент трения головки относительно вкладыша | ≤0,05
| 7 | Количество, шт. | 50
15 | 1 | Ножка: | Наличие
| 2 | Год выпуска, не ранее: | 2009
| 3 | Материал изготовления: | Ti-6Al-4V
| 4 | Фиксация | бесцементная
| 5 | Механизм первичной стабильности | трехмерное капилярно-пористое покрытие
| 6 | Площадь капилярно-пористого покрытия, % | 80
| 7 | Механизм, предотврощающий проседание | воротничок
| 8 | Посадочный конус | 12/14
| 9 | Количество, шт. | 47
16 | 1 | Бедренный компонент ревизионный: | Наличие
| 2 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 3 | Материал изготовления: | Ti-6Al-4V
| 4 | Фиксация | бесцементная
| 5 | Покрытие | Пескоструйная обработка поверхности корундом на основе оксида алюминия
| 6 | Состав бедренного компонента ревизионного: | Метафизарный компонент, диафизарный компонент, опорное кольцо, ножка.
| 7 | Размерный ряд метафизарного компонента, мм | 38, 46
| 8 | Посадочный конус метафизарного компонента | 12/14
| 9 | Размерный ряд диафизарного компонента, мм | 10, 30, 50, 100
| 10 | Размерный ряд опорного кольца: наружный диаметр/внутренний диаметр, мм | 27/12; 27/14; 27/16; 27/18; 31/12; 31/14; 31/16; 31/18; 35/12; 35/14; 35/16; 35/18
| 11 | Размерный ряд ножки: Длина/Диаметр, мм | 230/12; 280/12; 330/12; 230/14; 280/14; 330/14; 230/16; 280/16; 330/16; 230/18; 280/18; 330/18
| 12 | Количество, шт. | 3
17 | 1 | Феморальный компонент | Наличие
| 2 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 3 | Технические характеристики:
| 4 | Компонент эндопротеза является составной частью комплексной и полной системы эндопротезирования коленного сустава. Возможность комбинирования компонентов эндопротезов цементной фиксации с компонентами эндопротезов бесцементной фиксации с сохранением или замещением задней крестообразной связки, с фиксированной и мобильной платформой, с наличием полноценной ревизионной версии. | Наличие
| 5 | Клинически доказанная выживаемость эндопротезов не менее, лет | 20
| 6 | Цементная фиксация | Наличие
| 7 | Материал изготовления - литой кобальт-хром-молибденовый сплав | Наличие
| 8 | Пропорциональное увеличение размеров во фронтальной плоскости: возможность выбора размеров компонента, мм | 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78
| 9 | Пропорциональное увеличение размеров в сагиттальной плоскости: возможность выбора размеров компонента, мм | 53; 55,5; 58; 60,5; 63; 65,5; 68; 70,5; 73
| 10 | Удлиненная передняя поверхность | Наличие
| 11 | 3 тангенциальных радиуса в сагиттальной плоскости | Наличие
| 12 | Толщина переднего и заднего фланца не более, мм | 8
| 13 | Толщина дистальной части феморального компонента не более, мм | 9
| 14 | Высота короба с кулачком для заднего стабилизатора не более, мм | 15
| 15 | Ширина короба с кулачком для заднего стабилизатора не более, мм | 18
| 16 | Величина короба одинаковая для всех размеров | Наличие
| 17 | Короб с отверстием для фиксации интрамедуллярной ножки | Наличие
| 18 | Задний и дистальный фланцы с карманами для фиксации вставок | Наличие
| 19 | Межмыщелковая борозда с единым радиусом | Наличие
| 20 | Мыщелки во фронтальной плоскости слегка закруглены с единым радиусом | Наличие
| 21 | Количество типоразмеров не менее | 7
| 22 | Количество, компл. | 35
18 | 1 | Тибиальный компонент | Наличие
| 2 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 3 | Технические характеристики:
| 4 | Компонент эндопротеза является составной частью комплексной и полной системы эндопротезирования коленного сустава. Возможность комбинирования компонентов эндопротезов цементной фиксации с компонентами эндопротезов бесцементной фиксации с сохранением или замещением задней крестообразной связки, с фиксированной и мобильной платформой, с наличием полноценной ревизионной версии. | Наличие
| 5 | Клинически доказанная выживаемость эндопротезов не менее, лет | 20
| 6 | Цементная фиксация | Наличие
| 7 | Материал - кованый титан-алюминий-ванадиевый сплав | Наличие
| 8 | Универсальный, для левой и правой голени | Наличие
| 9 | Модульный с возможностью сохранения/замещения задней крестообразной связки | Наличие
| 10 | Имплантируемая поверхность без напыления | Наличие
| 11 | Килевидная ножка на имплантируемой поверхности | Наличие
| 12 | Угол отклонения килевидной ножки кзади 3 ° | Наличие
| 13 | Бортик по всему периметру несущей поверхности для фиксации тибиального вкладыша по принципу защелкивания | Наличие
| 14 | Количество типоразмеров не менее | 7
| 15 | Количество, компл. | 35
19 | 1 | Вкладыш | Наличие
| 2 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 3 | Технические характеристики:
| 4 | Компонент эндопротеза является составной частью комплексной и полной системы эндопротезирования коленного сустава. Возможность комбинирования компонентов эндопротезов цементной фиксации с компонентами эндопротезов бесцементной фиксации с сохранением или замещением задней крестообразной связки, с фиксированной и мобильной платформой, с наличием полноценной ревизионной версии. | Наличие
| 5 | Клинически доказанная выживаемость эндопротезов не менее, лет | 20
| 6 | Универсальный, для левой и правой голени | Наличие
| 7 | Материал изготовления - ультравысокомолекулярный полиэтилен | Наличие
| 8 | Задний стабилизатор | Наличие
| 9 | Система заднего стабилизатора основана на принципе кулачок и гребешок | Наличие
| 10 | Ширина заднего стабилизатора, мм | 16.3
| 11 | Ширина заднего стабилизатора одинаковая для всех размеров | Наличие
| 12 | Возможность выбора толщины вкладыша, мм | 8; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 22,5; 25
| 13 | Количество, компл. | 35
20 | 1 | Костный цемент | Наличие
| 2 | Год выпуска, не ранее: | Указать
| 3 | Технические характеристики: | 2010
| 4 | Костный цемент средней вязкости Smartset или эквивалент | Наличие
| 5 | Состав одной упаковки:
| 6 | Порошок: | 40 г
| 7 | -полиметил метилметакрилат | 67.05%
| 8 | -метилметакрилат/стирол сополимер | 21.1%
| 9 | -перекись бензоила | 1.85%
| 10 | -сульфат бария | 10%
| 11 | Жидкость: | 18.88 г
| 12 | -метилметакрилат | 98%
| 13 | -N, N - диметил-р-толуидин | < 2%
| 14 | -гидрохинон | 75 ppm
| 15 | Время окончания затвердения цемента при нормальных условиях температуры и влажности, мин | 8.5
| 16 | Количество, упаковок. | 128

## приложение № 4
Приложение № 4
к документации об аукционе
Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара
(наименование участника размещения заказа)
предлагает поставить следующие товары:
№ позиции | № п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия товара
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | Имплантаты для эндопротезирования суставов
1 | 1 | Чаша:
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 5 | Фиксация | бесцементная
| 6 | Материал изготовления | Однокомпонентная, ультравысокомолекулярный полиэтилен
| 7 | Модуль эластичности, Nm | 1000
| 8 | Механизм фиксации и первичной стабильности | пресс-фит, с деротационными штифтами.
| 9 | Кол-во деротационных штифтов | 2
| 10 | Дополнительная фиксация чаши | титановыми винтами
| 11 | Кол-во отверстий под специальные винты | 7
| 12 | Эффективная толщина полиэтилена на всех размерах чашки, мм | ≥9
| 13 | Покрытие чашки | напыление чистого титана
| 14 | Размер частиц напыления в диапазоне, нанометров | 100 - 200
| 15 | Усеченная, градусов | 15
| 16 | Коэфициент выживаемости чаши после 15 лет | ≥0,967
| 17 | Кол-во, шт. | 72
2 | 1 | Ножка:
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 5 | Фиксация | бесцементная
| 6 | Материал | Титан-Алюминий-Ниобиевого сплав, не содержит гистотоксичный Ванадий
| 7 | Вид ножки в поперечном сечении | прямоугольник
| 8 | Форма ножки | клиновидная во всех плоскостях
| 9 | Шеечно-диафизарный угол, градусов | 145
| 10 | Механизм первичной стабильности | ребра по передней и задней поверхности
| 11 | Форма ребер | заострены и в сечении имеют форму призмы
| 12 | Расположение ребер | центральные ребра выше, чем латеральные и медиальные, что обеспечивает овальную форму проксимальной части протеза в горизонтальной плоскости.
| 13 | Протяженность ребер | центральные ребра достигают дистальной половины ножки
| 14 | Форма дистальной части протеза | заужена в избежании обтурации костномозгового канала
| 15 | Посадочный конус | 12/14
| 16 | Длина конуса, мм | 12
| 17 | Диаметр шейки протеза, непосредственно у посадочного конуса, мм | 11.5
| 18 | Поверхность ножки | Вся поверхность микрошероховатая, по типу "корундовой"
| 19 | Кол-во, шт. | 72
3 | 1 | Головка:
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 5 | Материал изготовления | Кобальтхроммолибденовый сплав
| 6 | Диаметр головки, мм | 28
| 7 | Посадочным конус | 12/14
| 8 | Линейный износ в паре кобальтхроммолибден-полиэтилен, мм | ≤0,05
| 9 | Кол-во, шт. | 177
4 | 1 | Специальный винт:
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 5 | Материал изготовления | Титан-Алюминий-Ниобиевый сплав
| 6 | Диаметр резьбы специальных титановых винтов, мм | 4
| 7 | Тип резьбы винта | спонгиозная
| 8 | Длина резьбы | на всю длину винта, за исключением участка, располагающегося в толще полиэтилена чашки
| 9 | Диаметр тела винта, мм | 3
| 10 | Механизм фиксации винта в чашке | Наличие "шейки" непосредственно под головкой винта, обеспечивается эффект "защелкивания"
| 11 | Диаметр гладкой части, располагающейся в толще полиэтилена чашки, мм | 4
| 12 | Шлиц головки винта | внутренний шестигранник
| 13 | Диаметр шлица, мм | 2.5
| 14 | Кол-во, шт. | 72
5 | 1 | Чаша:
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 5 | Фиксация | цементная
| 6 | Объем | полнопрофильная
| 7 | Внутренний диаметр, мм | 28
| 8 | Материал изготовления | высокомолекулярный полиэтилен
| 9 | Кол-во, шт. | 78
6 | 1 | Ножка:
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 5 | Форма | "прямая ножка" тип Мюллера
| 6 | Фиксация | цементная
| 7 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
| 8 | Посадочный конус, размер | 12/14
| 9 | Кол-во, шт. | 93
7 | 1 | Головка:
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 5 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
| 6 | Диаметр, мм | 28
| 7 | Посадочный конус | 12/14
| 8 | Кол-во, шт. | 93
8 | 1 | Головка биполярного гемипротеза:
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 5 | Материал изготовления | FeCrNiMnMoNbN
| 6 | Материал внутренней части головки биполярного гемипротеза | высокомолекулярный полиэтилен
| 7 | Внутренний диаметр, мм | 28
| 8 | Количество типоразмеров по внешнему диаметру | 9 типоразмеров, от 42 мм, до 58 мм, шаг 2 мм
| 9 | Кол-во, шт. | 15
9 | 1 | Ножка:
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 5 | Материал | кованый титан (Ti Al6 V4)
| 6 | Покрытие | плазменное напыление гидроксиапатита по всей длине ножки
| 7 | Толщина слоя гидроксиапатита, микрон: | 155
| 8 | Прочность на сдвиг гидроксиапатитового покрытия, Мра | 35
| 9 | Форма | изогнуто-прямой "тройной клин"
| 10 | Фиксация | бесцементная
| 11 | Механизм центрации | Самоцентрация в костно-мозговом канале
| 12 | Сечение | Прямоугольное
| 13 | Форма граней в проксимальном отделе: | Закругленные
| 14 | Механизм предотвращающий проседание: | Воротничок
| 15 | Механизм первичной стабильности | Горизонтальные борозды по всему периметру проксимальной части и продольные борозды в дистальной части
| 16 | Шеечно-диафизарный угол не менее, градусов | 135
| 17 | Посадочный конус | 12\14
| 18 | Количество типоразмеров для стандартного офсета | ≥11
| 19 | Количество типоразмеров для увеличенного офсета | ≥8
| 20 | Кол-во, шт. | 55
10 | 1 | Чашка:
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 5 | Материал | титановый сплав
| 6 | Объем | низкопрофильная (меньше полусферы), без фланца
| 7 | Фиксация | бесцементная
| 8 | Количество отверстий под специальные винты не менее | 3
| 9 | Механизм фиксации вкладыша | Кольцевой запирательный механизм
| 10 | Покрытие наружной поверхности чашки | Высокопористое напыление титана
| 11 | Размер пор между зернами металла наружной поверхности чашки в диапазоне, микрон | 245-255
| 12 | Количество типоразмеров | ≥12
| 13 | Механизм дополнительной фиксации чашки | специальные винты
| 14 | Кол-во, шт. | 55
11 | 1 | Вкладыш:
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 5 | Материал | высокомолекулярный полиэтилен
| 6 | Внутренний диаметр, мм | 28
| 7 | Губа предохраняющая от вывиха, градусов | 10
| 8 | Количество типоразмеров | ≥12
| 9 | Кол-во, шт. | 55
12 | 1 | Специальный винт:
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 5 | Материал | титан
| 6 | Диаметр винта, мм | 6.5
| 7 | Длина, мм | от 15 до 70, шаг 5
| 8 | Количество типоразмеров | ≥12
| 9 | Кол-во, шт. | 55
13 | 1 | Чашка:
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 5 | Материал изготовления | Чистый титан
| 6 | Фиксация чаши | бесцементная
| 7 | Механизм фиксации и первичной стабильности чаши | резьбовые выступы (ввинчивается в вертлужную впадину)
| 8 | Дополнительная фиксация | специальные винты
| 9 | Кол-во отверстий под специальные винты | 3
| 10 | Механизм вторичной биологической стабильности (остеоинтеграция с костной тканью) | Остеоинтеграция костной ткани в трехмерное капилярно пористое покрытие.
| 11 | Сдвиговая прочность пористого покрытия, Мра | ≥60
| 12 | Количество, шт. | 50
14 | 1 | Вкладыш: | Наличие
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 5 | Материал изготовления: | Сверхмолекулярный полиэтилен
| 6 | Фиксация вкладыша в чаше | при помощи точеного запорного кольца (защелкивание)
| 7 | Механизм предотвращающий вывих головки | противовывиховый выступ.
| 8 | Коэффициент трения головки относительно вкладыша | ≤0,05
| 9 | Количество, шт. | 50
15 | 1 | Ножка: | Наличие
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Год выпуска, не ранее: | 2009
| 5 | Материал изготовления: | Ti-6Al-4V
| 6 | Фиксация | бесцементная
| 7 | Механизм первичной стабильности | трехмерное капилярно-пористое покрытие
| 8 | Площадь капилярно-пористого покрытия, % | 80
| 9 | Механизм, предотврощающий проседание | воротничок
| 10 | Посадочный конус | 12/14
| 11 | Количество, шт. | 47
16 | 1 | Бедренный компонент ревизионный: | Наличие
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 5 | Материал изготовления: | Ti-6Al-4V
| 6 | Фиксация | бесцементная
| 7 | Покрытие | Пескоструйная обработка поверхности корундом на основе оксида алюминия
| 8 | Состав бедренного компонента ревизионного: | Метафизарный компонент, диафизарный компонент, опорное кольцо, ножка.
| 9 | Размерный ряд метафизарного компонента, мм | 38, 46
| 10 | Посадочный конус метафизарного компонента | 12/14
| 11 | Размерный ряд диафизарного компонента, мм | 10, 30, 50, 100
| 12 | Размерный ряд опорного кольца: наружный диаметр/внутренний диаметр, мм | 27/12; 27/14; 27/16; 27/18; 31/12; 31/14; 31/16; 31/18; 35/12; 35/14; 35/16; 35/18
| 13 | Размерный ряд ножки: Длина/Диаметр, мм | 230/12; 280/12; 330/12; 230/14; 280/14; 330/14; 230/16; 280/16; 330/16; 230/18; 280/18; 330/18
| 14 | Количество, шт. | 3
17 | 1 | Феморальный компонент | Наличие
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 5 | Технические характеристики:
| 6 | Компонент эндопротеза является составной частью комплексной и полной системы эндопротезирования коленного сустава. Возможность комбинирования компонентов эндопротезов цементной фиксации с компонентами эндопротезов бесцементной фиксации с сохранением или замещением задней крестообразной связки, с фиксированной и мобильной платформой, с наличием полноценной ревизионной версии. | Наличие
| 7 | Клинически доказанная выживаемость эндопротезов не менее, лет | 20
| 8 | Цементная фиксация | Наличие
| 9 | Материал изготовления - литой кобальт-хром-молибденовый сплав | Наличие
| 10 | Пропорциональное увеличение размеров во фронтальной плоскости: возможность выбора размеров компонента, мм | 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78
| 11 | Пропорциональное увеличение размеров в сагиттальной плоскости: возможность выбора размеров компонента, мм | 53; 55,5; 58; 60,5; 63; 65,5; 68; 70,5; 73
| 12 | Удлиненная передняя поверхность | Наличие
| 13 | 3 тангенциальных радиуса в сагиттальной плоскости | Наличие
| 14 | Толщина переднего и заднего фланца не более, мм | 8
| 15 | Толщина дистальной части феморального компонента не более, мм | 9
| 16 | Высота короба с кулачком для заднего стабилизатора не более, мм | 15
| 17 | Ширина короба с кулачком для заднего стабилизатора не более, мм | 18
| 18 | Величина короба одинаковая для всех размеров | Наличие
| 19 | Короб с отверстием для фиксации интрамедуллярной ножки | Наличие
| 20 | Задний и дистальный фланцы с карманами для фиксации вставок | Наличие
| 21 | Межмыщелковая борозда с единым радиусом | Наличие
| 22 | Мыщелки во фронтальной плоскости слегка закруглены с единым радиусом | Наличие
| 23 | Количество типоразмеров не менее | 7
| 24 | Количество, компл. | 35
18 | 1 | Тибиальный компонент | Наличие
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 5 | Технические характеристики:
| 6 | Компонент эндопротеза является составной частью комплексной и полной системы эндопротезирования коленного сустава. Возможность комбинирования компонентов эндопротезов цементной фиксации с компонентами эндопротезов бесцементной фиксации с сохранением или замещением задней крестообразной связки, с фиксированной и мобильной платформой, с наличием полноценной ревизионной версии. | Наличие
| 7 | Клинически доказанная выживаемость эндопротезов не менее, лет | 20
| 8 | Цементная фиксация | Наличие
| 9 | Материал - кованый титан-алюминий-ванадиевый сплав | Наличие
| 10 | Универсальный, для левой и правой голени | Наличие
| 11 | Модульный с возможностью сохранения/замещения задней крестообразной связки | Наличие
| 12 | Имплантируемая поверхность без напыления | Наличие
| 13 | Килевидная ножка на имплантируемой поверхности | Наличие
| 14 | Угол отклонения килевидной ножки кзади 3 ° | Наличие
| 15 | Бортик по всему периметру несущей поверхности для фиксации тибиального вкладыша по принципу защелкивания | Наличие
| 16 | Количество типоразмеров не менее | 7
| 17 | Количество, компл. | 35
19 | 1 | Вкладыш | Наличие
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 6 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 7 | Технические характеристики:
| 8 | Компонент эндопротеза является составной частью комплексной и полной системы эндопротезирования коленного сустава. Возможность комбинирования компонентов эндопротезов цементной фиксации с компонентами эндопротезов бесцементной фиксации с сохранением или замещением задней крестообразной связки, с фиксированной и мобильной платформой, с наличием полноценной ревизионной версии. | Наличие
| 9 | Клинически доказанная выживаемость эндопротезов не менее, лет | 20
| 10 | Универсальный, для левой и правой голени | Наличие
| 11 | Материал изготовления - ультравысокомолекулярный полиэтилен | Наличие
| 12 | Задний стабилизатор | Наличие
| 13 | Система заднего стабилизатора основана на принципе кулачок и гребешок | Наличие
| 14 | Ширина заднего стабилизатора, мм | 16.3
| 15 | Ширина заднего стабилизатора одинаковая для всех размеров | Наличие
| 16 | Возможность выбора толщины вкладыша, мм | 8; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 22,5; 25
| 17 | Количество, компл. | 35
20 | 1 | Костный цемент | Наличие
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Год выпуска, не ранее: | 2010
| 5 | Технические характеристики:
| 6 | Костный цемент средней вязкости Smartset или эквивалент | Наличие
| 7 | Состав одной упаковки:
| 8 | Порошок: | 40г
| 9 | -полиметил метилметакрилат | 67.05%
| 10 | -метилметакрилат/стирол сополимер | 21.1%
| 11 | -перекись бензоила | 1.85%
| 12 | -сульфат бария | 10%
| 13 | Жидкость: | 18.88г
| 14 | -метилметакрилат | 98%
| 15 | -N, N - диметил-р-толуидин | < 2%
| 16 | -гидрохинон | 75 ppm
| 17 | Время окончания затвердения цемента при нормальных условиях температуры и влажности, мин | 8.5
| 18 | Количество, упаковок. | 128
_________________ __________________
|  | (должность) (подпись, печать) | (Ф.И.О.)