- Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 76 от «30» ноября  2010 г

Техническое задание на

Светильник потолочный одноблочный

| № | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые параметры и условия к оборудованию | Предлагаемые параметры и условия к оборудованию (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общие требования |  |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  |
| 2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| Технические характеристики |  |  |  |
|  | Светильник «Аксима 720» или эквивалент | Наличие |  |
|  | Предназначен для освещения операционного поля при хирургических операциях малой, средней и высшей сложности. | Соответствие. |  |
|  | Соответствия стандартам (по сертификату): | ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.41-2001, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.0.2-95, ГОСТ 26368-90. |  |
|  | Количество блоков светильника | 1 |  |
|  | Высота подвеса, мм (без проставки) | 3000+250 |  |
|  | Шарнирная система подвеса блока должна состоять из поворотного рычага прямоугольного сечения, пружинного рычага и спаренного рычага для осветительной головки и обеспечивать возможность установки блока в любое положение внутри круга диаметром 3,4 м | Наличие |  |
|  | Возможность перемещения блока освещения по вертикали, мм | Угол поворота не менее +45º на плече 900 |  |
|  | Возможность вращения блока и консолей вокруг вертикальных осей | Неограниченно (360º) |  |
|  | Возможность вращения блока освещения вокруг горизонтальных осей | Не менее 200º |  |
|  | Диапазон изменения освещенности светового поля, клк, | 20-140 |  |
|  | Цветовая температура | 4500+/- 500К |  |
|  | Характеристики блока освещения: |  |  |
|  | диаметр блока, мм, | не менее 720 |  |
|  | число отражающих элементов, ед. | не менее 3800 |  |
|  | Рассеиватель блока освещения матовый для обеспечения равномерного освещения светового поля | Наличие |  |
|  | освещенность, клк, | не менее 140 |  |
|  | размер светового поля не менее, мм | 120-300 |  |
|  | тип лампы | Галогеновая лампа накаливания |  |
|  | мощность лампы, Вт, | не менее 150 |  |
|  | встроенный пульт управления | Наличие |  |
|  | Ультрафиолетовое излучение светильника для длин волн ниже 400 нм, Вт/м2 | не выше 10 |  |
|  | Усилия поворотов подвижных частей светильников в шарнирах, кГс | не более 5 |  |
|  | Съемные стерилизуемые ручки управления фокусировкой каждого блока. | Наличие |  |
|  | Установка и съем ручек и ламп производится без применения инструмента | Наличие |  |
|  | Пульт управления блока освещения должен обеспечивать выполнение следующих функций: |  |  |
|  | световую индикацию наличия напряжения питания; | Наличие |  |
|  | включение/выключение питания лампы; | Наличие |  |
|  | плавное регулирование напряжения питания на лампе (не менее 19 ступеней); | Наличие |  |
|  | световую индикацию уровня напряжения на лампе; | Наличие |  |
|  | автоматическое включение аварийной лампы при выходе из строя основной лампы; | Наличие |  |
|  | тест наличия и исправности основной и аварийной лампы. | Наличие |  |
|  | Световая индикация неисправности или отсутствия основной и/или резервной лампы должна функционировать как во время работы светильники, так и после его выключения с помощью пульта управления | Наличие |  |
|  | Электропитание | 220 В, 50Гц |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |