Приложение №1 к извещению

о проведении запроса котировок

№ 45 от 02.12.2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ИВЛ аппарата универсального

| № п/п | Требуемые характеристики | Требуемая функция или величина параметра | Условия, предлагаемые участником аукциона |
| --- | --- | --- | --- |
| Универсальный аппарат ИВЛ для новорожденных от 500 г, детей и взрослых |  |  |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение МЗ и СР РФ или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на оборудования | Наличие |  |
| 2. | Документы, подтверждающие авторизированной производителем ввод в эксплуатацию и предоставление (открытия) гарантии (не менее 12 месяцев) | Наличие |  |
| 3. | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  |
| 4. | Соответствие Международным стандартам безопасности по IEC 601-1 | Наличие |  |
| 5. | Область применения |  |  |
| 5.1. | Вентилятор предназначен для обеспечения искусственного дыхания для новорожденных пациентов и пациентов детского или взрослого возраста с нарушением функции легких | Наличие |  |
| 6. | Тип аппарата |  |  |
| 6.1. | Электронный, микропроцессорный | Наличие |  |
| 6.2. | Привод от сжатого воздуха | Наличие |  |
| 6.3. | Система самодиагностики с определением возможной причины сбоя, фоновые тесты в течение работы | Наличие |  |
| 7. | Дисплей |  |  |
| 7.1. | Цветной жидкокристаллический дисплей механики дыхания пациента | Возможность |  |
| 8. | Физические характеристики |  |  |
| 8.1. | Параметры электропитания, сеть | 220 В, 50 Hz |  |
| 8.2. | Автономная работа | от внутренней батареи не менее 2 часов |  |
| 9. | Основные функциональные требования |  |  |
| 9.1. | Вентиляция, управляемая по объему, по давлению, тайм-циклическая с ограничением давления | Наличие |  |
| 9.2. | Квадратная и нисходящая форма потока | Наличие |  |
| 9.3. | Триггер по потоку и давлению | Наличие |  |
| 9.4. | Инспираторная пауза для измерения плато давления | Наличие |  |
| 9.5. | Экспираторная пауза для определения авто-ПДКВ | Наличие |  |
| 9.6. | Bilevel и APRV в режиме контроля по давлению | Наличие |  |
| 9.7. | Инвазивная и неинвазивная вентиляция | Наличие |  |
| 9.8. | Автоматическая компенсация утечек | Наличие |  |
| 9.9. | Компенсация податливости системы | Наличие |  |
| 9.10. | Функция Back Up вентиляции | Наличие |  |
| 9.11. | TGI Газовая инсуфляция трахеи, синхронизированная с выдохом | Наличие |  |
| 9.12. | Автоматическая калибровка датчиков без отсоединения аппарата от пациента | Наличие |  |
| 9.13. | Небулайзер, синхронизированный с фазой вдоха | Наличие |  |
| 9.14. | Двойной клапан выдоха | Наличие |  |
| 9.15 | Приоритетная система тревог | Наличие |  |
| 10. | Типы дыхания |  |  |
| 10.1 | Дыхание по объему | Наличие |  |
| 10.2 | Дыхание по давлению | Наличие |  |
| 10.3 | Дыхание тайм-циклическое с ограничением давления с постоянным инспираторным и экспираторным потоком | Наличие |  |
| 10.4 | Проведение неинвазивной вентиляции | Наличие |  |
| 11. | Режимы вентиляции |  |  |
| 11.1. | А/С | Наличие |  |
| 11.2. | SIMV | Наличие |  |
| 11.3. | PSV | Наличие |  |
| 11.4. | CPAP | Наличие |  |
| 11.5. | PEEP | Наличие |  |
| 11.6. | APNEA Back Up вентиляция | Наличие |  |
| 12. | Параметры вентиляции |  |  |
| 12.1. | Частота дыхания | от 0 до 180 дых./мин. |  |
| 12.2. | Время вдоха | от 0,1 до15 сек |  |
| 12.3. | Максимальное рабочее давление | 120 см вод.ст. |  |
| 12.4. | Максимальное ограничение давления | -10 см вод.ст. |  |
| 12.5. | Поток на вдохе (устанавливаемый) | от 2 до 120 л/мин |  |
| 12.6. | Поток на вдохе (по требованию) | от 0 до 150 л/мин |  |
| 12.7. | Ограничение давления | от 0 до80 см вод. ст. |  |
| 12.8. | Форма потока | Квадратная и нисходящая |  |
| 12.9. | Поток на выдохе | от 0 до 40 л/мин |  |
| 12.10. | Контроль давления | от 5 до 80 см вод.ст. |  |
| 12.11. | Поддержка по давлению | от 0 до 80 см вод.ст. |  |
| 12.12. | РЕЕР/ СРАР | от 0 до 50 см вод. ст. |  |
| 12.13. | Чувствительность триггера по потоку |  |  |
|  | неонатальная | от 0,2 до 2 л/мин |  |
|  | педиатрическая | от 0,5 до 5 л/мин |  |
|  | взрослая | от 2,0 до 15 л/мин. |  |
| 12.14 | Тип датчика потока | Дифференциальный проксимальный (у трубки пациента) |  |
| 12.15 | Чувствительность триггера по давлению | от 0,5 до 15 см вод. ст. |  |
| 12.16 | Концентрация кислорода | от 21до 100% |  |
| 12.17 | Инспираторная пауза | 50% от времени вдоха |  |
| 12.18 | Небулайзер | 6 л/мин. |  |
| 12.19 | TGI (Газовая инсуфляция трахеи) | 6 л/мин. |  |
| 12.20 | Интервал APNEA | от 4 до 30 с |  |
| 12.21 | Функция раздувания легких | 1,5 от дыхательного объема на 1/100 циклов |  |
| 13. | Мониторирование |  |  |
| 13.1. | Дыхательный объем | от 0 до 999 мл |  |
| 13.2. | Минутная вентиляция | от 0 до 99,9 л |  |
| 13.3. | Частота дыхания | от 0 до 180 дых./мин. |  |
| 13.4. | Соотношение вдох/выдох | от 1:99 до 9,9:1 |  |
| 13.5. | Давление в дыхательных путях | от -10 до 80 см вод.ст. |  |
| 13.6. | Пиковое давление | от 0 до 80 см вод.ст. |  |
| 14. | Система тревог |  |  |
| 14.1. | Низкое давление | Наличие |  |
| 14.2. | Высокое РЕЕР | Наличие |  |
| 14.3. | Высокое давление | Наличие |  |
| 14.4. | Низкий минутный объем | Наличие |  |
| 14.5. | Нарушение подачи медгазов ниже 1,3 Атм | Наличие |  |
| 14.6. | APNEA/ Back Up | Наличие |  |
| 14.7. | Сбой вентилятора | Наличие |  |
| 14.8. | Сбой электропитания | Наличие |  |
| 15. | Комплектность поставки |  |  |
| 15.1 | Аппарат ИВЛ | 1 шт. |  |
| 15.2 | Шланг для подачи воздуха | 1 шт. |  |
| 15.3 | Шланг для подачи кислорода | 1 шт. |  |
| 15.4 | Соединительные шланги | 1 комплект |  |
| 15.5 | Датчик потока неонатальный > 3-25 кг | 2 шт. |  |
| 15.6 | Датчик потока для недоношенных с очень малым весом < 3 кг | 2 шт. |  |
| 15.7 | Датчик потока взрослый > 20 кг | 2 шт. |  |
| 15.8 | Смеситель газовой смеси (блендер) | 1 шт. |  |
| 15.9 | Контур пациента неонатальный/педиатрический многоразовый, автоклавируемый | 1 комплект |  |
| 15.10 | Контур пациента взрослый многоразовый, автоклавируемый | 1 комплект |  |