Приложение №1 к извещению

о проведении запроса котировок

№ 46 от 02.12.2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку компрессора и увлажнителя дыхательной смеси

| № п/п | Требуемые характеристики | Требуемая функция или величина параметра | Условия, предлагаемые участником аукциона |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие требования: |  |  |  |
| Срок поставки, календарные дни, не более |  | 3 дня |  |
| Срок гарантии, не менее |  | 12 месяцев |  |
| 1.1 | Увлажнитель с проксимальным контролем температуры |  |  |
|  | Измерение и отображение температуры дыхательной смеси датчиком, расположенным на тройнике пациента | Наличие |  |
|  | Количество уровней подогрева не менее | 10 уровней |  |
|  | Максимальный объем воды в камере не менее | 280 мл |  |
|  | Рабочий объем объем воды в камере не менее | 200 мл |  |
|  | Минимальный объем воды в камере не более | 80 мл |  |
|  | Тревога по перегреву не более | 41 град. C |  |
|  | Совместимость с емкостями типа Fischer-Paykel | Наличие |  |
|  | Комплайнс с максимальным уровнем воды не более | 0.1 мл/смH2O |  |
|  | Комплайнс минимальным уровнем воды не более | 0.3 мл/смH2O |  |
|  | Комплайнс пустой камеры не более | 0.4 мл/смH2O |  |
|  | Падение давления на 30 л/мин не более | 0.1 смH2O |  |
|  | Максимальный рабочий поток не менее | 180 л/мин |  |
|  | Максимальное рабочее давление не менее | 150 смH2O |  |
|  | Вес в пределах | 1,3 кг. |  |
|  | Компрессор с производительностью не менее 40 л/мин, с функцией аварийной подачи воздуха |  |  |
|  | Выходной поток сжатого воздуха не менее | 55 л/мин при давлении 3,5 бар. |  |
|  | Шумность не более | 58 db на 1 м |  |
|  | Возможность использования в качестве back-up системы подачи воздуха | Наличие |  |
|  | Входное соединения для подачи воздуха | Стандарт DISS |  |
|  | Расположения входного патрубка воздуха | На задней панели |  |
|  | Питание | 240 VAC 50Hz 4 Amps. |  |
|  | Тревога по перегреву | 55ºC |  |
|  | Переключатель давления | 0 PSI вкл 45 PSI выкл |  |
|  | Датчик давления | 0 - 100 PSI |  |
|  | Фильтр входящего воздуха | Внешний съемный |  |
|  | Фильтр с дренажом | Наличие |  |
|  | Предохранители | На задней панели |  |
|  | Безмасляный насос | Наличие |  |
|  | 4 колеса, 2 с тормозом | Наличие |  |
|  | Стойка для крепления аппарата ИВЛ | Наличие |  |
|  | Размеры и вес |  |  |
|  | Размеры В x Ш x Г в пределах | 56 x 51 x 61 cm |  |
|  | Вес не более | 65 кг |  |