Приложение №1 к извещению

о проведении запроса котировок

№ 47 от 02.12.2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Поставка монитора витальных функций с расширенными функциями оценки гемодинамики и дыхания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание требований | Требуемые условия/функции/значения |  |  |
|  | 2 | 3 |  |  |
|  | Общие требования |  |  |  |
|  | Год, месяц, выпуска, не ранее | Сентябрь, 2010г. |  |  |
|  | Срок гарантии, не менее | 12 мес. |  |  |
|  | Срок поставки, календарные дни, не более | 3 дней |  |  |
|  | Наименование, страна изготовитель | Указать |  |  |
|  | Модель | Указать |  |  |
|  | Документы |  |  |  |
|  | Сертификат соответствия | Указать |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Указать |  |  |
|  | Характеристики |  |  |  |
|  | Русифицированный интерфейс | Наличие |  |  |
|  | Функция межкроватного мониторирования (при подключении к другому монитору, двум или более, работает ка центральная мониторная станция ) | Наличие |  |  |
|  | Межкроватное мониторирование: прикроватных мониторов не менее | 10 |  |  |
|  | Запоминание личных данных пациента | Наличие |  |  |
|  | Ввод данных пациента рукописно, напрямую на экране | Наличие |  |  |
|  | Возможность настройки параметров групп пациентов: новорожденные, дети. | Наличие |  |  |
|  | Режим демо/помощь | Наличие |  |  |
|  | Режим отображения кривой: | Наличие |  |  |
|  | - безинерционный подвижный | Наличие |  |  |
|  | - безинерционный фиксированный | Наличие |  |  |
|  | Режим увеличенного отображения данных | Наличие |  |  |
|  | Разрешающая способность не менее 800х600 точек | Наличие |  |  |
|  | Одновременное отображение на экране, не менее 5ти групп кривых | Наличие |  |  |
|  | Замораживание кривых | Наличие |  |  |
|  | Отображаемые числовые данные: | Наличие |  |  |
|  | - ЧСС | Наличие |  |  |
|  | - частота VPC | Наличие |  |  |
|  | - уровень ST | Наличие |  |  |
|  | - частота дыхания | Наличие |  |  |
|  | - IBP (систолическое, диастолическое, среднее) | Наличие |  |  |
|  | - NIBP (систолическое, диастолическое, среднее) | Наличие |  |  |
|  | - SPO2 | Наличие |  |  |
|  | - частота пульса | Наличие |  |  |
|  | - температура | Наличие |  |  |
|  | - ETCO2 | Наличие |  |  |
|  | - индекс bis | Наличие |  |  |
|  | -vital signal list | Наличие |  |  |
|  | -окно interbed | Наличие |  |  |
|  | Отображения оксикардиореспирограммы (OCRG – режим) | Наличие |  |  |
|  | Скорость развертки, не менее: 25 мм/с и 50 мм/с | Наличие Наличие |  |  |
|  | Малая скорость дыхания и СО2, не более , мм/с | 1,56 |  |  |
|  | Количество цветов отображения кривых, не менее: 12 цветов (возможность выбора) | Наличие |  |  |
|  | Метки синхронизации: Синхрометки ЧСС, частоты пульса, дыхания | Наличие |  |  |
|  | Количество цветов отображения чисел, не менее: 12 цветов (возможность выбора); | Наличие |  |  |
|  | графическое отображение 1,2, 4, 8 или 24 часов трендов каждого параметра; | Наличие |  |  |
|  | «Длинные» 24-часовые тренды с разрешением до 5-минут и «короткие» 8-часовые тренды с разрешением до 2 минуты | Наличие |  |  |
|  | Запоминание по тревоге или вручную 16 клинических событий | Наличие |  |  |
|  | Длительность клинических событий не менее 5 сек. | Наличие |  |  |
|  | Наличие двух мультипараметрических коннекторов | Наличие |  |  |
|  | Наличие не менее 3-х програмируемых функциональных кнопок на экране (виртуальных) | Наличие |  |  |
|  | Возможность объединения в беспроводную мониторную сеть на основе GSM подключения (удаленный доступ при превышении дальности W-F подключения) | Наличие |  |  |
|  | Возможность подключения дублирующего дисплея через стандартный VGA интерфейс | Наличие |  |  |
|  | Подключение модуля измерения анестезиологических газов и летучих анестетиков | Наличие |  |  |
|  | Модуль измерения индекса глубины анестезии (BIS-индекс) типа BS. | Наличие |  |  |
|  | Звук |  |  |  |
|  | Типы звуков: |  |  | Наличие |
|  | - Тревога |  |  | Наличие |
|  | - синхронизация |  |  | Наличие |
|  | - нажатие кнопок |  |  | Наличие |
|  | Звуковая тревога: 3 типа |  |  | Наличие |
|  | Звук синхронизации: Переменный тон для IBP и SPO2 |  |  | Наличие |
|  | Установка границ звукового сигнала с сенсорного дисплея |  |  | Наличие |
|  | Тревога |  |  |  |
|  | Визуальное оповещение |  |  | Наличие |
|  | Звуковое оповещение |  |  | Наличие |
|  | Идентификация тревоги мониторируемого параметра |  |  | Наличие |
|  | Установка верхних и нижних сигналов тревог всех мониторируемых параметров непосредственно с сенсорного дисплея |  |  | Наличие |
|  | Элементы тревоги: |  |  |  |
|  | Верхняя/нижняя границы тревоги |  |  | Наличие |
|  | Тревога апноэ |  |  | Наличие |
|  | Аритмии |  |  | Наличие |
|  | Отсоединения разъемов |  |  | Наличие |
|  | Шума NOISE |  |  | Наличие |
|  | Отсоединения электродов |  |  | Наличие |
|  | Определения кривой пульса |  |  | Наличие |
|  | Отсоединения датчиков |  |  | Наличие |
|  | Контроля манжеты/шланга |  |  | Наличие |
|  | Сенсора |  |  | Наличие |
|  | Разряда батареи |  |  | Наличие |
|  | Условий окружающей среды |  |  | Наличие |
|  | Виды тревоги: Критическое состояние, Предостережение об опасности, Внимание. |  |  | Наличие |
|  | Отключение тревоги: На 1 или 2 мин. |  |  | Наличие |
|  | Возможность установки границ сигналов тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  |  |
|  | Многопараметрический усилитель |  |  | Наличие |
|  | Входное сопротивление не более, мОм |  |  | 10 |
|  | Измеряемые параметры, -IBP,CO2,термистородыхание |  |  | Наличие |
|  | ЭКГ |  |  | Наличие |
|  | Допустимое отклонение потенциала электрода: ± 500 мВ |  |  | Наличие |
|  | Входной динамический диапазон: ± 5 мВ |  |  | Наличие |
|  | Внутренние шумы: не более 30µ Vp-p (относительно входного сигнала) |  |  | Наличие |
|  | Коэффициент подавления в обычном режиме: ≥95dB |  |  | Наличие |
|  | Входное сопротивление: ≥5МΩ (при 10 Гц) |  |  | Наличие |
|  | Диапазон расчета ЧСС не уже: 12 – 300 уд./мин. |  |  | Наличие |
|  | Цикл обновления отображения ЧСС: Каждые 3 с или при генерировании тревоги |  |  | Наличие |
|  | Анализ аритмии |  |  | Наличие |
|  | Метод анализа: сравнение по образцу |  |  | Наличие |
|  | Число каналов: Не менее одного |  |  | Наличие |
|  | Подсчет частоты VPC: 0 – 99 VPC/мин., не уже |  |  | Наличие |
|  | Сообщения аритмии: ASYSTOLE, VT, VF, VPC RUN, COUPLET, EARLY VPC, BIGEMINY, FREQ VPC, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA |  |  | Наличие |
|  | Воспроизведение аритмии |  |  | Наличие |
|  | Число файлов воспроизведения: не менее 16 |  |  | Наличие |
|  | Время записи на файл: не менее 8 сек. |  |  | Наличие |
|  | Защита от дефибрилляции: Защита входа ЭКГ от 400 J |  |  | Наличие |
|  | Отведения |  |  | Наличие |
|  | по 3-электродам: I, II, III |  |  | Наличие |
|  | по 6-электродам: I, II, III, AVr, aVL, aVF, V4, V5 |  |  | Наличие |
|  | Параметры тревоги: ASYSTOLE, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA |  |  | Наличие |
|  | Измерения ST |  |  | Наличие |
|  | Установка границ тревоги по сегменту ST: + 2.0 mV |  |  | Наличие |
|  | Установка параметров ЭКГ и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  | Наличие |
|  | Дыхание |  |  |  |
|  | Метод измерения: термисторный |  |  | Наличие |
|  | Возможность изменения отведений при импедансном методе измерения |  |  | Наличие |
|  | Диапазон расчета частоты дыхания: 0 – 150 дых./мин. Апноэ, 5 – 40 с (для обоих методов) |  |  | Наличие |
|  | Точность: ± 2 дых./мин. |  |  | Наличие |
|  | Защита от дефибриллятора: Защита входа дыхания от разряда до 400 Дж |  |  | Наличие |
|  | Цикл отображения частоты дыхания: Каждые 3 сек. или при подаче тревоги |  |  | Наличие |
|  | Возможность установки параметров дыхания и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  | Наличие |
|  | SpO2 |  |  |  |
|  | Тип методики измерения – светодиодный |  |  | Наличие |
|  | Диапазон измерения не уже: 50 – 100 % |  |  | Наличие |
|  | Диапазон измерения пульса не уже: 30 – 300 уд./мин. |  |  | Наличие |
|  | Точность SpO2: ±2 ед. (от 80% до 100%), ±3 ед. (от 50% до 80%) |  |  | Наличие |
|  | Цикл обновления отображения частоты пульса: Каждые 3 с или при подаче тревоги. |  |  | Наличие |
|  | Чувствительность кривой, не менее: х1/8, х1/4, х1/2, х1, х2, х4, х8 |  |  | Наличие |
|  | установка параметров пульоксиметрии и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  | Наличие |
|  | Неинвазивное измерение кровяного давления (НИАД) |  |  |  |
|  | Метод измерения: Осциллометрический |  |  | Наличие |
|  | Диапазон отображения давления: 0 – +300 мм рт. ст. |  |  | Наличие |
|  | Время накачки манжеты: |  |  |  |
|  | Взрослые и дети – 7 с, не более |  |  | Наличие |
|  | Новорожденные – 5 с, не более |  |  | Наличие |
|  | Ограничитель максимальной величины давления накачки манжеты: |  |  |  |
|  | - Взрослые/дети – 300 мм рт. ст., не более |  |  | Наличие |
|  | - Новорожденные – 150 мм рт. ст., не более |  |  | Наличие |
|  | Ограничитель времени накачки манжеты: |  |  |  |
|  | - Взрослые/дети – 180 с, не более |  |  | Наличие |
|  | - Новорожденные – 90 с, не более |  |  | Наличие |
|  | Режим измерений: |  |  |  |
|  | - Ручной, |  |  | Наличие |
|  | - Непрерывный, |  |  | Наличие |
|  | - периодический (интервалы: 2, 2.5, 5, 10, 15, 30 мин., 1, 2, 4, 8 ч., PWTT) |  |  | Наличие |
|  | Функция триггерного измерения неинвазивного кровяного давления (по транзисторному времени пульсовой волны) |  |  | Наличие |
|  | Установка параметров NIBP и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  | Наличие |
|  | Инвазивное измерение кровяного давления (IBP) |  |  |  |
|  | Встроенный модуль измерения ИАД |  |  | Наличие |
|  | Диапазон измерения давления: -50 – +300 мм.рт.ст. |  |  | Наличие |
|  | Точность измерения: |  |  |  |
|  | ± 1 мм.рт.ст. ± 1digit. (от -50 мм.рт.ст. до 100 мм.рт.ст.) |  |  | Наличие |
|  | ± 1 % ± 1digit. (от 100 мм.рт.ст. до 300 мм.рт.ст.) |  |  | Наличие |
|  | Установка параметров IBP и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  | Наличие |
|  | Температура |  |  |  |
|  | Встроенный модуль термометрии |  |  | Наличие |
|  | Диапазон измерения: 0 – 450С |  |  | Наличие |
|  | Точность измерения: |  |  |  |
|  | ±0.10С (от 25°Сдо 45°С) |  |  | Наличие |
|  | ±0.20С (от 0°С до 25°С) |  |  | Наличие |
|  | Цикл обновления: Каждые 3 с |  |  | Наличие |
|  | Установка параметров температуры и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  | Наличие |
|  | Встроенный модуль капнометрии |  |  | Наличие |
|  | Метод измерения: По основному потоку |  |  | Наличие |
|  | Проведение капнометрии по методике CapOne |  |  | наличие |
|  | Диапазон измерения: 0 – 76 мм.рт.ст. |  |  | Наличие |
|  | Время разогрева: 5 с |  |  | Наличие |
|  | Время отклика: 200 мс (типичное) для ступеней от 10 до 90% |  |  | Наличие |
|  | Определяемая частота дыхания: 3 – 60 дых./мин. (точность измерения - ±2 дых./мин.) |  |  |  |
|  | Точность измерения: |  |  |  |
|  | ± 4 мм.рт.ст. (от 0 до 40мм.рт.ст.) |  |  | Наличие |
|  | ± 10% показания (от 0 до 40мм.рт.ст.) |  |  | Наличие |
|  | Цикл обновления отображения величины CO2: Каждые 3 с или при подаче тревоги |  |  | Наличие |
|  | Установка параметров CO2 и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  | Наличие |
|  | BIS-мониторинг |  |  | Наличие |
|  | Физические параметры и интерфейс. |  |  |  |
|  | Количество физических кнопок управления не более, шт |  |  | 6 |
|  | На левой боковой панели располагаются порты подключений SPO2, температура, кабеля ЭКГ,НИАД,CO2 |  |  | Наличие |
|  | На правой боковой панели располагаются порты подключений слот подключения PC карты, гнездо AUX, гнездо AC SORCE,гнездо ZB, клемма эквипотенциального заземления |  |  | Наличие |
|  | Порт подключения CO2 является мультипараметрическим, через него должны подключатся датчики инвазивного артериального давления, бис измерений, дыхания |  |  | Наличие |
|  | На нижней панели распологается слот для подключения принтера и батареи |  |  | Наличие |
|  | Цветной ЖК дисплей: |  |  | Наличие |
|  | Тип дисплея TFT LCD |  |  | Наличие |
|  | Угол обзора не менее 170 градусов |  |  | Наличие |
|  | Полностью сенсорный дисплей |  |  | Наличие |
|  | Вес монитора: Не более 4,9 кг (без принадлежностей) |  |  | Наличие |
|  | Ручка для переноски, на верхней панели монитора |  |  | Наличие |
|  | Питание: |  |  |  |
|  | Питание от сети переменного тока: 100 - 240В, 50/60 Гц; С сетевым фильтром; |  |  | Наличие |
|  | Потребляемая мощность: не более 70VA; |  |  | Наличие |
|  | Встроенная батарея: 10,8 – 15,0 В |  |  | Наличие |
|  | Индикация уровня заряда батареи |  |  | Наличие |
|  | Время работы от батареи не менее: 3 часов |  |  | Наличие |
|  | Комплектация: |  |  |  |
|  | Основной блок с дисплеем |  | Наличие |  |
|  | Кабель питания, евростандарт, 220 В |  | Наличие |  |
|  | Батарейный отсек |  | Наличие |  |
|  | Комплект коммуникационных материалов для мониторирования . |  | Наличие |  |