Приложение №1 к извещению

о проведении запроса котировок

№ 48 от 02.12.2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Требования | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | наличие |
| 6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| 7 | Назначение: для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением изделий медицинского назначения из металлов, стекла, резин, лигатурного шовного материала, текстильных изделий, воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств | Наличие |
| 8 | Технические характеристики: | Наличие |
| 9 | Гравитационное удаление воздуха из камеры | Наличие |
| 10 | Вакуумная сушка | Наличие |
| 11 | Полуавтоматическое управление | Наличие |
| 12 | Внутренний диаметр стерилизационной камеры не менее, мм | 400 |
| 13 | Напряжение 380 В | наличие |
| 14 | Частота тока 50 Гц | наличие |
| 15 | Род тока – переменный, трехфазный | наличие |
| 16 | Потребляемая мощность не более, кВт | 16 |
| 17 | Механизм закрывания крышки – 1 прижим | наличие |
| 18 | Крышка, камера, термозащитный кожух, трубки, контактирующие с жидкостями и паром, основные узлы изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали | наличие |
| 19 | Толщина материала наружных панелей не менее, мм | 1 |
| 20 | Толщина материала камеры не менее, мм | 3 |
| 21 | Толщина материала крышки камеры не менее, мм | 10 |
| 22 | Коррозионная стойкость материала камеры в средах с насыщенными парами органических и неорганических кислот, в том числе хлорсодержащих | наличие |
| 23 | Стойкость материала камеры к межкристаллической коррозии | наличие |
| 24 | Термозащитный кожух на крышке | наличие |
| 25 | Объем камеры не менее, дм3 | 100 |
| 26 | Рабочее давление пара в камере не более, МПа | 0,22 |
| 27 | Режимы стерилизации (0С/мин): | наличие |
| 28 | 1 режим 0,2 МПа — 132/20 | наличие |
| 29 | 2 режим 0,1 МПа — 120/45 | наличие |
| 30 | Комплектация: | наличие |
| 31 | Комплект запасных частей | наличие |
| 32 | Стерилизационные коробки на 18 л для размещения стерилизуемых изделий не менее, шт. | 4 |
| 33 | Подставка под стерилизационные коробки | наличие |
| 34 | Габаритные размеры стерилизатора не менее, мм: | 1130*710*1500 |
| 35 | Масса не более, кг | 230 |
| 36 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие |
| 37 | Срок гарантии, не менее | 12 месяцев |
| 38 | Цена ед., руб. | указать |
| 39 | Количество, шт. | 1 |
| 40 | Цена по позиции, руб. | указать |