## приложение № 3
Приложение № 3
к документации об аукционе
Техническое задание документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку искусственно вживляемых имплантатов для МУЗ ГКБ № 4
№ п\п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия
1 | 2 | 3
1 | Лот № 1 Электрокардиостимуляторы
1.1 | Электрокардиостимулятор однокамерный типа SSI с телеметрией
1.1.1 | Режим стимуляции | VVI, VOO, AAI, AOO
1.1.2 | Частота в диапазоне, имп/мин | 30 - 150 Шаг не более 5 имп/мин
1.1.3 | Амплитуда стимулов в диапазоне, В | 1,0 - 5,0 Шаг не более 0,5 В
1.1.4 | Амплитуда стимулов | 6,0; 7,5 В
1.1.5 | Длительность стимулов в диапазоне, мс | 0,125 - 1,0 Шаг не более 0,125 мс
1.1.6 | Чувствительность к P-волне: | 0,6; 0,9; 1,2; 1,7; 2,1; 3,3; 4,4; 6,5 мВ
1.1.7 | Чувствительность к R-волне: | 0,9; 1,3; 1,9; 2,7; 3,5; 5,0; 7,4; 12,0 мВ
1.1.8 | Рефрактерный период | 250, 312, 374, 437 мс
1.1.9 | Гистерезис | 0,125, 250, 375 мс
1.1.10 | Режим стимуляции/ детекции | моно/моно, би/би, моно/би, би/моно
1.1.11 | Тип разъема | IS-1, BI
1.1.12 | Масса , г | не более 37
1.1.13 | Телеметрическая информация | состояние батареи, полярность электрода, все программируемые параметры, замер импеданса, маркеры воспринятых и навязанных событий
1.1.14 | Комплектация:
1.1.14.1 | Биполярный эндокардиальный желудочковый/предсердный (в соотношении 80/30) электрод стероидный, разъем IS-1 | Наличие
1.1.14.2 | Разрывной интродюсер | Наличие
1.1.14.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
1.1.15 | Количество, компл. | 80
1.2 | Электрокардиостимулятор двухкамерный DDD с функцией автоматического переключения режима стимуляции
1.2.1 | Режим стимуляции: | DDD, DDT, VDD, VDT, DDI, DDI/T, DVI, DVT, DOO, AAI, AAT, AOO, VVI, VVT, VOO
1.2.2 | Частота стимуляции в диапазоне, имп/мин | 30 - 160 Шаг не более 2,5 имп/мин
1.2.3 | Частота стимуляции | 165, 170 имп/мин
1.2.4 | Амплитуда стимулов А- и V-каналов в диапазоне, В | 0,5 - 1,6 Шаг не более 0,1 В
1.2.5 | Амплитуда стимулов А- и V-каналов в диапазоне, В | 1,6 - 3,0 Шаг не более 0,2 В
1.2.6 | Амплитуда стимулов А- и V-каналов в диапазоне, В | 3,0 - 5,0 Шаг не более 0,5 В
1.2.7 | Амплитуда стимулов А- и V-каналов | 6,0; 7,5 В
1.2.8 | Длительность стимулов А- и V-каналов в диапазоне, мс | 0,125 - 1,5 Шаг не более 0,125 мс
1.2.9 | Чувствительность по А-каналу в диапазоне, мВ | 0,3 - 4,8 Шаг не более 0,3 мВ
1.2.10 | Чувствительность по V-каналу в диапазоне, мВ | 0,6 - 9,6 Шаг не более 0,6 мВ
1.2.11 | Рефрактерный период А в диапазоне, мс | 188 - 653 Шаг не более 31,25 мс
1.2.12 | Рефрактерный период V в диапазоне, мс | 188 - 529 Шаг не более 31,25 мс
1.2.13 | Гистерезис | 0; 62; 125; 187; 250; 312; 375; 437 мс
1.2.14 | Функция поиска собственной активности | Наличие
1.2.15 | АV задержка в диапазоне | 31 - 359 мс шаг не более 15,6 мс
1.2.16 | Слепой период А в диапазоне | 15 - 155 мс шаг не более 15 мс
1.2.17 | Слепой период V в диапазоне | 15 - 47 мс шаг не более 4 мс
1.2.18 | PV задержка | Наличие
1.2.19 | Тип стимуляции/ восприятия | моно/моно, би/би, моно/би, би/моно
1.2.20 | Восприятие моно между корпусом и кольцевым анодом биполярного электрода | Наличие
1.2.21 | Максимальная частота синхронизации в диапазоне | 80 - 160 Шаг не более 5 имп/мин
1.2.22 | Максимальная частота синхронизации | 170; 180 имп/мин
1.2.23 | Функция автоматического переключения режима стимуляции | Наличие
1.2.24 | Функция ответа на экстрасистолу | Наличие
1.2.25 | Функция купирования пейсмейкерной тахикардии | Наличие
1.2.26 | Частота распознавания пейсмейкерной тахикардии в диапазоне | 80 - 160 Шаг не более 5 имп/мин
1.2.27 | Частота распознавания пейсмейкерной тахикардии | 170; 180 имп/мин
1.2.28 | Функция безопасной стимуляции желудочков | Наличие
1.2.29 | Временные функции:
1.2.29.1 | маркеры | Наличие
1.2.29.2 | частота | 30 имп/мин
1.2.29.3 | стимул выкл. | Наличие
1.2.29.4 | импеданс А/V | Наличие
1.2.29.5 | ВАРИО | Наличие
1.2.30 | Тип разъема | IS-1 BI
1.2.31 | Масса | не более 30 г
1.2.32 | Телеметрическая информация: | состояние батареи, полярность электродов, все программируемые параметры, замер импеданса А/V, маркеры воспринятых и навязанных событий
1.2.33 | Комплектация:
1.2.33.1 | Биополярный эндокардиальный желудочковый электрод стероидный, разъем – IS-1 | Наличие
1.2.33.2 | Биополярный эндокардиальный предсердный электрод с активной фиксацией стероидный, разъем – IS-1 | Наличие
1.2.33.3 | Разрывной интродюсер | 2 шт.
1.2.33.4 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
1.2.34 | Количество, компл. | 15
1.3 | Электрокардиостимулятор однокамерный отечественный частотно-адаптивный типа SSIR с телеметрией
1.3.1 | Режим стимуляции: | VVI(R), VVT(R), VOO(R), AAI(R), AAT(R), AOO(R)
1.3.2 | Частота стимуляции, | 30…(5)…160 имп/мин
1.3.3 | Амплитуда стимулов | 0,5…(0,5)…5,0…(1,0)…8,0 В
1.3.4 | Длительность стимулов, мс: | 0,1…(0,1)…0,6…(0,2)…1,0
1.3.5 | Чувствительность к R-волне, мВ: | 0,6; 1,8; 3,0; 4,2; 5,4; 6,8; 8,0; 9,4; 10,8; 12,0; 13,2; 14,4
1.3.6 | Чувствительность к Р-волне, мВ: | 0,3; 0,9; 1,5; 2,1; 2,7; 3,4; 4,0; 4,7; 5,4; 6,0; 6,6; 7,2
1.3.7 | Рефрактерный период, мс: | 200…(20)…500
1.3.8 | Гистерезис, мс: | 0…(50)…400
1.3.9 | Поиск собственной активности: | ВЫКЛ / 1…(1)…8 (гист. интервалов)
1.3.10 | Повторный гистерезис: | ВЫКЛ / 2…(1)…8 (гист. инт.)
1.3.11 | Тип электрода: | МОНО/БИПО
1.3.12 | Стимуляция/восприятие: | МОН/МОН; БИП/БИП; МОН/БИП; БИП/МОН
1.3.13 | Адаптация: | ВЫКЛ, ПАССИВ, АКТИВ
1.3.14 | Максимальная сенсорная частота, имп/мин: | 80…(5)…150…(10)…180
1.3.15 | Чувствительность сенсора: | 1…(1)…8 (макс)
1.3.16 | Коэффициент адаптации: | 1…(1)…16 (макс), АВТОМАТ
1.3.17 | Рост частоты, (имп/мин)/с: | 8, 4, 2, 1
1.3.18 | Спад частоты, (имп/мин)/с: | 0,8; 0,4; 0,2; 0,1
1.3.19 | Экстренный режим: | 70 имп/мин; 6,0 В; 0,6 мс; VVI / AAI; 4,2/1,5 мВ
1.3.20 | Временные функции: | Наличие
1.3.20.1 | ВАРИО 3,0 В; 5,0 В; 8,0 В | Наличие
1.3.20.2 | импеданс (Ом) | Наличие
1.3.20.3 | маркеры воспринятых и навязанных сокращений | Наличие
1.3.20.4 | частота | 30 имп/мин
1.3.20.5 | выключение стимуляции | Наличие
1.3.20.6 | контрольная частота | Наличие
1.3.21 | Телеметрия: | Наличие
1.3.21.1 | сведения о пациенте, стимуляторе и электроде | Наличие
1.3.21.2 | дата и место имплантации | Наличие
1.3.21.3 | маркеры стимулов и воспринятых сокращений | Наличие
1.3.21.4 | гистограмма частот и сокращений | Наличие
1.3.21.5 | тренд адаптации | Наличие
1.3.21.6 | суточные данные о максимальной нагрузке и частоте | Наличие
1.3.21.7 | программируемые параметры | Наличие
1.3.21.8 | полярность электрода | Наличие
1.3.21.9 | замер импеданса | Наличие
1.3.21.10 | состояние батареи: время работы, напряжение, оставшийся срок службы в месяцах | Наличие
1.4.21 | тип разъёма | – IS-1 BI
1.4.22 | масса | не более 27 г
1.4.23 | Комплектация: | Наличие
1.4.23.1 | Биполярный эндокардиальный желудочковый/предсердный (в соотношении 80/20) электрод с активной фиксацией стероидный разъем IS-1, разрывной интродюсер. | Наличие
1.4.24 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
1.4.25 | Количество, комплектов | 5
2 | Лот № 2 Пищеводные стенты
2.1 | Год выпуска | не ранее 2010 г.
2.2 | Дизайн стента
2.2.1 | Материал изготовления | Нержавеющая сталь
2.2.2 | Структура | Неукорачивающаяся
2.2.3 | Тип | Зигзагообразное плетение
2.2.4 | Толщина проволоки | не более 0,030 мм
2.2.5 | Материал покрытия стента | Полиэтилен
2.2.6 | Рентгеноконтрастные маркеры | Наличие
2.2.7 | Петля на концах стента с рентгенконтрастным маркером | Наличие
2.2.8 | Непокрытая горловина стента | Наличие
2.2.9 | Внешний антирефлюксный клапан | Наличие
2.2.10 | Система репозиции стента | Наличие
2.3 | Параметры стента
2.3.1 | Диаметр верхнего края горловины, мм | 36
2.3.2 | Диаметр нижнего края горловины, мм | 22
2.3.3 | Длина горловины стента, мм | 25
2.3.4 | Диаметр рабочей части стента, мм | 20
2.3.5 | Размеры длины стентов в диапазоне, мм | 110 - 165
2.3.6 | Шаг длины стента | не более 15 мм
2.3.7 | Гибкость стента, град | не менее 80
2.3.8 | Длина антирефлюксного клапана, мм | не менее 47
2.4 | Система доставки стента:
2.4.1 | Материал футляра системы доставки | Политетрафлуорэтилен
2.4.2 | Длина системы доставки | 75 см
2.4.3 | Диаметр проксимальной части | не более 20 F
2.4.4 | Диаметр дистальной части | не более 28 F
2.4.5 | Опорная рукоятка футляра | Наличие
2.4.6 | Рентгеноконтрастная олива | Наличие
2.4.7 | Разделяемая олива | Наличие
2.4.8 | Ренгенконтрастное кольцо на проксимальном конце | Наличие
2.4.9 | Длина оливы | 43 мм
2.4.10 | Диаметр оливы | 9,3 мм
2.4.11 | Диаметр проводника | 0,089"
2.5 | Количество, шт. в том числе по размерам | 38
2.5.1 | 20 х 110 мм | 1
2.5.2 | 20 х 120 мм | 6
2.5.3 | 20 х 135 мм | 10
2.5.4 | 20 х 150 мм | 11
2.5.5 | 20 х 165 мм | 10
3 | Лот № 3 Протезы сосудистые
3.1 | Протезы кровеносных сосудов бифуркационные вязаные из полиэстера, покрытые коллагеном и ацетатом серебра (толщина стенки основного ствола 0,49мм, толщина стенки браншей 0,49мм, длина 50см, диаметр 20:10/10 mm)
3.1.1 | Материал протеза | Полиэстер
3.1.2 | Биологическая инертность материала протеза | Наличие
3.1.3 | Толщина стенки основного ствола | 0,49 мм
3.1.4 | Толщина стенки браншей | 0,49 мм
3.1.5 | Длина протеза | 50 см
3.1.6 | Диаметр протеза | 20:10/10 mm
3.1.7 | Хирургическая порозность | Нулевая
3.1.8 | Необходимость предварительного пропитывания имплантата кровью | отсутствие
3.1.9 | Пропитывание стенок протеза бычьим коллагеном | Наличие
3.1.10 | Дополнительное пропитывание ацетатом серебра, связанным с коллагеновым покрытием и обеспечивающим антибактериальную защиту в течении раннего послеоперационного периода | Наличие
3.1.11 | Легкость моделирования протеза | Высокая
3.1.12 | Разволокнение стенки протеза при рассечении | Отсутствие
3.1.13 | Высокая легкость прокалывания стенки протеза | Наличие
3.1.14 | Тромборезистентность | Высокая
3.1.15 | Гладкая внутренняя поверхность протеза для формирования неоинтимы | Наличие
3.1.16 | Протезы не требуют применения специального шовного материала | Наличие
3.1.17 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
3.1.18 | Количество, шт. | 25
3.2 | Протезы кровеносных сосудов бифуркационные вязаные из полиэстера, покрытые коллагеном и ацетатом серебра (толщина стенки основного ствола 0,49мм, толщина стенки браншей 0,49мм, длина 50см, диаметр 18:9/9 mm)
3.2.1 | Материал протеза | Полиэстер
3.2.2 | Биологическая инертность материала протеза | Наличие
3.2.3 | Толщина стенки основного ствола | 0,49 мм
3.2.4 | Толщина стенки браншей | 0,49 мм
3.2.5 | Длина протеза | 50 см
3.2.6 | Диаметр протеза | 18:9/9 mm
3.2.7 | Хирургическая порозность | Нулевая
3.2.8 | Необходимость предварительного пропитывания имплантата кровью | отсутствие
3.2.9 | Пропитывание стенок протеза бычьим коллагеном | Наличие
3.2.10 | Дополнительное пропитывание ацетатом серебра, связанным с коллагеновым покрытием и обеспечивающим антибактериальную защиту в течении раннего послеоперационного периода | Наличие
3.2.11 | Легкость моделирования протеза | Высокая
3.2.12 | Разволокнение стенки протеза при рассечении | Отсутствие
3.2.13 | Высокая легкость прокалывания стенки протеза | Наличие
3.2.14 | Тромборезистентность | Высокая
3.2.15 | Гладкая внутренняя поверхность протеза для формирования неоинтимы | Наличие
3.2.16 | Протезы не требуют применения специального шовного материала | Наличие
3.2.17 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
3.2.18 | Количество, шт. | 5
3.3 | Протезы сосудистые линейные тонкостенные из вытянутого политетрафторэтилена с углеродным покрытием внутренней стенки, манжетой и съемной спиралью (толщина стенки 0,4мм, длина 50см, диаметр 7мм)
3.3.1 | Материал протеза | ePTFE (вытянутый политетрафторэтилен),
3.3.2 | Биологическая инертность материала протеза | Да
3.3.3 | Толщина стенки протезов | 0,4 мм
3.3.4 | Длина протеза | 50 см
3.3.5 | Диаметр протеза | 7 мм
3.3.6 | Биосовместимость | Наличие
3.3.7 | Высокая эластичность | Наличие
3.3.8 | Устойчивость к сгибу и скручиванию | Наличие
3.3.9 | Сопротивляемость распространению инфекции | Наличие
3.3.10 | Диаметр протеза постепенно уменьшается на 1 мм на протяжении 25 см к своей дистальной части | Наличие
3.3.11 | Высокая тромборезистентность, благодаря покрытию внутренней стенки протеза углеродом | Наличие
3.3.12 | Простота тромбоэктомии | Наличие
3.3.13 | Возможность использования литической терапии | Наличие
3.3.14 | Воронкообразная манжета длиной 32 мм для формирования дистального анастамоза | Наличие
3.3.15 | Микропористая структура, состоящая из узлов и фибрилл различной длины | Наличие
3.3.16 | Формирование неоинтимы, аналогичной интиме собственного сосуда | Наличие
3.3.17 | Не нуждаются в предварительной обработке кровью | Наличие
3.3.18 | Съемная спираль из ePTFE для предотвращения перегибов | Наличие
3.3.19 | Две голубые параллельные линии на поверхности протеза для удобства формирования шунта и предотвращения перекручивания при подкожном проведении протеза. | Наличие
3.3.20 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
3.3.21 | Количество, шт. | 50
3.4 | Протезы кровеносных сосудов линейные тонкостенные из вытянутого политетрафторэтилена с углеродным покрытием внутренней стенки, манжетой и съемной спиралью (толщина стенки 0,4мм, длина 60см, диаметр 6мм)
3.4.1 | Материал протеза | ePTFE (вытянутый политетрафторэтилен),
3.4.2 | Биологическая инертность материала протеза | Да
3.4.3 | Толщина стенки протезов | 0,4 мм
3.4.4 | Длина протеза | 60 см
3.4.5 | Диаметр протеза | 6 мм
3.4.6 | Биосовместимость | Наличие
3.4.7 | Высокая эластичность | Наличие
3.4.8 | Устойчивость к сгибу и скручиванию | Наличие
3.4.9 | Сопротивляемость распространению инфекции | Наличие
3.4.10 | Диаметр протеза постепенно уменьшается на 1 мм на протяжении 25 см к своей дистальной части | Наличие
3.4.11 | Высокая тромборезистентность, благодаря покрытию внутренней стенки протеза углеродом | Наличие
3.4.12 | Простота тромбоэктомии | Наличие
3.4.13 | Возможность использования литической терапии | Наличие
3.4.14 | Воронкообразная манжета длиной 32 мм для формирования дистального анастамоза | Наличие
3.4.15 | Микропористая структура, состоящая из узлов и фибрилл различной длины | Наличие
3.4.16 | Формирование неоинтимы, аналогичной интиме собственного сосуда | Наличие
3.4.17 | Не нуждаются в предварительной обработке кровью | Наличие
3.4.18 | Съемная спираль из ePTFE для предотвращения перегибов | Наличие
3.4.19 | Две голубые параллельные линии на поверхности протеза для удобства формирования шунта и предотвращения перекручивания при подкожном проведении протеза. | Наличие
3.4.20 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
3.4.21 | Количество, шт. | 10
3.5 | Протезы кровеносных сосудов вязаные линейные из полиэстера, покрытые коллагеном и дополнительно ацетатом серебра (толщина стенки 0,49мм, длина 40см, диаметр 10мм)
3.5.1 | Материал протеза | Полиэстер
3.5.2 | Биологическая инертность материала протеза | Да
3.5.3 | Толщина стенки стандартных протезов | 0,49 мм
3.5.4 | Длина протеза | 40 см
3.5.5 | Диаметр протеза | 10 мм
3.5.6 | Хирургическая порозность | Нулевая
3.5.7 | Необходимость предварительного пропитывания имплантата кровью | отсутствие
3.5.8 | Пропитывание стенок протеза бычьим коллагеном | Да
3.5.9 | Дополнительное пропитывание стенок протеза ацетатом серебра | Да
3.5.10 | Легкость моделирования протеза | Высокая
3.5.11 | Разволокнение стенки протеза при рассечении | Отсутствие
3.5.12 | Высокая легкость прокалывания стенки протеза | Наличие
3.5.13 | Тромборезистентность | Высокая
3.5.14 | Гладкая внутренняя поверхность протеза для формирования неоинтимы | Наличие
3.5.15 | Протезы не требуют применения специального шовного материала | Да
3.5.16 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
3.5.17 | Количество, шт. | 25
3.6 | Лот № 8. Протезы сосудистые линейные из вытянутого политетрафторэтилена с углеродным покрытием внутренней стенки (толщина стенки 0,6мм, длина 40см, диаметр 7мм)
3.6.1 | Материал протеза | ePTFE (вытянутый политетрафторэтилен),
3.6.2 | Биологическая инертность материала протеза | Да
3.6.3 | Толщина стенки протезов | 0,6 мм
3.6.4 | Длина протеза | 40 см
3.6.5 | Диаметр протеза | 7 мм
3.6.6 | Биосовместимость | Наличие
3.6.7 | Высокая эластичность | Наличие
3.6.8 | Устойчивость к сгибу и скручиванию | Наличие
3.6.9 | Сопротивляемость распространению инфекции | Наличие
3.6.10 | Высокая тромборезистентность, благодаря покрытию внутренней стенки протеза углеродом | Наличие
3.6.11 | Простота тромбоэктомии | Наличие
3.6.12 | Возможность использования литической терапии | Наличие
3.6.13 | Микропористая структура, состоящая из узлов и фибрилл различной длины | Наличие
3.6.14 | Формирование неоинтимы, аналогичной интиме собственного сосуда | Наличие
3.6.15 | Не нуждаются в предварительной обработке кровью | Наличие
3.6.16 | Съемная спираль из ePTFE для предотвращения перегибов | Наличие
3.6.17 | Две голубые параллельные линии на поверхности протеза для удобства формирования шунта и предотвращения перекручивания при подкожном проведении протеза. | Наличие
3.6.18 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
3.6.19 | Количество, шт. | 20
4 | Лот № 4. Коронарные стенты "Coroflex Blue" или эквивалент
4.1 | Дизайн стента
4.1.1 | Материал изготовления | кобальт-хромовый сплав, L-605
4.1.2 | Структура | открытая ячейка
4.1.3 | Толщина:
4.1.3.1 | 2,5-3,0 мм | не более 0,0026"/65 микрон
4.1.3.2 | 3,5-4,0 мм | не более 0,0026"/65 микрон
4.1.4 | Материал внутреннего покрытия | без покрытия
4.1.5 | Рентгеноконтрастные маркеры | наличие
4.2 | Параметры стента
4.2.1 | Размеры диаметров стентов в диапазоне, мм | от 2,5 мм до 4,5 мм
4.2.2 | Шаг диаметра стента, мм | не более 0,5
4.2.3 | Размеры длины стентов в диапазоне, мм | 8-13 мм
4.2.4 | Шаг длины стента, мм | не более 6
4.2.5 | Профиль стента | не более 0,038"/0,96 мм
4.3 | Система доставки стента включает:
4.3.1 | Материал шахты/баллона | полимерный материал COMAX
4.3.2 | Диаметр проксимальной части баллонного катетера | не более 1,8 F
4.3.3 | Диаметр дистальной части баллонного катетера | не более 2,5 F
4.3.4 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
4.3.5 | Диаметр коронарного проводника | 0,014"
4.4 | Параметры системы доставки стента
4.4.1 | Рабочая длина баллонного катетера | не более 138 см
4.4.2 | Номинальное давление раскрытия | 10 атм
4.4.3 | Давление разрыва | 16 атм
4.5 | Количество, шт. в том числе по размерам | 76
4.5.1 | 2,5 х 13 мм | 3
4.5.2 | 2,5 х 19 мм | 2
4.5.3 | 2,75 х 13 мм | 3
4.5.4 | 2,75 х 19 мм | 4
4.5.5 | 2,75 х 25 мм | 2
4.5.6 | 3.0 х 13 мм | 5
4.5.7 | 3,0 х 19 мм | 13
4.5.8 | 3,0 х 25 мм | 7
4.5.9 | 3,0 х 33 мм | 2
4.5.10 | 3,5 х 13 мм | 5
4.5.11 | 3,5 х 19 мм | 13
4.5.12 | 3,5 х 25 мм | 5
4.5.13 | 3,5 х 33 мм | 3
4.5.14 | 4,0 х 19 мм | 5
4.5.15 | 4,0 х 25 мм | 3
4.5.16 | 4,0 х 33 мм | 1
5 | Лот № 5. Коронарные стенты "Presillion " или эквивалент
5.1 | Дизайн стента
5.1.1 | Материал изготовления | кобальт-хромовый сплав L605
5.1.2 | Структура | закрытая ячейка
5.1.3 | Толщина стенок | 70 и 35 микрон
5.1.4 | Соотношение прутьев стента 35 и 70 микрон | 2:01
5.1.5 | Рентгеноконтрастные маркеры | не менее 2-х
5.2 | Параметры стента
5.2.1 | Размеры диаметров стентов в диапазоне, мм | от 2,5 до 4,0 мм
5.2.2 | Шаг диаметра стента, мм | не более 0,5
5.2.3 | Размеры длины стентов, мм | 12 - 24 мм
5.2.4 | Число ячеек на кольцо стента | 4
5.3 | Система доставки стента включает:
5.3.1 | Монорельсовый баллонный катетер | наличие
5.3.2 | Дистальная часть | коаксиальная, d не более 2.7F
5.3.3 | Проксимальная часть | стальная, d не более 1.9F
5.3.4 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
5.3.5 | Диаметр коронарного проводника | 0,014"
5.4 | Параметры системы доставки стента
5.4.1 | Длина системы доставки | не более 140 см
5.4.2 | Номинальное давление раскрытия | 12 атм
5.4.3 | Давление разрыва | 16 атм
5.5 | Количество, шт. в том числе по размерам | 92
5.5.1 | 2,5 х 12 мм | 2
5.5.2 | 2,5 х 20 мм | 2
5.5.3 | 2,75 х 12 мм | 4
5.5.4 | 2,75 х 17 мм | 6
5.5.5 | 3,0 х 12 мм | 7
5.5.6 | 3,0 х 17 мм | 18
5.5.7 | 3,0 х 24 мм | 9
5.5.8 | 3,5 х 12 мм | 7
5.5.9 | 3,5 х 17 мм | 17
5.5.10 | 3,5 х 24 мм | 10
5.5.11 | 4.0 х 12 мм | 4
5.5.12 | 4,0 х 17 мм | 4
5.5.13 | 4.0 х 24 мм | 2

## приложение № 4
Приложение № 4
к документации об аукционе
Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара
(наименование участника размещения заказа)
предлагает поставить следующие товары:
№ п\п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия товара
1 | 2 | 3 | 4
1 | Лот № 1 Электрокардиостимуляторы
1.1 | Электрокардиостимулятор однокамерный типа SSI с телеметрией
1.1.1 | Модель | Указать
1.1.2 | Cтрана происхождения | Указать
1.1.3 | Год выпуска | не ранее 2010 года
1.1.4 | Режим стимуляции | VVI, VOO, AAI, AOO
1.1.5 | Частота в диапазоне, имп/мин | 30 - 150 Шаг не более 5 имп/мин
1.1.6 | Амплитуда стимулов в диапазоне, В | 1,0 - 5,0 Шаг не более 0,5 В
1.1.7 | Амплитуда стимулов | 6,0; 7,5 В
1.1.8 | Длительность стимулов в диапазоне, мс | 0,125 - 1,0 Шаг не более 0,125 мс
1.1.9 | Чувствительность к P-волне: | 0,6; 0,9; 1,2; 1,7; 2,1; 3,3; 4,4; 6,5 мВ
1.1.10 | Чувствительность к R-волне: | 0,9; 1,3; 1,9; 2,7; 3,5; 5,0; 7,4; 12,0 мВ
1.1.11 | Рефрактерный период | 250, 312, 374, 437 мс
1.1.12 | Гистерезис | 0,125, 250, 375 мс
1.1.13 | Режим стимуляции/ детекции | моно/моно, би/би, моно/би, би/моно
1.1.14 | Тип разъема | IS-1, BI
1.1.15 | Масса , г | не более 37
1.1.16 | Телеметрическая информация | состояние батареи, полярность электрода, все программируемые параметры, замер импеданса, маркеры воспринятых и навязанных событий
1.1.17 | Комплектация:
1.1.17.1 | Биполярный эндокардиальный желудочковый/предсердный (в соотношении 80/30) электрод стероидный, разъем IS-1 | Наличие
1.1.17.2 | Разрывной интродюсер | Наличие
1.1.17.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
1.1.18 | Количество, компл. | 80
1.2 | Электрокардиостимулятор двухкамерный DDD с функцией автоматического переключения режима стимуляции
1.2.1 | Модель | Указать
1.2.2 | Cтрана происхождения | Указать
1.2.3 | Год выпуска | не ранее 2010 года
1.2.4 | Режим стимуляции: | DDD, DDT, VDD, VDT, DDI, DDI/T, DVI, DVT, DOO, AAI, AAT, AOO, VVI, VVT, VOO
1.2.5 | Частота стимуляции в диапазоне, имп/мин | 30 - 160 Шаг не более 2,5 имп/мин
1.2.6 | Частота стимуляции | 165, 170 имп/мин
1.2.7 | Амплитуда стимулов А- и V-каналов в диапазоне, В | 0,5 - 1,6 Шаг не более 0,1 В
1.2.8 | Амплитуда стимулов А- и V-каналов в диапазоне, В | 1,6 - 3,0 Шаг не более 0,2 В
1.2.9 | Амплитуда стимулов А- и V-каналов в диапазоне, В | 3,0 - 5,0 Шаг не более 0,5 В
1.2.10 | Амплитуда стимулов А- и V-каналов | 6,0; 7,5 В
1.2.11 | Длительность стимулов А- и V-каналов в диапазоне, мс | 0,125 - 1,5 Шаг не более 0,125 мс
1.2.12 | Чувствительность по А-каналу в диапазоне, мВ | 0,3 - 4,8 Шаг не более 0,3 мВ
1.2.13 | Чувствительность по V-каналу в диапазоне, мВ | 0,6 - 9,6 Шаг не более 0,6 мВ
1.2.14 | Рефрактерный период А в диапазоне, мс | 188 - 653 Шаг не более 31,25 мс
1.2.15 | Рефрактерный период V в диапазоне, мс | 188 - 529 Шаг не более 31,25 мс
1.2.16 | Гистерезис | 0; 62; 125; 187; 250; 312; 375; 437 мс
1.2.17 | Функция поиска собственной активности | Наличие
1.2.18 | АV задержка в диапазоне | 31 - 359 мс шаг не более 15,6 мс
1.2.19 | Слепой период А в диапазоне | 15 - 155 мс шаг не более 15 мс
1.2.20 | Слепой период V в диапазоне | 15 - 47 мс шаг не более 4 мс
1.2.21 | PV задержка | Наличие
1.2.22 | Тип стимуляции/ восприятия | моно/моно, би/би, моно/би, би/моно
1.2.23 | Восприятие моно между корпусом и кольцевым анодом биполярного электрода | Наличие
1.2.24 | Максимальная частота синхронизации в диапазоне | 80 - 160 Шаг не более 5 имп/мин
1.2.25 | Максимальная частота синхронизации | 170; 180 имп/мин
1.2.26 | Функция автоматического переключения режима стимуляции | Наличие
1.2.27 | Функция ответа на экстрасистолу | Наличие
1.2.28 | Функция купирования пейсмейкерной тахикардии | Наличие
1.2.29 | Частота распознавания пейсмейкерной тахикардии в диапазоне | 80 - 160 Шаг не более 5 имп/мин
1.2.30 | Частота распознавания пейсмейкерной тахикардии | 170; 180 имп/мин
1.2.31 | Функция безопасной стимуляции желудочков | Наличие
1.2.32 | Временные функции:
1.2.32.1 | маркеры | Наличие
1.2.32.2 | частота | 30 имп/мин
1.2.32.3 | стимул выкл. | Наличие
1.2.32.4 | импеданс А/V | Наличие
1.2.32.5 | ВАРИО | Наличие
1.2.33 | Тип разъема | IS-1 BI
1.2.34 | Масса | не более 30 г
1.2.35 | Телеметрическая информация: | состояние батареи, полярность электродов, все программируемые параметры, замер импеданса А/V, маркеры воспринятых и навязанных событий
1.2.36 | Комплектация:
1.2.36.1 | Биополярный эндокардиальный желудочковый электрод стероидный, разъем – IS-1 | Наличие
1.2.36.2 | Биополярный эндокардиальный предсердный электрод с активной фиксацией стероидный, разъем – IS-1 | Наличие
1.2.36.3 | Разрывной интродюсер | 2 шт.
1.2.36.4 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
1.2.37 | Количество, компл. | 15
1.3 | Электрокардиостимулятор однокамерный отечественный частотно-адаптивный типа SSIR с телеметрией
1.3.1 | Модель | Указать
1.3.2 | Cтрана происхождения | Указать
1.3.3 | Год выпуска | не ранее 2010 года
1.3.1 | Режим стимуляции: | VVI(R), VVT(R), VOO(R), AAI(R), AAT(R), AOO(R)
1.3.2 | Частота стимуляции, | 30…(5)…160 имп/мин
1.3.3 | Амплитуда стимулов | 0,5…(0,5)…5,0…(1,0)…8,0 В
1.3.4 | Длительность стимулов, мс: | 0,1…(0,1)…0,6…(0,2)…1,0
1.3.5 | Чувствительность к R-волне, мВ: | 0,6; 1,8; 3,0; 4,2; 5,4; 6,8; 8,0; 9,4; 10,8; 12,0; 13,2; 14,4
1.3.6 | Чувствительность к Р-волне, мВ: | 0,3; 0,9; 1,5; 2,1; 2,7; 3,4; 4,0; 4,7; 5,4; 6,0; 6,6; 7,2
1.3.7 | Рефрактерный период, мс: | 200…(20)…500
1.3.8 | Гистерезис, мс: | 0…(50)…400
1.3.9 | Поиск собственной активности: | ВЫКЛ / 1…(1)…8 (гист. интервалов)
1.3.10 | Повторный гистерезис: | ВЫКЛ / 2…(1)…8 (гист. инт.)
1.3.11 | Тип электрода: | МОНО/БИПО
1.3.12 | Стимуляция/восприятие: | МОН/МОН; БИП/БИП; МОН/БИП; БИП/МОН
1.3.13 | Адаптация: | ВЫКЛ, ПАССИВ, АКТИВ
1.3.14 | Максимальная сенсорная частота, имп/мин: | 80…(5)…150…(10)…180
1.3.15 | Чувствительность сенсора: | 1…(1)…8 (макс)
1.3.16 | Коэффициент адаптации: | 1…(1)…16 (макс), АВТОМАТ
1.3.17 | Рост частоты, (имп/мин)/с: | 8, 4, 2, 1
1.3.18 | Спад частоты, (имп/мин)/с: | 0,8; 0,4; 0,2; 0,1
1.3.19 | Экстренный режим: | 70 имп/мин; 6,0 В; 0,6 мс; VVI / AAI; 4,2/1,5 мВ
1.3.20 | Временные функции: | Наличие
1.3.20.1 | ВАРИО 3,0 В; 5,0 В; 8,0 В | Наличие
1.3.20.2 | импеданс (Ом) | Наличие
1.3.20.3 | маркеры воспринятых и навязанных сокращений | Наличие
1.3.20.4 | частота | 30 имп/мин
1.3.20.5 | выключение стимуляции | Наличие
1.3.20.6 | контрольная частота | Наличие
1.3.21 | Телеметрия: | Наличие
1.3.21.1 | сведения о пациенте, стимуляторе и электроде | Наличие
1.3.21.2 | дата и место имплантации | Наличие
1.3.21.3 | маркеры стимулов и воспринятых сокращений | Наличие
1.3.21.4 | гистограмма частот и сокращений | Наличие
1.3.21.5 | тренд адаптации | Наличие
1.3.21.6 | суточные данные о максимальной нагрузке и частоте | Наличие
1.3.21.7 | программируемые параметры | Наличие
1.3.21.8 | полярность электрода | Наличие
1.3.21.9 | замер импеданса | Наличие
1.3.21.10 | состояние батареи: время работы, напряжение, оставшийся срок службы в месяцах | Наличие
1.4.21 | тип разъёма | – IS-1 BI
1.4.22 | масса | не более 27 г
1.4.23 | Комплектация: | Наличие
1.4.23.1 | Биполярный эндокардиальный желудочковый/предсердный (в соотношении 80/20) электрод с активной фиксацией стероидный разъем IS-1, разрывной интродюсер. | Наличие
1.4.24 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
1.4.25 | Количество, комплектов | 5
2 | Лот № 2 Пищеводные стенты
2.1 | Модель | Указать
2.2 | Cтрана происхождения | Указать
2.3 | Год выпуска | не ранее 2010 г.
2.4 | Дизайн стента
2.4.1 | Материал изготовления | Нержавеющая сталь
2.4.2 | Структура | Неукорачивающаяся
2.4.3 | Тип | Зигзагообразное плетение
2.4.4 | Толщина проволоки | не более 0,030 мм
2.4.5 | Материал покрытия стента | Полиэтилен
2.4.6 | Рентгеноконтрастные маркеры | Наличие
2.4.7 | Петля на концах стента с рентгенконтрастным маркером | Наличие
2.4.8 | Непокрытая горловина стента | Наличие
2.4.9 | Внешний антирефлюксный клапан | Наличие
2.4.10 | Система репозиции стента | Наличие
2.5 | Параметры стента
2.5.1 | Диаметр верхнего края горловины, мм | 36
2.5.2 | Диаметр нижнего края горловины, мм | 22
2.5.3 | Длина горловины стента, мм | 25
2.5.4 | Диаметр рабочей части стента, мм | 20
2.5.5 | Размеры длины стентов в диапазоне, мм | 110 - 165
2.5.6 | Шаг длины стента | не более 15 мм
2.5.7 | Гибкость стента, град | не менее 80
2.5.8 | Длина антирефлюксного клапана, мм | не менее 47
2.6 | Система доставки стента:
2.6.1 | Материал футляра системы доставки | Политетрафлуорэтилен
2.6.2 | Длина системы доставки | 75 см
2.6.3 | Диаметр проксимальной части | не более 20 F
2.6.4 | Диаметр дистальной части | не более 28 F
2.6.5 | Опорная рукоятка футляра | Наличие
2.6.6 | Рентгеноконтрастная олива | Наличие
2.6.7 | Разделяемая олива | Наличие
2.6.8 | Ренгенконтрастное кольцо на проксимальном конце | Наличие
2.6.9 | Длина оливы | 43 мм
2.6.10 | Диаметр оливы | 9,3 мм
2.6.11 | Диаметр проводника | 0,089"
2.7 | Количество, шт. в том числе по размерам | 38
2.7.1 | 20 х 110 мм | 1
2.7.2 | 20 х 120 мм | 6
2.7.3 | 20 х 135 мм | 10
2.7.4 | 20 х 150 мм | 11
2.7.5 | 20 х 165 мм | 10
3 | Лот № 3 Протезы сосудистые
3.1 | Протезы кровеносных сосудов бифуркационные вязаные из полиэстера, покрытые коллагеном и ацетатом серебра (толщина стенки основного ствола 0,49мм, толщина стенки браншей 0,49мм, длина 50см, диаметр 20:10/10 mm)
3.1.1 | Модель | Указать
3.1.2 | Cтрана происхождения | Указать
3.1.3 | Год выпуска | не ранее 2010 г.
3.1.4 | Материал протеза | Полиэстер
3.1.5 | Биологическая инертность материала протеза | Наличие
3.1.6 | Толщина стенки основного ствола | 0,49 мм
3.1.7 | Толщина стенки браншей | 0,49 мм
3.1.8 | Длина протеза | 50 см
3.1.9 | Диаметр протеза | 20:10/10 mm
3.1.10 | Хирургическая порозность | Нулевая
3.1.11 | Необходимость предварительного пропитывания имплантата кровью | отсутствие
3.1.12 | Пропитывание стенок протеза бычьим коллагеном | Наличие
3.1.13 | Дополнительное пропитывание ацетатом серебра, связанным с коллагеновым покрытием и обеспечивающим антибактериальную защиту в течении раннего послеоперационного периода | Наличие
3.1.14 | Легкость моделирования протеза | Высокая
3.1.15 | Разволокнение стенки протеза при рассечении | Отсутствие
3.1.16 | Высокая легкость прокалывания стенки протеза | Наличие
3.1.17 | Тромборезистентность | Высокая
3.1.18 | Гладкая внутренняя поверхность протеза для формирования неоинтимы | Наличие
3.1.19 | Протезы не требуют применения специального шовного материала | Наличие
3.1.20 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
3.1.21 | Количество, шт. | 25
3.2 | Протезы кровеносных сосудов бифуркационные вязаные из полиэстера, покрытые коллагеном и ацетатом серебра (толщина стенки основного ствола 0,49мм, толщина стенки браншей 0,49мм, длина 50см, диаметр 18:9/9 mm)
3.2.1 | Модель | Указать
3.2.2 | Cтрана происхождения | Указать
3.2.3 | Год выпуска | не ранее 2010 г.
3.2.4 | Материал протеза | Полиэстер
3.2.5 | Биологическая инертность материала протеза | Наличие
3.2.6 | Толщина стенки основного ствола | 0,49 мм
3.2.7 | Толщина стенки браншей | 0,49 мм
3.2.8 | Длина протеза | 50 см
3.2.9 | Диаметр протеза | 18:9/9 mm
3.2.10 | Хирургическая порозность | Нулевая
3.2.11 | Необходимость предварительного пропитывания имплантата кровью | отсутствие
3.2.12 | Пропитывание стенок протеза бычьим коллагеном | Наличие
3.2.13 | Дополнительное пропитывание ацетатом серебра, связанным с коллагеновым покрытием и обеспечивающим антибактериальную защиту в течении раннего послеоперационного периода | Наличие
3.2.14 | Легкость моделирования протеза | Высокая
3.2.15 | Разволокнение стенки протеза при рассечении | Отсутствие
3.2.16 | Высокая легкость прокалывания стенки протеза | Наличие
3.2.17 | Тромборезистентность | Высокая
3.2.18 | Гладкая внутренняя поверхность протеза для формирования неоинтимы | Наличие
3.2.19 | Протезы не требуют применения специального шовного материала | Наличие
3.2.20 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
3.2.21 | Количество, шт. | 5
3.3 | Протезы сосудистые линейные тонкостенные из вытянутого политетрафторэтилена с углеродным покрытием внутренней стенки, манжетой и съемной спиралью (толщина стенки 0,4мм, длина 50см, диаметр 7мм)
3.3.1 | Модель | Указать
3.3.2 | Cтрана происхождения | Указать
3.3.3 | Год выпуска | не ранее 2010 г.
3.3.4 | Материал протеза | ePTFE (вытянутый политетрафторэтилен),
3.3.5 | Биологическая инертность материала протеза | Да
3.3.6 | Толщина стенки протезов | 0,4 мм
3.3.7 | Длина протеза | 50 см
3.3.8 | Диаметр протеза | 7 мм
3.3.9 | Биосовместимость | Наличие
3.3.10 | Высокая эластичность | Наличие
3.3.11 | Устойчивость к сгибу и скручиванию | Наличие
3.3.12 | Сопротивляемость распространению инфекции | Наличие
3.3.13 | Диаметр протеза постепенно уменьшается на 1 мм на протяжении 25 см к своей дистальной части | Наличие
3.3.14 | Высокая тромборезистентность, благодаря покрытию внутренней стенки протеза углеродом | Наличие
3.3.15 | Простота тромбоэктомии | Наличие
3.3.16 | Возможность использования литической терапии | Наличие
3.3.17 | Воронкообразная манжета длиной 32 мм для формирования дистального анастамоза | Наличие
3.3.18 | Микропористая структура, состоящая из узлов и фибрилл различной длины | Наличие
3.3.19 | Формирование неоинтимы, аналогичной интиме собственного сосуда | Наличие
3.3.20 | Не нуждаются в предварительной обработке кровью | Наличие
3.3.21 | Съемная спираль из ePTFE для предотвращения перегибов | Наличие
3.3.22 | Две голубые параллельные линии на поверхности протеза для удобства формирования шунта и предотвращения перекручивания при подкожном проведении протеза. | Наличие
3.3.23 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
3.3.24 | Количество, шт. | 50
3.4 | Протезы кровеносных сосудов линейные тонкостенные из вытянутого политетрафторэтилена с углеродным покрытием внутренней стенки, манжетой и съемной спиралью (толщина стенки 0,4мм, длина 60см, диаметр 6мм)
3.4.1 | Модель | Указать
3.4.2 | Cтрана происхождения | Указать
3.4.3 | Год выпуска | не ранее 2010 г.
3.4.4 | Материал протеза | ePTFE (вытянутый политетрафторэтилен),
3.4.5 | Биологическая инертность материала протеза | Да
3.4.6 | Толщина стенки протезов | 0,4 мм
3.4.7 | Длина протеза | 60 см
3.4.8 | Диаметр протеза | 6 мм
3.4.9 | Биосовместимость | Наличие
3.4.10 | Высокая эластичность | Наличие
3.4.11 | Устойчивость к сгибу и скручиванию | Наличие
3.4.12 | Сопротивляемость распространению инфекции | Наличие
3.4.13 | Диаметр протеза постепенно уменьшается на 1 мм на протяжении 25 см к своей дистальной части | Наличие
3.4.14 | Высокая тромборезистентность, благодаря покрытию внутренней стенки протеза углеродом | Наличие
3.4.15 | Простота тромбоэктомии | Наличие
3.4.16 | Возможность использования литической терапии | Наличие
3.4.17 | Воронкообразная манжета длиной 32 мм для формирования дистального анастамоза | Наличие
3.4.18 | Микропористая структура, состоящая из узлов и фибрилл различной длины | Наличие
3.4.19 | Формирование неоинтимы, аналогичной интиме собственного сосуда | Наличие
3.4.20 | Не нуждаются в предварительной обработке кровью | Наличие
3.4.21 | Съемная спираль из ePTFE для предотвращения перегибов | Наличие
3.4.22 | Две голубые параллельные линии на поверхности протеза для удобства формирования шунта и предотвращения перекручивания при подкожном проведении протеза. | Наличие
3.4.23 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
3.4.24 | Количество, шт. | 10
3.5 | Протезы кровеносных сосудов вязаные линейные из полиэстера, покрытые коллагеном и дополнительно ацетатом серебра (толщина стенки 0,49мм, длина 40см, диаметр 10мм)
3.5.1 | Модель | Указать
3.5.2 | Cтрана происхождения | Указать
3.5.3 | Год выпуска | не ранее 2010 г.
3.5.4 | Материал протеза | Полиэстер
3.5.5 | Биологическая инертность материала протеза | Да
3.5.6 | Толщина стенки стандартных протезов | 0,49 мм
3.5.7 | Длина протеза | 40 см
3.5.8 | Диаметр протеза | 10 мм
3.5.9 | Хирургическая порозность | Нулевая
3.5.10 | Необходимость предварительного пропитывания имплантата кровью | отсутствие
3.5.11 | Пропитывание стенок протеза бычьим коллагеном | Да
3.5.12 | Дополнительное пропитывание стенок протеза ацетатом серебра | Да
3.5.13 | Легкость моделирования протеза | Высокая
3.5.14 | Разволокнение стенки протеза при рассечении | Отсутствие
3.5.15 | Высокая легкость прокалывания стенки протеза | Наличие
3.5.16 | Тромборезистентность | Высокая
3.5.17 | Гладкая внутренняя поверхность протеза для формирования неоинтимы | Наличие
3.5.18 | Протезы не требуют применения специального шовного материала | Да
3.5.19 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
3.5.20 | Количество, шт. | 25
3.6 | Лот № 8. Протезы сосудистые линейные из вытянутого политетрафторэтилена с углеродным покрытием внутренней стенки (толщина стенки 0,6мм, длина 40см, диаметр 7мм)
3.6.1 | Модель | Указать
3.6.2 | Cтрана происхождения | Указать
3.6.3 | Год выпуска | не ранее 2010 г.
3.6.4 | Материал протеза | ePTFE (вытянутый политетрафторэтилен),
3.6.5 | Биологическая инертность материала протеза | Да
3.6.6 | Толщина стенки протезов | 0,6 мм
3.6.7 | Длина протеза | 40 см
3.6.8 | Диаметр протеза | 7 мм
3.6.9 | Биосовместимость | Наличие
3.6.10 | Высокая эластичность | Наличие
3.6.11 | Устойчивость к сгибу и скручиванию | Наличие
3.6.12 | Сопротивляемость распространению инфекции | Наличие
3.6.13 | Высокая тромборезистентность, благодаря покрытию внутренней стенки протеза углеродом | Наличие
3.6.14 | Простота тромбоэктомии | Наличие
3.6.15 | Возможность использования литической терапии | Наличие
3.6.16 | Микропористая структура, состоящая из узлов и фибрилл различной длины | Наличие
3.6.17 | Формирование неоинтимы, аналогичной интиме собственного сосуда | Наличие
3.6.18 | Не нуждаются в предварительной обработке кровью | Наличие
3.6.19 | Съемная спираль из ePTFE для предотвращения перегибов | Наличие
3.6.20 | Две голубые параллельные линии на поверхности протеза для удобства формирования шунта и предотвращения перекручивания при подкожном проведении протеза. | Наличие
3.6.21 | Остаточный срок годности | Не менее 80 %
3.6.22 | Количество, шт. | 20
4 | Лот № 4. Коронарные стенты "Coroflex Blue" или эквивалент
4.1 | Модель | Указать
4.2 | Cтрана происхождения | Указать
4.3 | Год выпуска | не ранее 2010 г.
4.4 | Дизайн стента
4.4.1 | Материал изготовления | кобальт-хромовый сплав, L-605
4.4.2 | Структура | открытая ячейка
4.4.3 | Толщина:
4.4.3.1 | 2,5-3,0 мм | не более 0,0026"/65 микрон
4.4.3.2 | 3,5-4,0 мм | не более 0,0026"/65 микрон
4.4.4 | Материал внутреннего покрытия | без покрытия
4.4.5 | Рентгеноконтрастные маркеры | наличие
4.5 | Параметры стента
4.5.1 | Размеры диаметров стентов в диапазоне, мм | от 2,5 мм до 4,5 мм
4.5.2 | Шаг диаметра стента, мм | не более 0,5
4.5.3 | Размеры длины стентов в диапазоне, мм | 8-13 мм
4.5.4 | Шаг длины стента, мм | не более 6
4.5.5 | Профиль стента | не более 0,038"/0,96 мм
4.6 | Система доставки стента включает:
4.6.1 | Материал шахты/баллона | полимерный материал COMAX
4.6.2 | Диаметр проксимальной части баллонного катетера | не более 1,8 F
4.6.3 | Диаметр дистальной части баллонного катетера | не более 2,5 F
4.6.4 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
4.6.5 | Диаметр коронарного проводника | 0,014"
4.7 | Параметры системы доставки стента
4.7.1 | Рабочая длина баллонного катетера | не более 138 см
4.7.2 | Номинальное давление раскрытия | 10 атм
4.7.3 | Давление разрыва | 16 атм
4.8 | Количество, шт. в том числе по размерам | 76
4.8.1 | 2,5 х 13 мм | 3
4.8.2 | 2,5 х 19 мм | 2
4.8.3 | 2,75 х 13 мм | 3
4.8.4 | 2,75 х 19 мм | 4
4.8.5 | 2,75 х 25 мм | 2
4.8.6 | 3.0 х 13 мм | 5
4.8.7 | 3,0 х 19 мм | 13
4.8.8 | 3,0 х 25 мм | 7
4.8.9 | 3,0 х 33 мм | 2
4.8.10 | 3,5 х 13 мм | 5
4.8.11 | 3,5 х 19 мм | 13
4.8.12 | 3,5 х 25 мм | 5
4.8.13 | 3,5 х 33 мм | 3
4.8.14 | 4,0 х 19 мм | 5
4.8.15 | 4,0 х 25 мм | 3
4.8.16 | 4,0 х 33 мм | 1
5 | Лот № 5. Коронарные стенты "Presillion " или эквивалент
5.1 | Модель | Указать
5.2 | Cтрана происхождения | Указать
5.3 | Год выпуска | не ранее 2010 г.
5.4 | Дизайн стента
5.4.1 | Материал изготовления | кобальт-хромовый сплав L605
5.4.2 | Структура | закрытая ячейка
5.4.3 | Толщина стенок | 70 и 35 микрон
5.4.4 | Соотношение прутьев стента 35 и 70 микрон | 2:01
5.4.5 | Рентгеноконтрастные маркеры | не менее 2-х
5.5 | Параметры стента
5.5.1 | Размеры диаметров стентов в диапазоне, мм | от 2,5 до 4,0 мм
5.5.2 | Шаг диаметра стента, мм | не более 0,5
5.5.3 | Размеры длины стентов, мм | 12 - 24 мм
5.5.4 | Число ячеек на кольцо стента | 4
5.6 | Система доставки стента включает:
5.6.1 | Монорельсовый баллонный катетер | наличие
5.6.2 | Дистальная часть | коаксиальная, d не более 2.7F
5.6.3 | Проксимальная часть | стальная, d не более 1.9F
5.6.4 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
5.6.5 | Диаметр коронарного проводника | 0,014"
5.7 | Параметры системы доставки стента
5.7.1 | Длина системы доставки | не более 140 см
5.7.2 | Номинальное давление раскрытия | 12 атм
5.7.3 | Давление разрыва | 16 атм
5.8 | Количество, шт. в том числе по размерам | 92
5.8.1 | 2,5 х 12 мм | 2
5.8.2 | 2,5 х 20 мм | 2
5.8.3 | 2,75 х 12 мм | 4
5.8.4 | 2,75 х 17 мм | 6
5.8.5 | 3,0 х 12 мм | 7
5.8.6 | 3,0 х 17 мм | 18
5.8.7 | 3,0 х 24 мм | 9
5.8.8 | 3,5 х 12 мм | 7
5.8.9 | 3,5 х 17 мм | 17
5.8.10 | 3,5 х 24 мм | 10
5.8.11 | 4.0 х 12 мм | 4
5.8.12 | 4,0 х 17 мм | 4
5.8.13 | 4.0 х 24 мм | 2
_________________ __________________
| (должность) (подпись, печать) | (Ф.И.О.)