| Приложение № 1 к Извещению №25/10 от «06» декабря 2010г. о проведении запроса котировок |  |  |
| --- | --- | --- |
| Микропроцессорный тимпанометр серии GSI-38 |  |  |
| Описание требований | Значение параметра ТЗ | Наличие функции или величина параметра (Указать) |
| Аппарат для аудиометрии и диагностики патологии среднего уха |  |  |
| Стандарты |  |  |
| Электрическая безопасность медицинского оборудования | IEC 601-1 |  |
| Слуховой акустический импеданс/адмитанс | IEC1027-1991 |  |
| Аудиометры чистого тона | IEC 645-1 |  |
| Основные функции: |  |  |
| Тимпанометрия | Наличие |  |
| Ипси- и контралатеральный акустический рефлекс | Наличие |  |
| Тональный аудиометр | Наличие |  |
| ТИМПАНОМЕТРИЯ И ИЗМЕРЕНИЕ РЕФЛЕКСА |  |  |
| Испытательный тон (стимул) |  |  |
| Частота | 226 Гц ±3% |  |
| Уровень | 85,5 дБ зв. давления ±2,0 дБ в полости 2 см3 |  |
| Гармонические искажения | <5% |  |
| Адмитанс (податливость): |  |  |
| Некомпенсированная величина | (ECV + Tymp Peak):от 0,0 до 5,0 см3 |  |
| Компенсированная величина | от 0 до 1,5 см3; от 0 до 3,0 см3 |  |
| Примечание: | выбор диапазона автоматический |  |
| Точность | большее из ±5%,либо ±0,1 см3 |  |
| Давление |  |  |
| Допустимый объем | от 0,2 до 5,0 см3 |  |
| Диапазон | от +200 до -400 дПа |  |
| Примечание: | 1дПа=1,02 мм вод.ст. |  |
| Точность | большее из ±10 дПа, либо 15% |  |
| Скорость изменения | 600 дПа/с, 200 дПа/с около пика для обеспечения точности |  |
| Направление изменения | от положительного к отрицательному |  |
| Время получения тимпанограммы | 1 с |  |
| Градиент | Ширина тимпанограммы по давлению на уровне 50% от пика податливости |  |
| Рефлекс |  |  |
| Частоты | 500, 1000, 2000, 4000 Гц |  |
| Точность | ±3% |  |
| Общие гармонические искажения | <5% |  |
| Время нарастания/спада | 5-10 мс |  |
| Уровни стимула | IPSI: 500 и 4000 Гц; 80, 90 100 дБ; 1000 и 2000 Гц; 85, 95, 105 дБ |  |
| CONTRA: | 500,1000, 2000, 4000 Гц; 90, 100,110 дБ |  |
| Давление | автоматически на уровне максимума податливости со сдвигом -20 дПа |  |
| Фиксация результата | Изменение податливости на 0,05 см3 или более |  |
| Время исследования | от 2 до 12 с |  |
| АУДИОМЕТРИЯ |  |  |
| Частоты | 125,250,500,750,1000,1500,2000,3000,4000,6000,8000Гц |  |
| Точность | +/-3% |  |
| Гармонические искажения: | <3% |  |
| Время нарастания/спада | 20-50 мс |  |
| Интенсивности | Шаг 5 дБ |  |
|  | 125Гц от – 10 до 60 дБ у.е. |  |
|  | 500-6000Гц от – 10 до 100дБ у.е. |  |
|  | 250 и 8000Гц от – 10 до 80дБ у.е. |  |
| Точность | От 125 до 4000Гц ±3дБ |  |
|  | 6000 и 8000Гц +/-5 дБ |  |
| Отношение сигнал/шум | >70 дБ |  |
| Вид тона |  |  |
| Непрерывный | Подается при нажатии клавиши |  |
| Пульсирующий | 200мс включен, 200мс выключен |  |
| Частотно модулированный | Частота модуляции 5 Гц |  |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ | 15 Вт максимум (при печати) |  |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |
| Температура для работы | 15-40 С |  |
| Температура хранения | -40 – 60 С |  |
| Влажность | 5-90% |  |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС |  |  |
| Размеры: | 34 x 36 x 10 см (Ш * Г * В) |  |
| Вес: нетто | 4,5 кг |  |
| в упаковке | 6,4 кг |  |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: |  |  |
| Выносной зонд | 1 шт. |  |
| Сетевой источник питания | 1 шт. |  |
| Контралатеральный внутриушной телефон | 1 шт. |  |
| Наушники TDH-39 | 1 шт. |  |
| Калибровочная полость | 1 шт. |  |
| Сменные ушные вкладыши для зонда (многоразовые) | 6 размеров х 2шт. |  |
| Сменные ушные вкладыши телефона (многоразовые) | 8 размеров х 2шт. |  |
| Термобумага для принтера | 3 рулона, ширина 110мм |  |
| Руководство пользователя | Наличие |  |
| Гарантия | 12 меяцев |  |