Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№122 от 10.12.2010г.

Техническое задание

на поставку биохимического анализатора

| № позиции | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Биохимический анализатор | Указать |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
| 5 | Технические характеристики: |  |  |
| 6 | Открытая система: возможность использования реагентов различных изготовителей | Наличие |  |
| 7 | Диапазон длин волн системы, нм | не менее 330-700 |  |
| 8 | Светофильтры: |  |  |
| 9 | -длина волны, нм | 340 |  |
| 10 | -длина волны, нм | 405 |  |
| 11 | -длина волны, нм | 505 |  |
| 12 | -длина волны, нм | 545 |  |
| 13 | -длина волны, нм | 578 |  |
| 14 | -длина волны, нм | 630 |  |
| 15 | Позиций для дополнительных фильтров | не менее 2 |  |
| 16 | Выбор фильтра: |  |  |
| 17 | -автоматический | Наличие |  |
| 18 | -с помощью клавиатуры | Наличие |  |
| 19 | -из записанной методики | Наличие |  |
| 20 | Измерения: |  |  |
| 21 | -во встроенной термостатируемой (37 град. С) проточной кювете | Наличие |  |
| 22 | -в наливных кюветах | Наличие |  |
| 23 | -в пробирках | Наличие |  |
| 24 | Расход реагента в диапазоне в диапазоне, мкл | от 250 до 1000 |  |
| 25 | Память: |  |  |
| 26 | -методик записанных | не менее 60 |  |
| 27 | Ввод данных: |  |  |
| 28 | -встроенная клавиатура | Наличие |  |
| 29 | -внешняя клавиатура (возможность подключения) | Наличие |  |
| 30 | Вывод данных: |  |  |
| 31 | -на ЖК дисплей с подсветкой с разрешением, строк х символ | не менее 2 х 24 |  |
| 32 | -на встроенный термопринтер, мм | не менее 57 |  |
| 33 | Порт RS-232 | Наличие |  |
| 34 | Методы расчета и измерения: |  |  |
| 35 | -измерение оптической плотности | Наличие |  |
| 36 | -расчет концентрации по одноточечной калибровке (в том числе с индивид. холостой пробой) | Наличие |  |
| 37 | -расчет концентрации по фактору (в том числе с индивид. холостой пробой) | Наличие |  |
| 38 | -расчет концентрации по нескольким калибраторам | Наличие |  |
| 39 | -кинетика по калибратору и фактору | Наличие |  |
| 40 | -двухточечная кинетика по калибратору и по фактору | Наличие |  |
| 41 | -дифференциальный режим | Наличие |  |
| 42 | -двухволновые методы | Наличие |  |
| 43 | Интерфейс пользователя русский | Наличие |  |
| 44 | Погрешность фотометра при использовании проточной кюветы: |  |  |
| 45 | -при ОП = 1 на 340/630 нм (раствор NADH), % | не более 0,5 |  |
| 46 | -при ОП = 2 на 340/630 нм (раствор NADH), % | не более 1 |  |
| 47 | -при ОП = 3 на 340/630 нм (раствор NADH), % | не более 3 |  |
| 48 | -при ОП = 1 на 405/630 нм (раствор PNP), % | не более 0,5 |  |
| 49 | -при ОП = 2 на 405/630 нм (раствор PNP), % | не более 1 |  |
| 50 | -при ОП = 3 на 405/630 нм (раствор PNP), % | не более 3 |  |
| 51 | Источник света: |  |  |
| 52 | -галогеновая лампа 10 Вт с устройством автоматического отключения для увеличения срока службы | Наличие |  |
| 53 | Емкость для отходов: |  |  |
| 54 | -внешняя | Наличие |  |
| 55 | -автоклавируемая | Наличие |  |
| 56 | -с устройством контроля переполнения | Наличие |  |
| 57 | Встроенный блок термостатирования проб, позиций | не менее 12 |  |
| 58 | Режим автоматической самопроверки прибора (Selfcheck) | Наличие |  |
| 59 | Время прогрева: |  |  |
| 60 | -для фотометра, сек | не более 90 |  |
| 61 | -для стабилизации температуры, мин | не более 15 |  |
| 62 | Размеры: |  |  |
| 63 | -длина, мм | не более 300 |  |
| 64 | -ширина, мм | не более 400 |  |
| 65 | -высота, мм | не более 150 |  |
| 66 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 67 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 68 | Цена, руб |  |  |
| 69 | Количество, комп. | 1 |  |
| 70 | Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации | Наличие |  |
| 71 | Год выпуска не ранее 2010 | Наличие |  |
| 72 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев |  |
| 73 | Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
| 74 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |