Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 55 от 13.12.2010 г.

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  20_г.

- Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________________

Место нахождения (адрес)  _____________________________________________________________________

ИНН_________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты _________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт:_______________________________________

- Заполняется физическим лицом (в т. Ч. Индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа _____________________________________________________________

Место жительства _ ___________________________________________________________________________

ИНН ________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)______________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ________________________

сайт:___________________________________

- Кому: Котировочной комиссии Муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №2»

Изучив размещенное на официальном сайте Извещение № __ от «__» _______________ 20__г. о проведении запроса котировок, __________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

предлагает поставить (выполнить, оказать) _______________________________________________________

(наименование товара, работы, услуги в соответствии с извещением о проведении запроса котировок)

в соответствии с требованиями Вашего технического задания и согласен (-на, -но) исполнить муниципальный контракт, с проектом которого ознакомлен (-а, -о) и согласен (-на, но), на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок и приложениях к нему.

Предлагаемая цена контракта ___________________________________________________________ рублей и

включает __________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах или невключенных расходах)

_______________________________________ обязуется в случае признания меня (его) победителем

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Поставить товар (выполнить работы, оказать услугу) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок.

Настоящим также подтверждаю, что в реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения о __________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Сведения о качестве, технических характеристиках, безопасности  и результате поставки товара приведены в приложении №1 к настоящей котировочной заявке

______________________                    ___________________          __________________

(должность уполномоченного лица,                                               (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

подписавшего заявку)                                                             мп (при наличии)

Приложение 1

к котировочной заявке

Наименование и характеристики предлагаемых к поставке товаров

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

| Функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные (медико-технические) характеристики приобретаемого товара | Требуемая функция или величина параметра | Предлагаемые параметры и условия (указать) |
| --- | --- | --- |
| Тип аппарата | Гематологический автоматический анализатор |  |
| Количество определяемых параметров | 16 |  |
| Измеряемые параметры | эритроциты (RBC); гемоглобин (HGB); гематокрит (HCT); средний объем эритроцитов (MCV); среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH); средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC); ширина распределения эритроцитов (относительное значение) (RDW%); лейкоциты (WBC); содержание лимфоцитов (абсолютное и относительное значение) (LYMabs, LYM%); содержание гранулоцитов (абсолютное и относительное значение) (GRAabs, GRA%); содержание средних лейкоцитов (абсолютное и относительное значение) (MIDabs, MID%); тромбоциты (PLT); средний объем тромбоцитов (MPV) |  |
| Производительность | 67 исследований в час |  |
| Распределение клеток по размерам: PLT, RBC, WBC | Наличие |  |
| Принцип подсчета RBC, PLT, WBC | Кондуктометрический |  |
| Принцип измерения HGB | Фотометрический бесцианидный метод |  |
| Режимы работы | Пробирка с цельной (венозной или капиллярной) кровью Стаканчик с предварительно разведенной кровью |  |
| Объем крови | 20 мкл – в режиме предилюции (предварительно разведенная кровь); 90 мкл – при работе с пробирками с цельной кровью |  |
| Система дозирования | поворотный клапан в безшприцевой гидравлической системе |  |
| Количество каналов счета | 2 |  |
| Количество реагентов | 2 |  |
| Встроенная программа контроля качества | Наличие |  |
| Встроенный дилютер изотонического разбавителя | Наличие |  |
| Дисплей | Сенсорный, 240х320 |  |
| Язык меню | Русский, Английский |  |
| Память | До 1000 проб |  |
| Автоматическое отслеживание текущей даты | наличие |  |
| Задание границ норм по возрастным и половым критериям пациентов | До 9 программ |  |
| Возможность идентификации проб по: | - персональному номеру; - текущему номеру; - дате анализа; - возрастному и половому критерию |  |
| Программы калибровки по отдельным параметрам и режимам | Автоматический режим Ручной режим |  |
| Автоматический контроль состояния узлов и агрегатов прибора | наличие |  |
| «Спящий» режим | наличие |  |
| Возможность (по PLT) автоматического вычитания фона реагентов | наличие |  |
| Автоматическая промывка после каждой пробы | наличие |  |
| Встроенный контроль качества | наличие |  |
| Диапазон измерений: WBC RBC MCV PLT HGB | 0 – 99,9х109/l 0 – 14х1012/l 15 – 250 fl 0 – 1999 x 109/l 0 – 99,9 g/dl |  |
| Воспроизводимость WBC RBC MCV PLT HGB | < 1.8 % < 1.1 % < 0.3 % < 3.3 % < 1.0 % |  |
| Вывод результатов измерения, гистограмм распределения и комментариев по результатам измерения на принтер | наличие |  |
| Вывод результатов на дисплей | наличие |  |
| Вывод гистограмм распределения клеток на дисплей | наличие |  |
| Голосовое сообщение о критических ошибках и неисправностях | наличие |  |
| Система флагирования параметров счета | наличие |  |
| Принтер | Внешний, формата IBM, матричный, монохромный, формат бумаги A4, скорость печати– 337 знаков в секунду, бумага рулонная, листовая, картридж ленточный |  |
| Последовательный порт | наличие |  |
| Параллельный порт | наличие |  |
| Сканер штрих-кодов (опция) | наличие |  |
| Автоматическое бланкирование HGB при каждой пробе | наличие |  |
| Автоматическая установка дискриминаторов клеток («плавающий дискриминатор») | наличие |  |
| Автоматическая ультразвуковая очистка и промывка апертуры | наличие |  |
| Автоматическое определение и индикация засорения апертуры | наличие |  |
| Автоматическая индикация низкого уровня реагентов в емкостях | наличие |  |
| Коррекция HGB (гемоглобин) при высоких значениях WBC (концентрации лейкоцитов) | наличие |  |
| Встроенная программа контроля качества | Наличие |  |
| Представление и обработка контрольных данных | Графики Леви-Дженнингса |  |
| Гарантийный срок эксплуатации | не менее 12 месяцев |  |
| Напряжение | 220В 50 Гц |  |
| Потребляемая мощность рабочий режим Спящий режим | 100Вт 20Вт |  |
| Габаритные размеры, мм | 410х290х460 |  |
| Вес, кг | Не более 18 |  |
| Дополнительные требования: |  |  |
| Год выпуска | Не ранее 2010г. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, год выпуска |  |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| Сертификат соответствия | Наличие |  |
| Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |  |
| Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев |  |
| Наладка, ввод в эксплуатацию, обучение на рабочем месте. | # Наличие |  |
| Регламент гарантийного обслуживания прибора, где должны быть прописаны процедуры и частота их выполнения сервисной службой фирмы, которая будет устанавливать анализатор, и обслуживать его в дальнейшем | Наличие |  |
| Лицензия на сервисное обслуживание | Наличие |  |
| Серийный номер прибора на оборотной стороне прибора | Наличие |  |

В соответствии со статьей 54 ГК РФ местом нахождения юридического лица является место его государственной регистрации.

В соответствии со статьей 20 ГК РФ местом жительства гражданина является место, где он постоянно или преимущественно проживает.