Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 23 от 13 декабря 2010 г.

Техническое задание

Микроконвексный ректовагинальный датчик E8C-RS к портативной кардиоваскулярной ультразвуковой диагностической системе VIVID E

| № п/п | Описание требований | Наличие функции, соответствие требованию или требуемая величина параметра | Наличие функции, соответствие требованию или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие требования |  |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 2 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 3 | Гигиеническое заключение Минздрава России | Наличие |  |
| Области применения |  |  |  |
| 4 | Акушерство и гинекология | Соответствие |  |
| Характеристика датчика |  |  |  |
| 5 | Внутриполостной ректовагинальный широкополосный, многочастотный датчик E8C-RS, совместимый со сканером VIVID E | Соответствие |  |
| 6 | Число элементов | Не менее 128 |  |
| 7 | Диапазон частот, МГц | От 4 до 10 |  |
| 8 | Радиус кривизны, мм | Не более 11 |  |
| 9 | Глубина визуализации, мм | Не менее 150 |  |
| 10 | Угол сканирования, градусов, | Не менее 130 |  |
| 11 | Поддержка спектрального доплера | Наличие |  |
| 12 | Поддержка цветового доплеровского картирования | Наличие |  |
| 13 | Поддержка режима тканевой гармоники | Наличие |  |
| 14 | Количество частот в режиме тканевой гармоники | Не менее 2 |  |
| 16 | Пакет программ расчетов для акушерства и гинекологии | Наличие |  |
| 17 | Год выпуска не ранее 2010г. | Указать |  |
| Прочие условия |  |  |  |
| 18 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, месяцев | Не менее 12 |  |
| 19 | Проведение монтажных и пусконаладочных работ | Наличие |  |
| 20 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |  |
| 21 | Датчик должен быть новым, не находившимся в эксплуатации | Наличие |  |

Главный врач МУЗ «ГП № 3»                                                                                                Ю.Б. Власова