ПРОТОКОЛ № 39

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на поставку монитора витальных функций с расширенными функциями оценки гемодинамики и дыхания

для Муниципального учреждения здравоохранения

«Городская клиническая больница № 3» (МУЗ «ГКБ № 3»)

г.Пермь										14.12.2010 г.

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

Председатель комиссии:  Селиванова Р.В.

Члены комиссии: 	 Заморяхина Я.Н.

Лесников А.В.

Татаринова Е.П.

Секретарь                      Гилева Е.Г.

Сведения о заказчике:

Наименование Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 3» (МУЗ «ГКБ № 3»)

Руководитель – Буторин А.С.

Адрес – 614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Телефон -  268 00 45

- Наименование предмета запроса котировок

Поставка монитора витальных функций с расширенными функциями оценки гемодинамики и дыхания

(извещение № 47 от  02.12.2010г.  размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www/gorodperm.ru) в сети Интернет  02.12.2010г.).

4. Максимальная цена контракта:  490 000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

5. Источник финансирования закупки  за счет средств бюджета г.Перми

6. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

а)

| Поставка монитора витальных функций с расширенными функциями оценки гемодинамики и дыхания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание требований | Требуемые условия/функции/значения |  |  |
|  | 2 | 3 |  |  |
|  | Общие требования |  |  |  |
|  | Год, месяц, выпуска, не ранее | Сентябрь, 2010г. |  |  |
|  | Срок гарантии, не менее | 12 мес. |  |  |
|  | Срок поставки, календарные дни, не более | 3 дней |  |  |
|  | Наименование, страна изготовитель | Указать |  |  |
|  | Модель | Указать |  |  |
|  | Документы |  |  |  |
|  | Сертификат соответствия | Указать |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Указать |  |  |
|  | Характеристики |  |  |  |
|  | Русифицированный интерфейс | Наличие |  |  |
|  | Функция межкроватного мониторирования (при подключении к другому монитору, двум или более, работает ка центральная мониторная станция ) | Наличие |  |  |
|  | Межкроватное мониторирование: прикроватных мониторов не менее | 10 |  |  |
|  | Запоминание личных данных пациента | Наличие |  |  |
|  | Ввод данных пациента рукописно, напрямую на экране | Наличие |  |  |
|  | Возможность настройки параметров групп пациентов: новорожденные, дети. | Наличие |  |  |
|  | Режим демо/помощь | Наличие |  |  |
|  | Режим отображения кривой: | Наличие |  |  |
|  | - безинерционный подвижный | Наличие |  |  |
|  | - безинерционный фиксированный | Наличие |  |  |
|  | Режим увеличенного отображения данных | Наличие |  |  |
|  | Разрешающая способность не менее 800х600 точек | Наличие |  |  |
|  | Одновременное отображение на экране, не менее 5ти групп кривых | Наличие |  |  |
|  | Замораживание кривых | Наличие |  |  |
|  | Отображаемые числовые данные: | Наличие |  |  |
|  | - ЧСС | Наличие |  |  |
|  | - частота VPC | Наличие |  |  |
|  | - уровень ST | Наличие |  |  |
|  | - частота дыхания | Наличие |  |  |
|  | - IBP (систолическое, диастолическое, среднее) | Наличие |  |  |
|  | - NIBP (систолическое, диастолическое, среднее) | Наличие |  |  |
|  | - SPO2 | Наличие |  |  |
|  | - частота пульса | Наличие |  |  |
|  | - температура | Наличие |  |  |
|  | - ETCO2 | Наличие |  |  |
|  | - индекс bis | Наличие |  |  |
|  | -vital signal list | Наличие |  |  |
|  | -окно interbed | Наличие |  |  |
|  | Отображения оксикардиореспирограммы (OCRG – режим) | Наличие |  |  |
|  | Скорость развертки, не менее: 25 мм/с и 50 мм/с | Наличие Наличие |  |  |
|  | Малая скорость дыхания и СО2, не более , мм/с | 1,56 |  |  |
|  | Количество цветов отображения кривых, не менее: 12 цветов (возможность выбора) | Наличие |  |  |
|  | Метки синхронизации: Синхрометки ЧСС, частоты пульса, дыхания | Наличие |  |  |
|  | Количество цветов отображения чисел, не менее: 12 цветов (возможность выбора); | Наличие |  |  |
|  | графическое отображение 1,2, 4, 8 или 24 часов трендов каждого параметра; | Наличие |  |  |
|  | «Длинные» 24-часовые тренды с разрешением до 5-минут и «короткие» 8-часовые тренды с разрешением до 2 минуты | Наличие |  |  |
|  | Запоминание по тревоге или вручную 16 клинических событий | Наличие |  |  |
|  | Длительность клинических событий не менее 5 сек. | Наличие |  |  |
|  | Наличие двух мультипараметрических коннекторов | Наличие |  |  |
|  | Наличие не менее 3-х програмируемых функциональных кнопок на экране (виртуальных) | Наличие |  |  |
|  | Возможность объединения в беспроводную мониторную сеть на основе GSM подключения (удаленный доступ при превышении дальности W-F подключения) | Наличие |  |  |
|  | Возможность подключения дублирующего дисплея через стандартный VGA интерфейс | Наличие |  |  |
|  | Подключение модуля измерения анестезиологических газов и летучих анестетиков | Наличие |  |  |
|  | Модуль измерения индекса глубины анестезии (BIS-индекс) типа BS. | Наличие |  |  |
|  | Звук |  |  |  |
|  | Типы звуков: |  |  | Наличие |
|  | - Тревога |  |  | Наличие |
|  | - синхронизация |  |  | Наличие |
|  | - нажатие кнопок |  |  | Наличие |
|  | Звуковая тревога: 3 типа |  |  | Наличие |
|  | Звук синхронизации: Переменный тон для IBP и SPO2 |  |  | Наличие |
|  | Установка границ звукового сигнала с сенсорного дисплея |  |  | Наличие |
|  | Тревога |  |  |  |
|  | Визуальное оповещение |  |  | Наличие |
|  | Звуковое оповещение |  |  | Наличие |
|  | Идентификация тревоги мониторируемого параметра |  |  | Наличие |
|  | Установка верхних и нижних сигналов тревог всех мониторируемых параметров непосредственно с сенсорного дисплея |  |  | Наличие |
|  | Элементы тревоги: |  |  |  |
|  | Верхняя/нижняя границы тревоги |  |  | Наличие |
|  | Тревога апноэ |  |  | Наличие |
|  | Аритмии |  |  | Наличие |
|  | Отсоединения разъемов |  |  | Наличие |
|  | Шума NOISE |  |  | Наличие |
|  | Отсоединения электродов |  |  | Наличие |
|  | Определения кривой пульса |  |  | Наличие |
|  | Отсоединения датчиков |  |  | Наличие |
|  | Контроля манжеты/шланга |  |  | Наличие |
|  | Сенсора |  |  | Наличие |
|  | Разряда батареи |  |  | Наличие |
|  | Условий окружающей среды |  |  | Наличие |
|  | Виды тревоги: Критическое состояние, Предостережение об опасности, Внимание. |  |  | Наличие |
|  | Отключение тревоги: На 1 или 2 мин. |  |  | Наличие |
|  | Возможность установки границ сигналов тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  |  |
|  | Многопараметрический усилитель |  |  | Наличие |
|  | Входное сопротивление не более, мОм |  |  | 10 |
|  | Измеряемые параметры, -IBP,CO2,термистородыхание |  |  | Наличие |
|  | ЭКГ |  |  | Наличие |
|  | Допустимое отклонение потенциала электрода: ± 500 мВ |  |  | Наличие |
|  | Входной динамический диапазон: ± 5 мВ |  |  | Наличие |
|  | Внутренние шумы: не более 30µ Vp-p (относительно входного сигнала) |  |  | Наличие |
|  | Коэффициент подавления в обычном режиме: ≥95dB |  |  | Наличие |
|  | Входное сопротивление: ≥5МΩ (при 10 Гц) |  |  | Наличие |
|  | Диапазон расчета ЧСС не уже: 12 – 300 уд./мин. |  |  | Наличие |
|  | Цикл обновления отображения ЧСС: Каждые 3 с или при генерировании тревоги |  |  | Наличие |
|  | Анализ аритмии |  |  | Наличие |
|  | Метод анализа: сравнение по образцу |  |  | Наличие |
|  | Число каналов: Не менее одного |  |  | Наличие |
|  | Подсчет частоты VPC: 0 – 99 VPC/мин., не уже |  |  | Наличие |
|  | Сообщения аритмии: ASYSTOLE, VT, VF, VPC RUN, COUPLET, EARLY VPC, BIGEMINY, FREQ VPC, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA |  |  | Наличие |
|  | Воспроизведение аритмии |  |  | Наличие |
|  | Число файлов воспроизведения: не менее 16 |  |  | Наличие |
|  | Время записи на файл: не менее 8 сек. |  |  | Наличие |
|  | Защита от дефибрилляции: Защита входа ЭКГ от 400 J |  |  | Наличие |
|  | Отведения |  |  | Наличие |
|  | по 3-электродам: I, II, III |  |  | Наличие |
|  | по 6-электродам: I, II, III, AVr, aVL, aVF, V4, V5 |  |  | Наличие |
|  | Параметры тревоги: ASYSTOLE, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA |  |  | Наличие |
|  | Измерения ST |  |  | Наличие |
|  | Установка границ тревоги по сегменту ST: + 2.0 mV |  |  | Наличие |
|  | Установка параметров ЭКГ и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  | Наличие |
|  | Дыхание |  |  |  |
|  | Метод измерения: термисторный |  |  | Наличие |
|  | Возможность изменения отведений при импедансном методе измерения |  |  | Наличие |
|  | Диапазон расчета частоты дыхания: 0 – 150 дых./мин. Апноэ, 5 – 40 с (для обоих методов) |  |  | Наличие |
|  | Точность: ± 2 дых./мин. |  |  | Наличие |
|  | Защита от дефибриллятора: Защита входа дыхания от разряда до 400 Дж |  |  | Наличие |
|  | Цикл отображения частоты дыхания: Каждые 3 сек. или при подаче тревоги |  |  | Наличие |
|  | Возможность установки параметров дыхания и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  | Наличие |
|  | SpO2 |  |  |  |
|  | Тип методики измерения – светодиодный |  |  | Наличие |
|  | Диапазон измерения не уже: 50 – 100 % |  |  | Наличие |
|  | Диапазон измерения пульса не уже: 30 – 300 уд./мин. |  |  | Наличие |
|  | Точность SpO2: ±2 ед. (от 80% до 100%), ±3 ед. (от 50% до 80%) |  |  | Наличие |
|  | Цикл обновления отображения частоты пульса: Каждые 3 с или при подаче тревоги. |  |  | Наличие |
|  | Чувствительность кривой, не менее: х1/8, х1/4, х1/2, х1, х2, х4, х8 |  |  | Наличие |
|  | установка параметров пульоксиметрии и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  | Наличие |
|  | Неинвазивное измерение кровяного давления (НИАД) |  |  |  |
|  | Метод измерения: Осциллометрический |  |  | Наличие |
|  | Диапазон отображения давления: 0 – +300 мм рт. ст. |  |  | Наличие |
|  | Время накачки манжеты: |  |  |  |
|  | Взрослые и дети – 7 с, не более |  |  | Наличие |
|  | Новорожденные – 5 с, не более |  |  | Наличие |
|  | Ограничитель максимальной величины давления накачки манжеты: |  |  |  |
|  | - Взрослые/дети – 300 мм рт. ст., не более |  |  | Наличие |
|  | - Новорожденные – 150 мм рт. ст., не более |  |  | Наличие |
|  | Ограничитель времени накачки манжеты: |  |  |  |
|  | - Взрослые/дети – 180 с, не более |  |  | Наличие |
|  | - Новорожденные – 90 с, не более |  |  | Наличие |
|  | Режим измерений: |  |  |  |
|  | - Ручной, |  |  | Наличие |
|  | - Непрерывный, |  |  | Наличие |
|  | - периодический (интервалы: 2, 2.5, 5, 10, 15, 30 мин., 1, 2, 4, 8 ч., PWTT) |  |  | Наличие |
|  | Функция триггерного измерения неинвазивного кровяного давления (по транзисторному времени пульсовой волны) |  |  | Наличие |
|  | Установка параметров NIBP и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  | Наличие |
|  | Инвазивное измерение кровяного давления (IBP) |  |  |  |
|  | Встроенный модуль измерения ИАД |  |  | Наличие |
|  | Диапазон измерения давления: -50 – +300 мм.рт.ст. |  |  | Наличие |
|  | Точность измерения: |  |  |  |
|  | ± 1 мм.рт.ст. ± 1digit. (от -50 мм.рт.ст. до 100 мм.рт.ст.) |  |  | Наличие |
|  | ± 1 % ± 1digit. (от 100 мм.рт.ст. до 300 мм.рт.ст.) |  |  | Наличие |
|  | Установка параметров IBP и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  | Наличие |
|  | Температура |  |  |  |
|  | Встроенный модуль термометрии |  |  | Наличие |
|  | Диапазон измерения: 0 – 450С |  |  | Наличие |
|  | Точность измерения: |  |  |  |
|  | ±0.10С (от 25°Сдо 45°С) |  |  | Наличие |
|  | ±0.20С (от 0°С до 25°С) |  |  | Наличие |
|  | Цикл обновления: Каждые 3 с |  |  | Наличие |
|  | Установка параметров температуры и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  | Наличие |
|  | Встроенный модуль капнометрии |  |  | Наличие |
|  | Метод измерения: По основному потоку |  |  | Наличие |
|  | Проведение капнометрии по методике CapOne |  |  | наличие |
|  | Диапазон измерения: 0 – 76 мм.рт.ст. |  |  | Наличие |
|  | Время разогрева: 5 с |  |  | Наличие |
|  | Время отклика: 200 мс (типичное) для ступеней от 10 до 90% |  |  | Наличие |
|  | Определяемая частота дыхания: 3 – 60 дых./мин. (точность измерения - ±2 дых./мин.) |  |  |  |
|  | Точность измерения: |  |  |  |
|  | ± 4 мм.рт.ст. (от 0 до 40мм.рт.ст.) |  |  | Наличие |
|  | ± 10% показания (от 0 до 40мм.рт.ст.) |  |  | Наличие |
|  | Цикл обновления отображения величины CO2: Каждые 3 с или при подаче тревоги |  |  | Наличие |
|  | Установка параметров CO2 и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея |  |  | Наличие |
|  | BIS-мониторинг |  |  | Наличие |
|  | Физические параметры и интерфейс. |  |  |  |
|  | Количество физических кнопок управления не более, шт |  |  | 6 |
|  | На левой боковой панели располагаются порты подключений SPO2, температура, кабеля ЭКГ,НИАД,CO2 |  |  | Наличие |
|  | На правой боковой панели располагаются порты подключений слот подключения PC карты, гнездо AUX, гнездо AC SORCE,гнездо ZB, клемма эквипотенциального заземления |  |  | Наличие |
|  | Порт подключения CO2 является мультипараметрическим, через него должны подключатся датчики инвазивного артериального давления, бис измерений, дыхания |  |  | Наличие |
|  | На нижней панели распологается слот для подключения принтера и батареи |  |  | Наличие |
|  | Цветной ЖК дисплей: |  |  | Наличие |
|  | Тип дисплея TFT LCD |  |  | Наличие |
|  | Угол обзора не менее 170 градусов |  |  | Наличие |
|  | Полностью сенсорный дисплей |  |  | Наличие |
|  | Вес монитора: Не более 4,9 кг (без принадлежностей) |  |  | Наличие |
|  | Ручка для переноски, на верхней панели монитора |  |  | Наличие |
|  | Питание: |  |  |  |
|  | Питание от сети переменного тока: 100 - 240В, 50/60 Гц; С сетевым фильтром; |  |  | Наличие |
|  | Потребляемая мощность: не более 70VA; |  |  | Наличие |
|  | Встроенная батарея: 10,8 – 15,0 В |  |  | Наличие |
|  | Индикация уровня заряда батареи |  |  | Наличие |
|  | Время работы от батареи не менее: 3 часов |  |  | Наличие |
|  | Комплектация: |  |  |  |
|  | Основной блок с дисплеем |  | Наличие |  |
|  | Кабель питания, евростандарт, 220 В |  | Наличие |  |
|  | Батарейный отсек |  | Наличие |  |
|  | Комплект коммуникационных материалов для мониторирования . |  | Наличие |  |

б) МУЗ «ГКБ № 3» по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

(место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

в) со дня заключения муниципального контракта в течение 3 (трех) календарных дней,

(срок поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг)

г) расходы на поставку, транспортные расходы, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

(сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

д) в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания накладной.

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

7. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступили 2 (две) котировочные заявки, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

8. Участники размещения заказа:

| №№ | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Авиценна» | 490 000,00 руб. | № 1 13.12.2010 в 15.21 час. |
| 2 | ООО «Группа ВЕК» | 488 350,00 руб. | № 2 13.12.2010 в 15.53 час |

9. Котировочная комиссия   приняла  следующее решение:

9.1. Признать котировочные заявки  всех участников размещения заказа соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

10. Наиболее низкая цена котировочной заявки  (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником  ООО «Группа ВЕК» и составила  488 350 (Четыреста восемьдесят восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек.

11. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

11.1.признать победителем в проведении запроса котировок

ООО «Группа ВЕК»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614045, г.Пермь, ул.Луначарского, 74

Место нахождения  (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

488 350 (Четыреста восемьдесят восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек.

Цена муниципального контракта, руб.

11.2. признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем:

ООО «Авиценна»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614045, г.Пермь, ул.Тополевый переулок, 10, оф.204

Место нахождения  (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

490 000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

Цена муниципального контракта, руб.

- Подписи:                                                       ________________________Р.В.Селиванова

______________________Я.Н.Заморяхина

______________________А.В.Лесников

______________________Е.П.Татаринова

______________________Е.Г.Гилева