Приложение № 1

К извещению о проведении запроса котировок

№ 144 от 22.12.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые параметры и условия требований к товару (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Монитор пациента ICARD M с принадлежностями или эквивалент | Монитор пациента ICARD M с принадлежностями или эквивалент |  |
| 2 | Полное наименование модели, производитель | - |  |
| 3 | Страна происхождения | - |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации | Наличие |  |
| 6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 7 | Характеристики дисплея: | Наличие |  |
| 7.1 | Тип дисплея TFT color | Наличие |  |
| 7.2 | Диагональ не менее, дюйм | 12,1 |  |
| 7.3 | Разрешение не менее, пикселей | 1024 х 768 |  |
| 7.4 | Кривых, отображаемых на дисплее, не менее | 10 |  |
| 7.5 | Функция заморозки петель | наличие |  |
| 8 | Тренды: | Наличие |  |
| 8.1 | Числовые (табличные) тренды: 1,2,5,10,15,30,60 минут | Наличие |  |
| 8.2 | Графические тренды: 2, 8 и 24 часа | наличие |  |
| 8.3 | Управление монитором осуществляется посредством манипулятора типа шаттл и 5 функциональных клавиш | Наличие |  |
| 8.4 | Предустановленное программное обеспечение и внутренний канал для проведения газоанализа | Наличие |  |
| 8.5 | Внутренняя герметичная охлаждающая система без использования вентиляторов | Наличие |  |
| 8.6 | Время автономной работы от независимого аккумулятора не менее, ч | 2 |  |
| 8.7 | Специализированное программное обеспечение для синхронизирования работы монитора и блока питания с целью обеспечения службы батареи не менее 4 лет | Наличие |  |
| 8.8 | Порты интегрируемых модулей: ECG, SpO2, NIBP, IBP, Temp, Multi Gaz, CO2, принтер | Наличие |  |
| 8.9 | Возможность центральной системы мониторинга | Наличие |  |
| 9.1 | Сигнализация: | Наличие |  |
| 9.2 | Световая и звуковая индикация работы и тревог, отображение тревог на дисплее. | Наличие |  |
| 9.3 | Система тревог трехуровневая | Наличие |  |
| 9.4 | Звуковых режимов аварийной сигнализации не менее, реж. | 3 |  |
| 10 | Канал измерения ЭКГ | Наличие |  |
| 10.1 | Режим 5 отведений | Возможность |  |
| 10.2 | Отведений не менее | 3 |  |
| 10.3 | Отведения КбА или RA, LA,LL | Наличие |  |
| 10.4 | Выбор отведений: I, II, III | Наличие |  |
| 10.5 | Скорость развертки кривой 25, 50 мм/сек. | Наличие |  |
| 10.6 | Амплитуда кривой 2,5, 5, 10, 20 мм/мВ | Наличие |  |
| 10.7 | Временная константа не более, с | 2 |  |
| 10.8 | Защита от импульса дефибриляции 5kV/360J | наличие |  |
| 10.9 | Частота проб 1000 Гц | Наличие |  |
| 10.10 | Размер проб 16 ударов | Наличие |  |
| 11 | Измерение RESP | Наличие |  |
| 11.1 | Метод измерения: Импедансный | Наличие |  |
| 11.2 | Измерения в диапазоне не уже, дых/мин | 3 - 150 |  |
| 12 | Канал измерения SpO2 |  |  |
| 12.1 | Диапазон измерения не уже, % | 0 - 99 |  |
| 12.2 | Регулирование срабатывания сигнализации в диапазоне не уже, % | 30 - 99 |  |
| 12.3 | Погрешность измерения в диапазоне 75 - 99 % не более, % | 2 |  |
| 12.4 | Погрешность измерения в диапазоне 50 - 74 % не более, % | 3 |  |
| 12.5 | Интервал актуализации не более, с | 1 |  |
| 12.6 | Частота сердечных сокращений в диапазон не уже, уд/мин | 30 - 250 |  |
| 12.7 | Время задержки сигнализации не более, с | 10 |  |
| 13 | Определение частоты сердечных сокращений | Наличие |  |
| 13.1 | Определение частоты сердечных сокращений: ЭКГ, SpO2 | наличие |  |
| 13.2 | Одновременный расчет значения частоты сердечных сокращений от канала измерения SpO2 и ЭК, позволяющий проводить диагностику пациента на основе разности показаний с обоих каналов | Наличие |  |
| 13.3 | Диапазон измерения не уже, уд/мин | 30 – 250 |  |
| 13.4 | Погрешность измерения не более, уд/мин | 2 |  |
| 13.5 | Предельные значения сигналов тревоги в диапазоне не уже, уд/мин | 0 - 250 |  |
| 14 | Канал измерения NIBP | Наличие |  |
| 14.1 | Тип модуля: Система с минимальной чувствительностью к артефактам | Наличие |  |
| 14.2 | Определение типа манжетки автоматическое | Наличие |  |
| 14.3 | Метод измерения: Осциллометрический | Наличие |  |
| 14.4 | Режимы: Ручной/автоматический | Наличие |  |
| 14.5 | Измеряемые параметры | Наличие |  |
| 14.6 | Систолическое давление (SYS) в диапазоне не уже, мм рт.ст. | 25- 260 |  |
| 14.7 | Диастолическое давление (DIA) в диапазоне не уже, мм рт.ст. | 10- 235 |  |
| 14.8 | Среднее давление(MEAN) в диапазоне не уже, мм рт.ст. | 10- 220 |  |
| 14.9 | Погрешность измерения не более, мм рт.ст. | 5 |  |
| 14.10 | Регулирование сигналов тревоги: | Наличие |  |
| 14.11 | Систолическое (SYS) в диапазоне не уже, мм рт.ст | 50- 250 |  |
| 14.12 | Диастолическое (DIA) в диапазоне не уже, мм рт.ст | 30- 240 |  |
| 14.13 | Время измерения | Наличие |  |
| 14.14 | Стандартное время измерения не более, с | 30 |  |
| 14.15 | Максимальное время измерения не более, с | 180 |  |
| 14.16 | Автоматическая настройка давления в манжете | Наличие |  |
| 14.17 | Диапазоне измерения не уже, мм рт.ст. | 0 – 330 |  |
| 14.18 | точность измерения не более, мм рт.ст. | 3 |  |
| 15 | Канал измерения температуры | Наличие |  |
| 15.1 | канала измерения температуры не менее | 2 |  |
| 15.2 | Диапазон измерения не уже, ° С | 5 – 50 |  |
| 15.3 | Регулирование срабатывания сигнализации в диапазоне не уже, ° С | 5 – 45 |  |
| 15.4 | Разрешение не более, ° С | 0.1 |  |
| 15.5 | Погрешность не более, ° С | 0.1 |  |
| 15.6 | Интервал актуализации в диапазоне не шире, с | 1-2 |  |
| 15.7 | Автоматическая самопроверка | Наличие |  |
| 16 | Канал измерения СО2 | Наличие |  |
| 16.1 | Метод: Инфракрасная абсорбция в боковом или основном потоке | Наличие |  |
| 16.2 | Принцип работы : боковой или основной поток | Наличие |  |
| 16.3 | Диапазон измерений не уже, мм рт.ст. | 0 – 99 |  |
| 16.4 | Разрешение не более, мм рт.ст. | 1 |  |
| 16.5 | Погрешность при давлении менее 40 мм рт.ст не более, % | 3 |  |
| 16.6 | Погрешность при давлении менее 40 мм рт.ст. не более, % | 10 |  |
| 16.7 | Отбор пробы не более, мл/мин | 100 |  |
| 17 | Возможность дооснащения модулем газоанализа внешним подключаемым | Возможность подключения |  |
| 17.1 | Назначение: проведение газоанализа воздушной смеси на вдохе и выдохе | возможность |  |
| 17.2 | Анализируемые газы (вдох/ выдох): О2, N2O, СО2, Halotan, Enfluran, Isofluran, Sevofluran, Desfluran | возможность |  |
| 17.3 | Метод - Инфракрасная абсорбция | возможность |  |
| 17.4 | Принцип работы боковой или основной поток | возможность |  |
| 17.5 | Отображение результатов на мониторе | возможность |  |
| 17.6 | Отображение рассчитанных параметров | возможность |  |
| 17.7 | Возможность дооснащения модулем контроля нейромышечной функции во время наркоза с использованием специализированных электростимуляторов | возможность |  |
| 17.8 | Возможность дооснащения беспроводного объединения в центральную систему мониторинга | Возможность |  |
| 18 | Размер не более, мм | 286 х 280 х 132 |  |
| 19 | Вес не более, кг | 4.5 |  |
| 20 | Электропитание 220V, 50 Гц | Наличие |  |
| 21 | Год выпуска | не ранее 2010г. |  |
| 22 | товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | наличие |  |
| 23 | При отгрузке товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. | наличие |  |
| 24 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию не менее, мес. | 12 |  |
| 25 | Количество товара | 1 комплект |  |
| 26 | Срок поставки товара | 60 рабочих дней |  |