Приложение №2

Сведения о качественных и функциональных характеристиках товара

| № поз. | № п/п | Наименование параметра | Описание требований (технические характеристики) | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. | Общая характеристика | Одноразовые хирургические стерильные перчатки, для всех областей хирургии |  |
|  | 2. | Материал | Натуральный латекс | наличие |
|  | 3. | Пудра | Отсутствие | наличие |
|  | 4. | Внутренняя поверхность | Полиуретановое покрытие | наличие |
|  | 5. | Манжета | С валиком | наличие |
|  | 6. | Длина манжеты | 285 – 300мм | наличие |
|  | 7. | Толщина | Манжета – не более 0,19 мм Ладонь – не более 0,22 мм Палец – не более 0,25 мм | наличие |
|  | 8. | Форма | Полная анатомическая | наличие |
|  | 9. | Содержание протеинов по методу Лоури | < 36 µ\г | наличие |
|  | 10. | Наличие тиурамов меркаптобензотиазолов | Отсутствие | наличие |
|  | 11. | Документация | -Сертификат соответствия Госстандарта России: -Санитарно-эпидемиологическое заключение -Регистрационное удостоверение МЗ РФ: | Наличие Наличие наличие |
|  | 12. | Размеры / количество | Размер S Размер М Размер L | 700 пар 800 пар 650 пар |
| 2 | 1. | Общая характеристика | Одноразовые диагностические перчатки, для всех видов диагностических процедур |  |
|  | 2. | Материал | Натуральный латекс | наличие |
|  | 3. | Наружная поверхность | Пальцы – текстурированная Ладонь - гладкая | наличие |
|  | 4. | Пудра | отсутствие | наличие |
|  | 5. | Манжета | С валиком | наличие |
|  | 6. | Длина манжеты | Не более 245 мм | наличие |
|  | 7. | Толщина | Манжета – не более 0,13 мм Ладонь – не более 0,15 мм Палец – не более 0,19 мм | наличие |
|  | 8. | Форма | неанатомическая | наличие |
|  | 9. | Содержание протеинов по методу Лоури | 6 µg\г | Наличие |
|  | 10. | Наличие тиурамов меркаптобензотиазолов | Отсутствие | Наличие |
|  | 11. | Документация | -Сертификат соответствия Госстандарта России: -Санитарно-эпидемиологическое заключение -Регистрационное удостоверение МЗ РФ: | Наличие Наличие наличие |
|  | 12. | Размеры / количество | Размер S Размер М Размер L | 2900 пар 5700 пар 1200 пар |
| 3 | 1. | Общая характеристика | Перчатки диагностические нестерильные для универсального применения в области медицины. Могут использоваться как средства индивидуальной защиты, применяются в лабораториях, при контакте с химическими веществами и дезинфицирующими средствами. |  |
|  | 2. | Поверхность | Наружная поверхность текстурированная на пальцах для лучшего захвата инструментов (в сухой и влажной среде). Внутренняя поверхность обработана полимером. | наличие |
|  | 3. | Валик |  | Наличие |
|  | 4. | Материал | Синтетический нитрил с полимерным покрытием | наличие |
|  | 5. | Катализаторы | Карбонаты | наличие |
|  | 6. | Антиоксиданты | Феноловые производные | наличие |
|  | 7. | Пудра | отсутствие | наличие |
|  | 8. | Устойчивость | Перчатки устойчивы к спиртсодержащим растворам, а также к растворам кислот. | наличие |
|  | 9. | Содержание протеинов по методу Лоури | нет |  |
|  | 10. | Длина манжеты (мм) | Не более 240 | наличие |
|  | 11. | Толщина | Палец – не более 0,10 мм | наличие |
|  | 12. | AQL | ≤1,5 |  |
|  | 13. | Прочность на разрыв | 9 Н |  |
|  | 14. | Форма | неанатомическая | наличие |
|  | 15. | Документация | -Сертификат соответствия Госстандарта России: -Санитарно-эпидемиологическое заключение -Регистрационное удостоверение МЗ РФ: | Наличие Наличие наличие |
|  | 16. | Размеры / количество | Размер М | 1000 пар |