## ТЗ
Приложение 1
Техническое задание к извещению от "28" февраля 2011 года №29
аппаратуры медицинской (изделий медицинского назначения)
для МУЗ «МСЧ № 9»
№ поз. | № п/п | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Параметры, условия, количество | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать)
1 | 1 | Монофиламентная синтетическая рассасывающаяся нить из полидиоксанона (EP3,5) USP 0 нить 150 см петля | Наличие
| 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать
| 3 | Остаточная прочность на разрыв: | через 4 недели 70-75% первоначальной прочности, через 6 недель 55-60 %
| 4 | Срок полного рассасывания: | 180-210 дней
| 5 | Атравматическая игла цилиндр 1/2окр. 40мм | повыш. прочн., изготовленная из высокопрочной , мартенситной стали (содержание углерода не более 0,02%, содержание хрома не менее 11%, содержание никеля не менее 10,75 %) с уплощенным телом
| 6 | Прочность иглы на изгиб: | не менее 36 (при лабораторных испытаниях, усилие необходимой для сгибания иглы под углом 90° и 45°). Игла способна выдержать не менее 30 вколов-выколов
| 7 | Шероховатость на стержне, не более | Ra 0,32 мкм, на шлифованной поферхности острия - Ra 0,63 мкм, в зоне крепления шовной нити - Ra 0,20 мкм
| 8 | Соотношение диаметра иглы и нити | 1:01
| 9 | Коэффициент сужения острия иглы относительно ее тела | 12:1
| 10 | Лазерное сверление ушка иглы с дальнейшим обжимом места крепления нити к ушку | не менее чем в трех проекциях
| 11 | Наличие скользящего покрытия тела иглы | силикон
| 12 | Стерилизация | Оксидом Этилена
| 13 | Упаковка | нить с иглой намотана на специальный вкладыш и упакована в двойную стерильную упаковку. В коробке по 12 шт.
| 14 | Количество, нитей | 48
2 | 1 | Контур дыхательный неонатальный одноразового использования: | 35 шт.
| 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать
| 3 | Двухшланговая респираторная гладкоствольная система зеленого цвета, диаметром | 10 мм с одним влагосборником
| 4 | Рестриктор потока темно-красного цвета перед у-образным коннектором пациента | Наличие
| 5 | Респираторный гладкоствольный шланг | длиной 40 см
| 6 | Коннектор | аппарат эластомерный соединитель, 9-11 мм/15 F, коннектор-увлажнитель 10М/22F
| 7 | Линия мониторинга | встроенная в пациент коннектор, длиной 1,6 м
| 8 | Дополнительные коннекторы: | 22М/22М/15F 2 шт., гофрированный переходник диаметром 10 мм, с эластомерными соединителями на концах 9-11 мм
| 9 | Самозаполняющаяся камера для увлажнителя с поплавком автоматического регулятора уровня жидкости | 35 шт.
диаметр 14см, металлическое дно, прозрачный верх, два конектора 22 мм, подведенная линия подачи жидкости. Четко обозначенный красной полосой с предупредительной надписью максимальный уровень жидкости
|  | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать
| 10 | Упаковка | Все составные части контура и камеры могут быть упакованы в единый клинически чистый пакет, также контур и камера могут поставляться в отдельных пакетах
3 | 1 | Катетер для торакальн дренажа с троакаром | Набор для пункции плевральной полости в комплекте катетер 28F, троакар 28F/40см
| 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать
| 3 | Количество | 1 шт.
4 | 1 | Контур дыхательный педиатрический | гофрированный с эластичными коннекторами, Y-образный угловой переходник
| 2 | Торговое наименование с указанием каталожного номера производителя | Указать
| 3 | Диаметр | 15 мм
| 4 | Длина | 1500 мм
| 5 | Количество | 10 шт.
5 | 1 | Катетер для обеспечения центральной вены через периферический доступ, стерильный | 100 шт.
| 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать
| 3 | Требуемые характеристики | Диапазон значений
| 4 | Катетер - проводник | силиконовая трубка молочно-матового цвета
| 5 | Длина катетера | 25 см
| 6 | Наружный диаметр катетера | 0,6 мм
| 7 | Внутренний диаметр катетера | 0,3 мм
| 8 | Относительная растяжимость | 7
| 9 | Усилие на разрыв | 9,0 Мпа
| 10 | Инструкция по применению на русском языке | Наличие
6 | 1 | Манжеты для мониторного измерения АД
| 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать
| 3 | Количество подключений | 2
| 4 | Пневматическая камера | Наличие
| 5 | Коннектор для подключения к монитору | Наличие
| 6 | Пленка по окружности руки | Наличие
| 7 | Размер пленки: | №2: 3 - 6 см, №3: 4 - 8 см, №4: 9 - 12 см
| 8 | Количество
| 9 | № 2 | 30 шт.
| 10 | № 3 | 30 шт.
| 11 | № 4 | 30 шт.
7 | 1 | Трубка дренажная ПВХ силиконизированная одноканальная | 125 кг
| 2 | Наружный диаметр | 12 мм
| 3 | Толщина стенки | 1 мм
8 | 1 | Трубка ПВХ дренажная одноканальная для внутрисосудистых вливаний, жесткая | 200 м
| 2 | Наружный диаметр | 2,5 мм
| 4 | Изготовлена из материала | типа ПМ1/42-М или эквивалент
9 | 1 | Пеленка впитывающая размер 60 х 60 см, одноразовая | 660 шт
| 2 | Поверхность | слегка рефленая, равномерно распределяющая жидкость
| 3 | Наружный слой | полностью водонепроницаемый
| 4 | Длина пеленки | 600 мм
| 5 | Ширина пеленки | 580 мм
| 6 | Длина впитывающей подушки | 530 мм
| 7 | Ширина впитывающей подушки | 510 мм
| 8 | Впитываемость, не менее | 1250 мл
| 9 | Количество в упаковке | 30 шт.
10 | 1 | Пеленка впитывающая размер 60 х 90 см, одноразовая | 1500 шт
| 2 | Поверхность | слегка рефленая, равномерно распределяющая жидкость
| 3 | Наружный слой | полностью водонепроницаемый
| 4 | Длина пеленки | 900 мм
| 5 | Ширина пеленки | 580 мм
| 6 | Длина впитывающей подушки | 830 мм
| 7 | Ширина впитывающей подушки | 510 мм
| 8 | Впитываемость, не менее | 1950 мл
| 9 | Количество в упаковке | 30 шт.
11 | 1 | Скобы к ушивателю органов УО-40, УО-60 | 20000 шт.
| 2 | Размер скобы | 0,3*4*4,8
12 |  | Остаточный срок годности | не менее 70 % от срока, указанного производителем
13 |  | Регистрационные удостоверения | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции
14 |  | Сертификаты соответствия | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции
|  | Главный врач | М.М.Падруль