Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 15 от 14 марта 2011 года

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование | Дефибриллятор с универсальным питанием Primedic DEFI-B или «эквивалент» |
| 2. | Производитель | Наличие производителя |
| 3. | Страна происхождения | Наличие страны происхождения |
| 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5. | Сертификат соответствия | Наличие сертификата соответствия |
| 6. | Инструкция по применению | Инструкция по применению на русском языке |
| 7. | Режим работы | асинхронная внешняя дефибрилляция |
| 8. | Уровни энергии | 50,100,160,250,360Дж |
| 9. | Время зарядки до 100 Дж | Не более 2 секунд |
| 10. | Время зарядки до 360Дж | Не более 4,5 секунд |
| 11. | Сетевое напряжение | 115 или 230 В. 50/60 Гц |
| 12. | Количество дефибрилляций | Не менее 45 дефибрилляций при максимальной мощности 360 Дж (10 сигналов в резерве после сигнала "аккумулятор разряжен") |
| 13. | Индикация состояния прибора | Индикация состояния прибора через светодиоды и акустические сигналы |
| 14. | Аккумулятор | Аккумулятор встроенный |
| 15. | Зарядное устройство | Наличие зарядного устройство встроенного в дефибриллятор |
| 16. | Время зарядки аккумулятора | Не более 3 часов |
| 17. | Внутренняя предохраняющая разрядка | Наличие внутренней предохраняющей разрядки через 15сек. |
| 18. | Функция автоматического тестирования после включения | Наличие функции автоматического тестирования после включения |
| 19. | Функция определения ошибок | Наличие функции определения ошибок |
| 20. | Габариты | Не более 40 х 48 х 12 см |
| 21. | Вес | Не более 8,5 кг |
| 22. | Сумка для переноски дефибриллятора | Наличие сумки для переноски дефибриллятора в комплекте |
| 23. | Класс защиты: | II, тип BF / Влаго-брызго защита |
| 24. | Гарантийное обслуживание | не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию |
| 25. | Дата калибровки прибора | Не ранее I квартала 2011 года |