| № п.п. | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для экспресс-диагностики сердечного тропонина I | набор | 390 |
| 2 | Набор реагентов для иммунохроматографического выявления сердечного белка, связывающего жирные кислоты в цельной крови «Кардио БСЖК» или «эквивалент» | набор | 450 |

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 18 от «25» марта 2011г

Техническое задание

1. Наименование, размер, количество товара.

2. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Набор для экспресс-диагностики сердечного тропонина I).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Набор для экспресс-диагностики сердечного тропонина I |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Иммунохроматографический метод исследования | Наличие |
| 6 | Тип используемого образца: | -сыворотка крови -плазма крови (с цитратом или ЭДТА) -цельная кровь |
| 7 | Объем образца: |  |
| 7.1 | -сыворотка крови, мкл | Не более 50 |
| 7.2 | -плазма крови, мкл | Не более 50 |
| 7.3 | -цельная кровь, мкл | Не более 100 |
| 8 | Предварительное разведение образцов | не требуется |
| 9 | Визуальный учет результата | Появление цветной линии в тестовой области при положительном результате. Отсутствие цветной линии в тестовой области при отрицательном результате. |
| 10 | Время анализа, мин | Не более 10 |
| 11 | Контроль работы теста на достаточный объем пробы, необходимое увлажнение мембраны и правильность методики выполнения анализа). | Каждый тест снабжен внутренним контролем в виде контрольной полосы |
| 12 | Чувствительность, нг/мл | Не менее 0,5 |
| 13 | Состав набора: |  |
| 13.1 | -тест-кассета, шт. | Не менее 1 |
| 13.2 | -одноразовая пластиковая пипетка-капельница, шт. | Не менее 1 |
| 13.3 | - пластиковая пробирка, содержащая антикоагулянт | Не менее 1 |
| 13.4. | Инструкция на русском языке | Наличие |
| 13.5 | буфер | Наличие |
| 14 | Каждая тест-кассета в индивидуальной упаковке | Наличие |
| 15 | Минимальная температура хранения набора, ○С | Не менее 2 |
| 16 | Максимальная температура хранения набора, ○С | Не более 30 |
| 17 | Точность диагностики | Не менее 99% |
| 18 | Срок годности указан на упаковке | Наличие |

3. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Набор реагентов для иммунохроматографического выявления сердечного белка, связывающего жирные кислоты в цельной крови «Кардио БСЖК» или «эквивалент»).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Набор реагентов для иммунохроматографического выявления сердечного белка, связывающего жирные кислоты в цельной крови «Кардио БСЖК» или «эквивалент» |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Инструкция на русском языке | Наличие |
| 6 | Иммунохроматографический метод исследования | Наличие |
| 7 | Тип используемого образца: | Цельная венозная кровь |
| 8 | Объем образца (цельная венозная кровь) | Не более 150 мкл |
| 9 | Предварительное разведение образцов | не требуется |
| 10 | Визуальный учет результата | Появление цветной линии в тестовой области при положительном результате. Отсутствие цветной линии в тестовой области при отрицательном результате. |
| 11 | Время анализа, мин | Не более 20 |
| 12 | Аналитическая чувствительность метода (положительный результат), нг/мл | Не менее 15 |
| 13 | Состав набора: |  |
| 13.1 | Иммунологическая планшета 94*20*7 с экспресс-тестом в количестве 1шт. | Не менее 1 |
| 13.2 | Одноразовые пластиковые пипетки-капельницы | Не менее 1 |
| 13.3 | Осушитель | Не менее 1 |
| 14 | Каждая иммунологическая планшета с экспресс-тестом в индивидуальной упаковке | Наличие |
| 15 | Характеристики экспресс-теста | Экспресс-тест состоит из комбинации моноклональных антител и пористых материалов |
| 16 | Минимальная температура хранения набора, ○С | Не менее 4 |
| 17 | Максимальная температура хранения набора, ○С | Не более 20 |
| 18 | Воспроизводимость метода в пределах одного определения и между определениями | Не менее 98% |
| 19 | Контроль работы теста | Каждый тест снабжен внутренним контролем в виде контрольной полосы |