Приложение№1

К Извещению о проведении

запроса котировок

№9 от «29» марта 2011г.

Техническое задание

на поставку реактивов

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Краситель для окрашивания форменных элементов крови | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | Раствор красителя в смеси метанола и глицерина 1000 мл | 1 фл |  |
|  | 7 | Количество, флакон | 3 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Реагент для фиксации и окраски мазка | Наличие |  |
|  | 5 | Время фиксации мазка | не более 5 мин |  |
|  | 6 | Не требует разведения, готовый фиксатор. | Наличие |  |
|  | 7 | Фасовка не менее 1000 мл | Указать |  |
|  | 8 | Количество, флакон | 3 |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Набор для приготовления реактива Самсона | Наличие |  |
|  | 5 | Объем не менее 50 мл | Указать |  |
|  | 6 | Количество, набор | 1 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Набор метиленовый-синий | Наличие |  |
|  | 5 | Спиртовый | Наличие |  |
|  | 6 | Концентрация 1-1,05% | Указать |  |
|  | 7 | Объем | 50 мл |  |
|  | 8 | Количество, набор | 2 |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для колориметрического определения белка в моче и спинномозговой жидкости | Наличие |  |
|  | 5 | Метод с пирогаллоловым красным | Наличие |  |
|  | 6 | Набор для ручного анализа | Наличие |  |
|  | 7 | Набор для полуавтоматического анализа | Наличие |  |
|  | 8 | Набор для автоматического анализа | Наличие |  |
|  | 9 | Фасовка | 2 шт x 100 мл |  |
|  | 10 | Количество, набор | 3 |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Стекло покровное | Наличие |  |
|  | 4 | Размер 24 х 24-25х25 мм | Указать |  |
|  | 5 | Количество, штук | 2000 |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Инструмент для прокалывания кожи | Наличие |  |
|  | 5 | Стерильный | Наличие |  |
|  | 6 | Одноразовый | Наличие |  |
|  | 7 | Боковое копье | Наличие |  |
|  | 8 | Длина копья | 3 мм |  |
|  | 9 | Общая длина | 30+1 мм |  |
|  | 10 | Толщина не более 1 мм | Указать |  |
|  | 11 | Количество, штук | 4000 |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Тест-полоски | Наличие |  |
|  | 5 | Метод: качественный и полуколичественный | Наличие |  |
|  | 6 | Диапазон определяемых концентраций билирубина | 0,0; 9,0; 17,0; 50,0 мкмоль/л |  |
|  | 7 | Диапазон определяемыхконцентрацийуробилиногена | 3,5; 17,5; 35,0; 70,0; 140,0; 210,0 мкмоль/л |  |
|  | 8 | Количество в упаковке | 50 шт |  |
|  | 9 | Количество, упаковка | 2 |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Тест-полоски | Наличие |  |
|  | 5 | Метод: качественный и полуколичественный анализ мочи. | Наличие |  |
|  | 6 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче | 0,0; 0,1; 0,25; 0,5; 2,0 ммоль/л |  |
|  | 7 | Диапазон определяемых концентраций кетонов в моче | 0,0; 0,5; 1,5; 4,0; 8,0; 16,0 ммоль/л |  |
|  | 8 | Диапазон определяемых концентраций белка в моче | 0,0; 0,3; 1,0; 3,0;10,0 г/л |  |
|  | 9 | Диапазон опрделяемых значений рН мочи | 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; рН |  |
|  | 10 | Диапазон определяемых концентраций эритроцитор и гемоглобина в моче | 0,0; 5-10,0; 10,0; 25,0; 25,0; 50,0; 50,0; 250,0 Ery/ml |  |
|  | 11 | Количество в упаковке | 50 шт |  |
|  | 12 | Количество, упаковка | 10 |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Масло иммерсионное | Наличие |  |
|  | 5 | Терпеновое | Наличие |  |
|  | 6 | Фасовка не менее 100 мл | Указать |  |
|  | 7 | Количество, флакон | 5 |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Пробирка | Наличие |  |
|  | 4 | Стеклянная | Наличие |  |
|  | 5 | Центрифужная | Наличие |  |
|  | 6 | Коническая | Наличие |  |
|  | 7 | Неградуированная | Наличие |  |
|  | 8 | Объем | 10 мл |  |
|  | 9 | Высота | 110+2 мм |  |
|  | 10 | Диаметр | 17+2 мм |  |
|  | 11 | Количество, штук | 3000 |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Мочевина | Наличие |  |
|  | 5 | Набор жидких готовых реагентов для определения мочевины в сыворотке крови и моче | Наличие |  |
|  | 6 | Уреазно-салицилатный метод, реакция Бертлота | Наличие |  |
|  | 7 | Набор для ручного анализа | Наличие |  |
|  | 8 | Набор для полуавтоматического анализа | Наличие |  |
|  | 9 | Фасовка | 1 шт х 200 мл |  |
|  | 10 | Количество, набор | 5 |  |
| 13 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Тимоловая проба | Наличие |  |
|  | 5 | Метод турбидиметрический | Наличие |  |
|  | 6 | Состав: |  |  |
|  | 7 | Реактивы 1: |  |  |
|  | 8 | Концентрированный раствор тимола (17 мл) буфер ТРИС | не менее 11 ммоль/л |  |
|  | 9 | Малеиновая кислота | не менее 3,36 ммоль/л |  |
|  | 10 | Тимол | не менее 6,66 ммоль/л |  |
|  | 11 | Реактивы 2: |  |  |
|  | 12 | Калибровочный раствор I (11 мл) серная кислота | не менее 2,5 ммоль/л |  |
|  | 13 | Реактивы 3: |  |  |
|  | 14 | Калибровочный раствор II (5 мл) барий хлористый | не менее 48 ммоль/л |  |
|  | 15 | Состав реакционной смеси: |  |  |
|  | 16 | Буфер ТРИС | Наличие |  |
|  | 17 | pHp 7,55 (25°C) | не менее 0,16 ммоль/л |  |
|  | 18 | Тимол | не менее 0,098 ммоль/л |  |
|  | 19 | Соотношение сыворотка/реакционная смесь - 1/61 | Наличие |  |
|  | 20 | Количество, набор | 1 |  |
| 14 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения глюкозы | Наличие |  |
|  | 5 | Глюкозооксидазный метод | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | - таблетированнаябуферно-субстратная смесь | 10 шт |  |
|  | 8 | - таблетированная ферментная смесь | 5 шт |  |
|  | 9 | - таблетированнаяантикоагуляционная смесь | 10 шт |  |
|  | 10 | - калибратор глюкозы 10 мМ-5 мл | 1 фл |  |
|  | 11 | Количество определений | 500 |  |
|  | 12 | Количество, набор | 10 |  |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор для определения HbA1c% в крови | Наличие |  |
|  | 5 | ионообменный метод | наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | Латексный реагент: | 1 × 30 мл |  |
|  | 8 | - латекс | 0,13% |  |
|  | 9 | - глициновый буфер | 20 ммоль/л |  |
|  | 10 | Буфер: | 1 × 9,5 мл |  |
|  | 11 | - глициновый буфер (pH=7,3) | 80 ммоль/л |  |
|  | 12 | Антитела: | 1 × 0,5 мл |  |
|  | 13 | - моноклональные антитела (мышь) к HbA1c человека | 0,05 мг/мл |  |
|  | 14 | - поликлональные антитела (козел) к Ig G мыши | 0,08 мг/дл |  |
|  | 15 | - стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 16 | Лизирующий реагент: | 2 × 100 мл |  |
|  | 17 | - NaN3 | 0,05% |  |
|  | 18 | Калибраторы | 4 х 0,5 мл |  |
|  | 19 | Контрольная кровь (норма) | 2 х 0,5 мл |  |
|  | 20 | Контрольная кровь (патология) | 2 х 0,5 мл |  |
|  | 21 | Диапозонихмерений | 2,0 - 16,0 % HbA1c |  |
|  | 22 | Количество, набор | 3 |  |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | АЛТ | Наличие |  |
|  | 5 | Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 6 | УФ-кинетический метод без пиридоксальфосфата, IFCC | Наличие |  |
|  | 7 | Набор для полуавтоматического анализа | Наличие |  |
|  | 8 | Набор для автоматического анализа | Наличие |  |
|  | 9 | Фасовка | 2x200 мл; 2x50 мл |  |
|  | 10 | Количество, набор | 2 |  |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | АСТ | Наличие |  |
|  | 5 | Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 6 | УФ-кинетический метод без пиридоксальфосфата, IFCC | Наличие |  |
|  | 7 | Набор для полуавтоматического анализа | Наличие |  |
|  | 8 | Набор для автоматического анализа | Наличие |  |
|  | 9 | Фасовка | 2x200 мл; 2x50 мл |  |
|  | 10 | Количество, набор | 1 |  |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Билирубин | Наличие |  |
|  | 5 | Метод Йендрассика-Грофа | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | Кофеин | 52 ммоль/л |  |
|  | 8 | Натрия бензоат | 104 ммоль/л. |  |
|  | 9 | Натрия ацетат | 184 ммоль/л. |  |
|  | 10 | Сульфаниловая кислота | 29 ммоль/л. |  |
|  | 11 | HCl | 170 ммоль/л. |  |
|  | 12 | Натрия нитрит | 72 ммоль/л. |  |
|  | 13 | Натрия хлорид | 154 ммоль/л. |  |
|  | 14 | Билирубин | 171 мкмоль/л. |  |
|  | 15 | Линейность в диапазоне концентраций | от 8 до 410 мкмоль/л. |  |
|  | 16 | Чувствительность | не более 5 мкмоль/л. |  |
|  | 17 | Коэффициент вариации | не более 8 % |  |
|  | 18 | Время проведения анализа | не более 20 мин |  |
|  | 19 | Количество, набор | 1 |  |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Кальций | Наличие |  |
|  | 5 | Унифицированный колориметрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | Боратный буфер рН 10,7 | 80 ммоль/л |  |
|  | 8 | Глицин | 20 ммоль/л |  |
|  | 9 | Хромоген | Наличие |  |
|  | 10 | 0-крезолфталеинкомплексон | 0,26 ммоль/л |  |
|  | 11 | 8-гидроксихинолин | 8,96 ммоль/л |  |
|  | 12 | Кальций | 2,5 (10/100) ммоль/л (мг/мл) |  |
|  | 13 | Объем набора | 200 мл |  |
|  | 14 | Длина волны | 570 (ФЭК - 540-590) нм |  |
|  | 15 | Линейность в диапазоне концентраций | от 0,25 до 3,75 ммоль/л |  |
|  | 16 | Отклонение | не более 5 % |  |
|  | 17 | Чувствительность | не более 0,15 ммоль/л |  |
|  | 18 | Коэффициент вариации | не более 5 % |  |
|  | 19 | Время проведения анализа | не более 5 мин |  |
|  | 20 | Количество, набор | 2 |  |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Мочевая кислота | Наличие |  |
|  | 5 | Ферментативный уриказный метод | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | ● ферментативный реагент | 400 мл |  |
|  | 8 | - фосфатный буфер | 50 ммоль/л |  |
|  | 9 | - 4-аминофеназон | 0,3 ммоль/л |  |
|  | 10 | - ДХГБС | 4 ммоль/л |  |
|  | 11 | - уриказа | не менее 200 Е/л |  |
|  | 12 | - пероксидаза | не менее 1000 Е/л |  |
|  | 13 | ● стандарт мочевой кислоты | 3 мл |  |
|  | 14 | - мочевая кислота | 476 (8) ммоль/л |  |
|  | 15 | Длина волны | 520, Hg 546 нм |  |
|  | 16 | Стабильность ферментативного реагента при температуре 15-25 С° | не менее 2 недель |  |
|  | 17 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 18 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 19 | - сыворотка | Наличие |  |
|  | 20 | - гепаринизированная или ЭДТА-плазма | Наличие |  |
|  | 21 | - моча | Наличие |  |
|  | 22 | Линейность | 20 (1190) мг/дл |  |
|  | 23 | Количество, набор | 1 |  |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор для определения концентрации липопротеидов высокой плотности, с осаждением | Наличие |  |
|  | 5 | Энзиматический колориметрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Исследуемый материал сыворотка и плазма крови | Наличие |  |
|  | 7 | Рабочий реагент | не менее 2 х 50 мл |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | Фосфатный буфер | 100 ммоль/л |  |
|  | 10 | Фенол | 20 ммоль/л |  |
|  | 11 | Холестеролэстераза | 400 U/л |  |
|  | 12 | Холестеролоксидаза | 250 U/л |  |
|  | 13 | POD | 500 U/л |  |
|  | 14 | Хромогены | Наличие |  |
|  | 15 | Активаторы | Наличие |  |
|  | 16 | Стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 17 | Холестерин | 5,17 (200 /100) ммоль/л |  |
|  | 18 | Линейность в диапазоне концентраций | от 0,2 до 5,0 ммоль/л |  |
|  | 19 | Чувствительность | не более 0,3 ммоль/л |  |
|  | 20 | Время анализа | не болеее 10 мин |  |
|  | 21 | Количество, набор | 1 |  |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Холестерин | Наличие |  |
|  | 5 | Ферментативный колориметрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |  |
|  | 7 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 8 | - однореагентная (реагент и стандарт готовы к использованию) | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность ферментативного реагента: |  |  |
|  | 11 | - при температуре 15-25 С° | не менее 2 недель |  |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |
|  | 13 | ● ферментативный реагент | 3 х 250 мл |  |
|  | 14 | - фосфатный буфер (рН 6,5) | 100 ммоль/л |  |
|  | 15 | - 4-аминофеназол | 0,3 ммоль/л |  |
|  | 16 | - фенол | 5 ммоль/л |  |
|  | 17 | - пероксидаза | не менее 5 КЕ/л |  |
|  | 18 | - холестеринэстераза | не менее 150 Е/л |  |
|  | 19 | - холестериноксидаза | не менее 100 Е/л |  |
|  | 20 | - азид натрия | не менее 0,05 % |  |
|  | 21 | ● стандарт холестерина | 1 х 3 мл |  |
|  | 22 | - холестерин | 5,17 (200) ммоль/л |  |
|  | 23 | Длина волны | 500 , Hg 546 нм |  |
|  | 24 | Линейность | 750 (19,3) мг/дл |  |
|  | 25 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 26 | - сыворотка | Наличие |  |
|  | 27 | - плазма | Наличие |  |
|  | 28 | На результат теста не влияет присутствие гемоглобина в концентрации до 2 г/л | Наличие |  |
|  | 29 | Количество, набор | 1 |  |
| 23 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Д-димер | Наличие |  |
|  | 5 | Метод: полуколичественный | Наличие |  |
|  | 6 | В основе реакция агглютинации частиц латекса | Наличие |  |
|  | 7 | Количество определений не менее 40 | Указать |  |
|  | 8 | Количество, упаковка | 1 |  |
| 24 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Железо | Наличие |  |
|  | 5 | Метод с хромазуролом Б и цетилтриметиламмонийбромидомом с образованием окрашенного комплекса | Наличие |  |
|  | 6 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |  |
|  | 7 | Процедура проведения анализа: | Наличие |  |
|  | 8 | - однореагентная (реагент и стандарт готовы к использованию) | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-25 С° до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | ● реагент ХЗБ | 2 х 100 мл |  |
|  | 12 | - ХЗБ | 0,18 ммоль/л |  |
|  | 13 | - ЦТАБ | 2,2 ммоль/л |  |
|  | 14 | - гунидинхлорид | 2,6 моль/л |  |
|  | 15 | - ацетат-натриевый буфер (рН 4,7) | 45 ммоль/л |  |
|  | 16 | - стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 17 | - активаторы | Наличие |  |
|  | 18 | ● стандарт железа | 1 х 5 мл |  |
|  | 19 | - железо (ионизированное) | 17,9 (100) мкмоль/л |  |
|  | 20 | Длина волны | 623, Hg 623 нм |  |
|  | 21 | Линейность | 500 (89,5) мкг/дл |  |
|  | 22 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 23 | - сыворотка | Наличие |  |
|  | 24 | - гепаринизированная плазма | Наличие |  |
|  | 25 | Количество, набор | 1 |  |
| 25 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Пулированная плазма | Наличие |  |
|  | 4 | Область нормы | Наличие |  |
|  | 5 | Лиофильно высушенная | Наличие |  |
|  | 6 | Объем в 1 флаконе | 10 мл |  |
|  | 7 | Количество в наборе не менее 5 фл. | Указать |  |
|  | 8 | Хранение концентрированного буфера при температуре от 2°С до 8°С в течение всего срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Количество, упаковка | 1 |  |
| 26 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Патоплазма | Наличие |  |
|  | 4 | Используется в следующих тестах: |  |  |
|  | 5 | Протромбиновое время свертывания | Наличие |  |
|  | 6 | Активированное парциальное тромбопластиновое время свертывания | Наличие |  |
|  | 7 | Тромбиновое время свертывания | Наличие |  |
|  | 8 | Определение концентраии фибриногена | Наличие |  |
|  | 9 | Количество во флаконе | 2 мл |  |
|  | 10 | Лиофильно высушенная | Наличие |  |
|  | 11 | После разведения хранить при температуре +18…+25°С | не более 3 ч |  |
|  | 12 | Количество фл/уп не менее 5 шт. | Указать |  |
|  | 13 | Количество, упаковка | 1 |  |
| 27 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения активированного парциального тромбопластинового времени | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | ● лиофильно высушенный фосфолипидный компонент | 2 фл.× 1 мл |  |
|  | 7 | ● каолин | 1 фл. × 1 мл |  |
|  | 8 | - концентрированная суспензия в дистилированной воде 40:1 | Наличие |  |
|  | 9 | ● буфер трис-HCl | 1 фл. × 2 мл |  |
|  | 10 | - концентрированный 20:1 | Наличие |  |
|  | 11 | ● кальция хлорид | 1 фл. × 2 мл |  |
|  | 12 | - концентрированный раствор 20:1 | Наличие |  |
|  | 13 | - 0,5 М | Наличие |  |
|  | 14 | Количество, набор | 1 |  |
| 28 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Склянка для готовых проб | Наличие |  |
|  | 4 | Притертая крышка | Наличие |  |
|  | 5 | Светлое стекло | Наличие |  |
|  | 6 | Объем 35-36 мл. | указать |  |
|  | 7 | Диаметр 50-51 мм | указать |  |
|  | 8 | Высота 30-32 мм | указать |  |
|  | 9 | Количество, шт | 25 |  |
| 29 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Набор реагентов для исследования ХIIа-калликреин-зависимого, спонтанного и индуцированного эуглобулиновогофибринолиза | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | Суспензия каолина (концентрированная 10:1; 0,5%) | 10 мл × 1 фл |  |
|  | 7 | Хлорид кальция 9концентрированный 20:1; 5,54%) | 10 мл × 1 фл |  |
|  | 8 | Буфер трис-НСI (концентрированный 20:1) | 10 мл × 1 фл |  |
|  | 9 | Уксусная кислота (10 %) | 10 мл × 1 фл |  |
|  | 10 | Количество, набор | 2 |  |
| 30 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Пробирки | Наличие |  |
|  | 5 | Боросиликатные | Наличие |  |
|  | 6 | Размер | 12 × 75 мм |  |
|  | 7 | Количество, шт | 250 |  |
| 31 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Лактатдегидрогеназа | Наличие |  |
|  | 5 | Метод: модифицированный | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | Буфер: | 10 × 8 мл |  |
|  | 8 | - ТРИС буфер (рН 7,4) | 50 ммоль\л |  |
|  | 9 | - пируват | 1,5 ммоль/л |  |
|  | 10 | Субстрат | 2 × 10 мл |  |
|  | 11 | - NADH | 0,8 ммоль/л |  |
|  | 12 | Количество, набор | 1 |  |
| 32 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Креатинкиназа | Наличие |  |
|  | 5 | Кинетический метод согласно рекомендациям IFCC | Наличие |  |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | - однореагентная | Наличие |  |
|  | 8 | - двухреагентная (реагенты готовы к применению) |  |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности при температуре 2-8 С° | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 11 | - при температуре 2-8 С° | не менее 30 дней |  |
|  | 12 | - при температуре 15-25 С° | не менее 3 дней |  |
|  | 13 | Состав набора: |  |  |
|  | 14 | ● ферментативный реагент | 80 мл |  |
|  | 15 | - имидазоловый буфер (рН 6,5) | 0,1 ммоль/л |  |
|  | 16 | - глюкоза | 20 ммоль/л |  |
|  | 17 | - ацетат магния | 10 ммоль/л |  |
|  | 18 | - N-ацетилцистеин | 0,2 ммоль/л |  |
|  | 19 | - АМФ | 5 ммоль/л |  |
|  | 20 | - диаденозинпентафосфат | 10 мкмоль/л |  |
|  | 21 | - NADP | 2 ммоль/л |  |
|  | 22 | - ГК | не менее 4 Е/мл |  |
|  | 23 | - ЭДТА | 2 ммоль/л |  |
|  | 24 | - SH-стабилизатор | 25 ммоль/л |  |
|  | 25 | - азид натрия | 0,095 % |  |
|  | 26 | ● субстрат | 20 мл |  |
|  | 27 | - АДФ | 2 ммоль/л |  |
|  | 28 | - Г-6Ф-ДГ | не менее 2,8 Е/мл |  |
|  | 29 | - креатинфосфат | 30 |  |
|  | 30 | - азид натрия | 0,095 % |  |
|  | 31 | Длина волны | Hg 365, 340 или Hg 334 нм |  |
|  | 32 | Линейность | 0,2 |  |
|  | 33 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 34 | - сыворотка | Наличие |  |
|  | 35 | - гепаринизированная плазма | Наличие |  |
|  | 36 | - ЭДТА плазма | Наличие |  |
|  | 37 | Количество, набор | 1 |  |
| 33 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Пробирка биологическая | Наличие |  |
|  | 4 | Размер | 14 х 120 мм |  |
|  | 5 | Стеклянная | Наличие |  |
|  | 6 | Количество, штук | 1000 |  |
| 34 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Указать |  |
|  | 4 | Буферный раствор | Наличие |  |
|  | 5 | Назначение: электрофорез белков на ацетатцеллюлозных мембранах | Наличие |  |
|  | 6 | рН | 8,6 - 8,8 |  |
|  | 7 | Фасовка не менее 1000 мл | Указать |  |
|  | 8 | Количество, упаковка | 2 |  |
| 35 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Хлорная кислота | Наличие |  |
|  | 5 | Квалификация | х. ч. |  |
|  | 6 | Фасовка | 1,5 кг |  |
|  | 7 | Количество, фасовка | 1 |  |
| 36 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | Муравьиная кислота | Наличие |  |
|  | 5 | Бесцветная прозрачная жидкость с резким запахом | Наличие |  |
|  | 6 | Квалификация | ч. |  |
|  | 7 | Фасовка | 1,2 кг |  |
|  | 8 | Количество, фасовка | 9 |  |
| 37 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Гамма-глутамилтрансфераза | Наличие |  |
|  | 5 | Метод: Szasz/Persijn, колориметрический, кинетический | Наличие |  |
|  | 6 | Состав R 1: |  |  |
|  | 7 | Трис | 125 ммоль/л |  |
|  | 8 | Глицил-глицин | 125 ммоль/л |  |
|  | 9 | Азид натрия | 0,09% |  |
|  | 10 | Состав R 2: |  |  |
|  | 11 | L-γ-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид | 20 ммоль/л |  |
|  | 12 | Азид натрия | 0,10% |  |
|  | 13 | Линейность в диапазоне | от 8,0 до 230 Е/л |  |
|  | 14 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С | Наличие |  |
|  | 15 | Реагент в жидкой форме | Наличие |  |
|  | 16 | Фасовка: |  |  |
|  | 17 | R 1 | 5 х 20 мл |  |
|  | 18 | R 2 | 1 х 25 мл |  |
|  | 19 | Количество, набор | 1 |  |
| 38 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Хлориды | Наличие |  |
|  | 5 | Метод: Фотометрический колориметрический тест с тиоцианатом ртути, еонечная точка | Наличие |  |
|  | 6 | Состав R 1: |  |  |
|  | 7 | Тиоцианат ртути (II) | 2 ммоль/л |  |
|  | 8 | Хлорид ртути (II) | 0,8 ммоль/л |  |
|  | 9 | Нитрат железа (III) | 20 ммоль/л |  |
|  | 10 | Азотная кислота | 28 ммоль/л |  |
|  | 11 | Стандарт | 100 ммоль/л |  |
|  | 12 | Линейность в диапазоне | от 1 до 300 ммоль/л |  |
|  | 13 | Стабильность в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С | Наличие |  |
|  | 14 | Реагент в жидкой форме | Наличие |  |
|  | 15 | Фасовка: |  |  |
|  | 16 | R1 | 5 фл × 25 мл |  |
|  | 17 | Стандарт | 1 ф × 3 мл |  |
|  | 18 | Количество, набор | 1 |  |
| 39 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Коагуляционный тест | Наличие |  |
|  | 5 | Лиофильно высушенный | Наличие |  |
|  | 6 | Фасовка | 500 ед. NIH во флаконе |  |
|  | 7 | Количество, флакон | 1 |  |
| 40 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | а-Амилаза | Наличие |  |
|  | 5 | Набор реагентов для определения активности альфа-амилазы в сыворотке крови и моче | Наличие |  |
|  | 6 | Кинетический метод, субстрат CNP-олигосахарид | Наличие |  |
|  | 7 | Набор для полуавтоматического анализа | Наличие |  |
|  | 8 | Набор для автоматического анализа | Наличие |  |
|  | 9 | Фасовка | 5 шт x 20 мл |  |
|  | 10 | Количество, набор | 3 |  |
| 41 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Раствор йода в глицерине | Наличие |  |
|  | 4 | Объем не менее 50 мл | Указать |  |
|  | 5 | Количество, шт | 3 |  |
| 42 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Бромтимоловый синий | Наличие |  |
|  | 4 | вес | 100 гр |  |
|  | 5 | Субстанция | порошок |  |
|  | 6 | Количество, фасовка | 1 |  |

*Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее 60%.

*Торговое наименование или эквивалент.

*Эквивалентность товара по всем позициям определяются в соответствии со всеми пунктами технического задания