Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок №40

от «05» апреля  2011 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Наименование и характеристика товара |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линза интраокулярная полимерная эластичная с открытой гаптической частью МИОЛ-2 в комплекте с картриджем одноразовым | Наличие |
|  | Интраокулярная полимерная эластичная линза, используемая для замены удаленного при операции факоэмульсификации пораженного катарактой хрусталика человека | Соответствие |
|  | Материал: Биосовместимый пространственно-сшитый полимер на основе лапрола, олигокарбонатметакрилата , монометакрилового эфира этиленгликоля, метакриловой кислоты | Соответствие |
|  | Содержание влаги в материале <<0,1% - материал гидрофобный | Соответствие |
|  | Показатель преломления материала 1,505 | Соответствие |
|  | Оптика двояко - выпуклая, сферическая | Соответствие |
|  | Светопропускание в видимой части спектра при длине волны 540 нм – не менее 90% | Соответствие |
|  | Возможность стандартной имплантации через малые разрезы (менее 3,2 мм) | Соответствие |
|  | А Константа 118,4 | Соответствие |
|  | Диоптрийный ряд +6,0 | Наличие |
|  | Место имплантации задняя камера глаза | Соответствие |
|  | Толщина гаптики 0,2 мм | Наличие |
|  | Общий диаметр 12,0 мм | Наличие |
|  | Диаметр оптики 6,0 мм | Наличие |
|  | Профиль оптики и гаптики прямоугольный 360о | Наличие |
|  | Угол наклона гаптики 0о | Наличие |
|  | Вес не более 35 мг | Соответствие |
|  | Шероховатость поверхности не более 5 нм | Соответствие |
|  | Биосовместимость высокая | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Способ изготовления метод фронтальной фотополимеризации | Соответствие |
|  | Единица измерения | штука |
|  | Количество | 3 |
|  | цена | указать |
|  | сумма | указать |
| 2 | Линза интраокулярная полимерная эластичная с открытой гаптической частью МИОЛ-2 в комплекте с картриджем одноразовым | Наличие |
|  | Интраокулярная полимерная эластичная линза, используемая для замены удаленного при операции факоэмульсификации пораженного катарактой хрусталика человека | Соответствие |
|  | Материал: Биосовместимый пространственно-сшитый полимер на основе лапрола, олигокарбонатметакрилата , монометакрилового эфира этиленгликоля, метакриловой кислоты | Соответствие |
|  | Содержание влаги в материале <<0,1% - материал гидрофобный | Соответствие |
|  | Показатель преломления материала 1,505 | Соответствие |
|  | Оптика двояко - выпуклая, сферическая | Соответствие |
|  | Светопропускание в видимой части спектра при длине волны 540 нм – не менее 90% | Соответствие |
|  | Возможность стандартной имплантации через малые разрезы (менее 3,2 мм) | Соответствие |
|  | А Константа 118,4 | Соответствие |
|  | Диоптрийный ряд от +8,0 | Наличие |
|  | Место имплантации задняя камера глаза | Соответствие |
|  | Толщина гаптики 0,2 мм | Наличие |
|  | Общий диаметр 12,0 мм | Наличие |
|  | Диаметр оптики 6,0 мм | Наличие |
|  | Профиль оптики и гаптики прямоугольный 360о | Наличие |
|  | Угол наклона гаптики 0о | Наличие |
|  | Вес не более 35 мг | Соответствие |
|  | Шероховатость поверхности не более 5 нм | Соответствие |
|  | Биосовместимость высокая | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Способ изготовления метод фронтальной фотополимеризации | Соответствие |
|  | Единица измерения | штука |
|  | Количество | 5 |
|  | цена | указать |
|  | сумма | указать |
| 3 | Линза интраокулярная полимерная эластичная с открытой гаптической частью МИОЛ-2 в комплекте с картриджем одноразовым | Наличие |
|  | Интраокулярная полимерная эластичная линза, используемая для замены удаленного при операции факоэмульсификации пораженного катарактой хрусталика человека | Соответствие |
|  | Материал: Биосовместимый пространственно-сшитый полимер на основе лапрола, олигокарбонатметакрилата , монометакрилового эфира этиленгликоля, метакриловой кислоты | Соответствие |
|  | Содержание влаги в материале <<0,1% - материал гидрофобный | Соответствие |
|  | Показатель преломления материала 1,505 | Соответствие |
|  | Оптика двояко - выпуклая, сферическая | Соответствие |
|  | Светопропускание в видимой части спектра при длине волны 540 нм – не менее 90% | Соответствие |
|  | Возможность стандартной имплантации через малые разрезы (менее 3,2 мм) | Соответствие |
|  | А Константа 118,4 | Соответствие |
|  | Диоптрийный ряд +10,0 | Наличие |
|  | Место имплантации задняя камера глаза | Соответствие |
|  | Толщина гаптики 0,2 мм | Наличие |
|  | Общий диаметр 12,0 мм | Наличие |
|  | Диаметр оптики 6,0 мм | Наличие |
|  | Профиль оптики и гаптики прямоугольный 360о | Наличие |
|  | Угол наклона гаптики 0о | Наличие |
|  | Вес не более 35 мг | Соответствие |
|  | Шероховатость поверхности не более 5 нм | Соответствие |
|  | Биосовместимость высокая | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Способ изготовления метод фронтальной фотополимеризации | Соответствие |
|  | Единица измерения | штука |
|  | Количество | 5 |
|  | цена | указать |
|  | сумма | указать |
| 4 | Линза интраокулярная полимерная эластичная с открытой гаптической частью МИОЛ-2 в комплекте с картриджем одноразовым | Наличие |
|  | Интраокулярная полимерная эластичная линза, используемая для замены удаленного при операции факоэмульсификации пораженного катарактой хрусталика человека | Соответствие |
|  | Материал: Биосовместимый пространственно-сшитый полимер на основе лапрола, олигокарбонатметакрилата , монометакрилового эфира этиленгликоля, метакриловой кислоты | Соответствие |
|  | Содержание влаги в материале <<0,1% - материал гидрофобный | Соответствие |
|  | Показатель преломления материала 1,505 | Соответствие |
|  | Оптика двояко - выпуклая, сферическая | Соответствие |
|  | Светопропускание в видимой части спектра при длине волны 540 нм – не менее 90% | Соответствие |
|  | Возможность стандартной имплантации через малые разрезы (менее 3,2 мм) | Соответствие |
|  | А Константа 118,4 | Соответствие |
|  | Диоптрийный ряд + 12,0 | Наличие |
|  | Место имплантации задняя камера глаза | Соответствие |
|  | Толщина гаптики 0,2 мм | Наличие |
|  | Общий диаметр 12,0 мм | Наличие |
|  | Диаметр оптики 6,0 мм | Наличие |
|  | Профиль оптики и гаптики прямоугольный 360о | Наличие |
|  | Угол наклона гаптики 0о | Наличие |
|  | Вес не более 35 мг | Соответствие |
|  | Шероховатость поверхности не более 5 нм | Соответствие |
|  | Биосовместимость высокая | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Способ изготовления метод фронтальной фотополимеризации | Соответствие |
|  | Единица измерения | штука |
|  | Количество | 5 |
|  | цена | указать |
|  | сумма | указать |
| 5 | Линза интраокулярная полимерная эластичная с открытой гаптической частью МИОЛ-2 в комплекте с картриджем одноразовым | Наличие |
|  | Интраокулярная полимерная эластичная линза, используемая для замены удаленного при операции факоэмульсификации пораженного катарактой хрусталика человека | Соответствие |
|  | Материал: Биосовместимый пространственно-сшитый полимер на основе лапрола, олигокарбонатметакрилата , монометакрилового эфира этиленгликоля, метакриловой кислоты | Соответствие |
|  | Содержание влаги в материале <<0,1% - материал гидрофобный | Соответствие |
|  | Показатель преломления материала 1,505 | Соответствие |
|  | Оптика двояко - выпуклая, сферическая | Соответствие |
|  | Светопропускание в видимой части спектра при длине волны 540 нм – не менее 90% | Соответствие |
|  | Возможность стандартной имплантации через малые разрезы (менее 3,2 мм) | Соответствие |
|  | А Константа 118,4 | Соответствие |
|  | Диоптрийный ряд + 14,0 | Наличие |
|  | Место имплантации задняя камера глаза | Соответствие |
|  | Толщина гаптики 0,2 мм | Наличие |
|  | Общий диаметр 12,0 мм | Наличие |
|  | Диаметр оптики 6,0 мм | Наличие |
|  | Профиль оптики и гаптики прямоугольный 360о | Наличие |
|  | Угол наклона гаптики 0о | Наличие |
|  | Вес не более 35 мг | Соответствие |
|  | Шероховатость поверхности не более 5 нм | Соответствие |
|  | Биосовместимость высокая | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Способ изготовления метод фронтальной фотополимеризации | Соответствие |
|  | Единица измерения | штука |
|  | Количество | 3 |
|  | цена | указать |
|  | сумма | указать |
| 6 | Линза интраокулярная полимерная эластичная с открытой гаптической частью МИОЛ-2 в комплекте с картриджем одноразовым | Наличие |
|  | Интраокулярная полимерная эластичная линза, используемая для замены удаленного при операции факоэмульсификации пораженного катарактой хрусталика человека | Соответствие |
|  | Материал: Биосовместимый пространственно-сшитый полимер на основе лапрола, олигокарбонатметакрилата , монометакрилового эфира этиленгликоля, метакриловой кислоты | Соответствие |
|  | Содержание влаги в материале <<0,1% - материал гидрофобный | Соответствие |
|  | Показатель преломления материала 1,505 | Соответствие |
|  | Оптика двояко - выпуклая, сферическая | Соответствие |
|  | Светопропускание в видимой части спектра при длине волны 540 нм – не менее 90% | Соответствие |
|  | Возможность стандартной имплантации через малые разрезы (менее 3,2 мм) | Соответствие |
|  | А Константа 118,4 | Соответствие |
|  | Диоптрийный ряд + 16,0 | Наличие |
|  | Место имплантации задняя камера глаза | Соответствие |
|  | Толщина гаптики 0,2 мм | Наличие |
|  | Общий диаметр 12,0 мм | Наличие |
|  | Диаметр оптики 6,0 мм | Наличие |
|  | Профиль оптики и гаптики прямоугольный 360о | Наличие |
|  | Угол наклона гаптики 0о | Наличие |
|  | Вес не более 35 мг | Соответствие |
|  | Шероховатость поверхности не более 5 нм | Соответствие |
|  | Биосовместимость высокая | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Способ изготовления метод фронтальной фотополимеризации | Соответствие |
|  | Единица измерения | штука |
|  | Количество | 3 |
|  | цена | указать |
|  | сумма | указать |
| 7 | Линза интраокулярная полимерная эластичная с открытой гаптической частью МИОЛ-2 в комплекте с картриджем одноразовым | Наличие |
|  | Интраокулярная полимерная эластичная линза, используемая для замены удаленного при операции факоэмульсификации пораженного катарактой хрусталика человека | Соответствие |
|  | Материал: Биосовместимый пространственно-сшитый полимер на основе лапрола, олигокарбонатметакрилата , монометакрилового эфира этиленгликоля, метакриловой кислоты | Соответствие |
|  | Содержание влаги в материале <<0,1% - материал гидрофобный | Соответствие |
|  | Показатель преломления материала 1,505 | Соответствие |
|  | Оптика двояко - выпуклая, сферическая | Соответствие |
|  | Светопропускание в видимой части спектра при длине волны 540 нм – не менее 90% | Соответствие |
|  | Возможность стандартной имплантации через малые разрезы (менее 3,2 мм) | Соответствие |
|  | А Константа 118,4 | Соответствие |
|  | Диоптрийный ряд + 18,0 | Наличие |
|  | Место имплантации задняя камера глаза | Соответствие |
|  | Толщина гаптики 0,2 мм | Наличие |
|  | Общий диаметр 12,0 мм | Наличие |
|  | Диаметр оптики 6,0 мм | Наличие |
|  | Профиль оптики и гаптики прямоугольный 360о | Наличие |
|  | Угол наклона гаптики 0о | Наличие |
|  | Вес не более 35 мг | Соответствие |
|  | Шероховатость поверхности не более 5 нм | Соответствие |
|  | Биосовместимость высокая | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Способ изготовления метод фронтальной фотополимеризации | Соответствие |
|  | Единица измерения | штука |
|  | Количество | 10 |
|  | цена | указать |
|  | сумма | указать |
| 8 | Линза интраокулярная полимерная эластичная с открытой гаптической частью МИОЛ-2 в комплекте с картриджем одноразовым | Наличие |
|  | Интраокулярная полимерная эластичная линза, используемая для замены удаленного при операции факоэмульсификации пораженного катарактой хрусталика человека | Соответствие |
|  | Материал: Биосовместимый пространственно-сшитый полимер на основе лапрола, олигокарбонатметакрилата , монометакрилового эфира этиленгликоля, метакриловой кислоты | Соответствие |
|  | Содержание влаги в материале <<0,1% - материал гидрофобный | Соответствие |
|  | Показатель преломления материала 1,505 | Соответствие |
|  | Оптика двояко - выпуклая, сферическая | Соответствие |
|  | Светопропускание в видимой части спектра при длине волны 540 нм – не менее 90% | Соответствие |
|  | Возможность стандартной имплантации через малые разрезы (менее 3,2 мм) | Соответствие |
|  | А Константа 118,4 | Соответствие |
|  | Диоптрийный ряд + 19,0 | Наличие |
|  | Место имплантации задняя камера глаза | Соответствие |
|  | Толщина гаптики 0,2 мм | Наличие |
|  | Общий диаметр 12,0 мм | Наличие |
|  | Диаметр оптики 6,0 мм | Наличие |
|  | Профиль оптики и гаптики прямоугольный 360о | Наличие |
|  | Угол наклона гаптики 0о | Наличие |
|  | Вес не более 35 мг | Соответствие |
|  | Шероховатость поверхности не более 5 нм | Соответствие |
|  | Биосовместимость высокая | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Способ изготовления метод фронтальной фотополимеризации | Соответствие |
|  | Единица измерения | штука |
|  | Количество | 10 |
|  | цена | указать |
|  | сумма | указать |
| 9 | Линза интраокулярная полимерная эластичная с открытой гаптической частью МИОЛ-2 в комплекте с картриджем одноразовым | Наличие |
|  | Интраокулярная полимерная эластичная линза, используемая для замены удаленного при операции факоэмульсификации пораженного катарактой хрусталика человека | Соответствие |
|  | Материал: Биосовместимый пространственно-сшитый полимер на основе лапрола, олигокарбонатметакрилата , монометакрилового эфира этиленгликоля, метакриловой кислоты | Соответствие |
|  | Содержание влаги в материале <<0,1% - материал гидрофобный | Соответствие |
|  | Показатель преломления материала 1,505 | Соответствие |
|  | Оптика двояко - выпуклая, сферическая | Соответствие |
|  | Светопропускание в видимой части спектра при длине волны 540 нм – не менее 90% | Соответствие |
|  | Возможность стандартной имплантации через малые разрезы (менее 3,2 мм) | Соответствие |
|  | А Константа 118,4 | Соответствие |
|  | Диоптрийный ряд + 20,0 | Наличие |
|  | Место имплантации задняя камера глаза | Соответствие |
|  | Толщина гаптики 0,2 мм | Наличие |
|  | Общий диаметр 12,0 мм | Наличие |
|  | Диаметр оптики 6,0 мм | Наличие |
|  | Профиль оптики и гаптики прямоугольный 360о | Наличие |
|  | Угол наклона гаптики 0о | Наличие |
|  | Вес не более 35 мг | Соответствие |
|  | Шероховатость поверхности не более 5 нм | Соответствие |
|  | Биосовместимость высокая | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Способ изготовления метод фронтальной фотополимеризации | Соответствие |
|  | Единица измерения | штука |
|  | Количество | 10 |
|  | цена | указать |
|  | сумма | указать |
| 10 | Линза интраокулярная полимерная эластичная с открытой гаптической частью МИОЛ-2 в комплекте с картриджем одноразовым | Наличие |
|  | Интраокулярная полимерная эластичная линза, используемая для замены удаленного при операции факоэмульсификации пораженного катарактой хрусталика человека | Соответствие |
|  | Материал: Биосовместимый пространственно-сшитый полимер на основе лапрола, олигокарбонатметакрилата , монометакрилового эфира этиленгликоля, метакриловой кислоты | Соответствие |
|  | Содержание влаги в материале <<0,1% - материал гидрофобный | Соответствие |
|  | Показатель преломления материала 1,505 | Соответствие |
|  | Оптика двояко - выпуклая, сферическая | Соответствие |
|  | Светопропускание в видимой части спектра при длине волны 540 нм – не менее 90% | Соответствие |
|  | Возможность стандартной имплантации через малые разрезы (менее 3,2 мм) | Соответствие |
|  | А Константа 118,4 | Соответствие |
|  | Диоптрийный ряд + 21,0 | Наличие |
|  | Место имплантации задняя камера глаза | Соответствие |
|  | Толщина гаптики 0,2 мм | Наличие |
|  | Общий диаметр 12,0 мм | Наличие |
|  | Диаметр оптики 6,0 мм | Наличие |
|  | Профиль оптики и гаптики прямоугольный 360о | Наличие |
|  | Угол наклона гаптики 0о | Наличие |
|  | Вес не более 35 мг | Соответствие |
|  | Шероховатость поверхности не более 5 нм | Соответствие |
|  | Биосовместимость высокая | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Способ изготовления метод фронтальной фотополимеризации | Соответствие |
|  | Единица измерения | штука |
|  | Количество | 10 |
|  | цена | указать |
|  | сумма | указать |
| 11 | Линза интраокулярная полимерная эластичная с открытой гаптической частью МИОЛ-2 в комплекте с картриджем одноразовым | Наличие |
|  | Интраокулярная полимерная эластичная линза, используемая для замены удаленного при операции факоэмульсификации пораженного катарактой хрусталика человека | Соответствие |
|  | Материал: Биосовместимый пространственно-сшитый полимер на основе лапрола, олигокарбонатметакрилата , монометакрилового эфира этиленгликоля, метакриловой кислоты | Соответствие |
|  | Содержание влаги в материале <<0,1% - материал гидрофобный | Соответствие |
|  | Показатель преломления материала 1,505 | Соответствие |
|  | Оптика двояко - выпуклая, сферическая | Соответствие |
|  | Светопропускание в видимой части спектра при длине волны 540 нм – не менее 90% | Соответствие |
|  | Возможность стандартной имплантации через малые разрезы (менее 3,2 мм) | Соответствие |
|  | А Константа 118,4 | Соответствие |
|  | Диоптрийный ряд + 22,0 | Наличие |
|  | Место имплантации задняя камера глаза | Соответствие |
|  | Толщина гаптики 0,2 мм | Наличие |
|  | Общий диаметр 12,0 мм | Наличие |
|  | Диаметр оптики 6,0 мм | Наличие |
|  | Профиль оптики и гаптики прямоугольный 360о | Наличие |
|  | Угол наклона гаптики 0о | Наличие |
|  | Вес не более 35 мг | Соответствие |
|  | Шероховатость поверхности не более 5 нм | Соответствие |
|  | Биосовместимость высокая | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Способ изготовления метод фронтальной фотополимеризации | Соответствие |
|  | Единица измерения | штука |
|  | Количество | 10 |
|  | цена | указать |
|  | сумма | указать |
| 12 | Линза интраокулярная полимерная эластичная с открытой гаптической частью МИОЛ-2 в комплекте с картриджем одноразовым | Наличие |
|  | Интраокулярная полимерная эластичная линза, используемая для замены удаленного при операции факоэмульсификации пораженного катарактой хрусталика человека | Соответствие |
|  | Материал: Биосовместимый пространственно-сшитый полимер на основе лапрола, олигокарбонатметакрилата , монометакрилового эфира этиленгликоля, метакриловой кислоты | Соответствие |
|  | Содержание влаги в материале <<0,1% - материал гидрофобный | Соответствие |
|  | Показатель преломления материала 1,505 | Соответствие |
|  | Оптика двояко - выпуклая, сферическая | Соответствие |
|  | Светопропускание в видимой части спектра при длине волны 540 нм – не менее 90% | Соответствие |
|  | Возможность стандартной имплантации через малые разрезы (менее 3,2 мм) | Соответствие |
|  | А Константа 118,4 | Соответствие |
|  | Диоптрийный ряд + 23,0 | Наличие |
|  | Место имплантации задняя камера глаза | Соответствие |
|  | Толщина гаптики 0,2 мм | Наличие |
|  | Общий диаметр 12,0 мм | Наличие |
|  | Диаметр оптики 6,0 мм | Наличие |
|  | Профиль оптики и гаптики прямоугольный 360о | Наличие |
|  | Угол наклона гаптики 0о | Наличие |
|  | Вес не более 35 мг | Соответствие |
|  | Шероховатость поверхности не более 5 нм | Соответствие |
|  | Биосовместимость высокая | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Способ изготовления метод фронтальной фотополимеризации | Соответствие |
|  | Единица измерения | штука |
|  | Количество | 10 |
|  | цена | указать |
|  | сумма | указать |
| 13 | Линза интраокулярная полимерная эластичная с открытой гаптической частью МИОЛ-2 в комплекте с картриджем одноразовым | Наличие |
|  | Интраокулярная полимерная эластичная линза, используемая для замены удаленного при операции факоэмульсификации пораженного катарактой хрусталика человека | Соответствие |
|  | Материал: Биосовместимый пространственно-сшитый полимер на основе лапрола, олигокарбонатметакрилата , монометакрилового эфира этиленгликоля, метакриловой кислоты | Соответствие |
|  | Содержание влаги в материале <<0,1% - материал гидрофобный | Соответствие |
|  | Показатель преломления материала 1,505 | Соответствие |
|  | Оптика двояко - выпуклая, сферическая | Соответствие |
|  | Светопропускание в видимой части спектра при длине волны 540 нм – не менее 90% | Соответствие |
|  | Возможность стандартной имплантации через малые разрезы (менее 3,2 мм) | Соответствие |
|  | А Константа 118,4 | Соответствие |
|  | Диоптрийный ряд + 25,0 | Наличие |
|  | Место имплантации задняя камера глаза | Соответствие |
|  | Толщина гаптики 0,2 мм | Наличие |
|  | Общий диаметр 12,0 мм | Наличие |
|  | Диаметр оптики 6,0 мм | Наличие |
|  | Профиль оптики и гаптики прямоугольный 360о | Наличие |
|  | Угол наклона гаптики 0о | Наличие |
|  | Вес не более 35 мг | Соответствие |
|  | Шероховатость поверхности не более 5 нм | Соответствие |
|  | Биосовместимость высокая | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Способ изготовления метод фронтальной фотополимеризации | Соответствие |
|  | Единица измерения | штука |
|  | Количество | 3 |
|  | цена | указать |
|  | сумма | указать |
| 14 | Линза интраокулярная полимерная эластичная с открытой гаптической частью МИОЛ-2 в комплекте с картриджем одноразовым | Наличие |
|  | Интраокулярная полимерная эластичная линза, используемая для замены удаленного при операции факоэмульсификации пораженного катарактой хрусталика человека | Соответствие |
|  | Материал: Биосовместимый пространственно-сшитый полимер на основе лапрола, олигокарбонатметакрилата , монометакрилового эфира этиленгликоля, метакриловой кислоты | Соответствие |
|  | Содержание влаги в материале <<0,1% - материал гидрофобный | Соответствие |
|  | Показатель преломления материала 1,505 | Соответствие |
|  | Оптика двояко - выпуклая, сферическая | Соответствие |
|  | Светопропускание в видимой части спектра при длине волны 540 нм – не менее 90% | Соответствие |
|  | Возможность стандартной имплантации через малые разрезы (менее 3,2 мм) | Соответствие |
|  | А Константа 118,4 | Соответствие |
|  | Диоптрийный ряд + 27,0 | Наличие |
|  | Место имплантации задняя камера глаза | Соответствие |
|  | Толщина гаптики 0,2 мм | Наличие |
|  | Общий диаметр 12,0 мм | Наличие |
|  | Диаметр оптики 6,0 мм | Наличие |
|  | Профиль оптики и гаптики прямоугольный 360о | Наличие |
|  | Угол наклона гаптики 0о | Наличие |
|  | Вес не более 35 мг | Соответствие |
|  | Шероховатость поверхности не более 5 нм | Соответствие |
|  | Биосовместимость высокая | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Способ изготовления метод фронтальной фотополимеризации | Соответствие |
|  | Единица измерения | штука |
|  | Количество | 3 |
|  | цена | указать |
|  | сумма | указать |
| 15 | Линза интраокулярная полимерная эластичная с открытой гаптической частью МИОЛ-2 в комплекте с картриджем одноразовым | Наличие |
|  | Интраокулярная полимерная эластичная линза, используемая для замены удаленного при операции факоэмульсификации пораженного катарактой хрусталика человека | Соответствие |
|  | Материал: Биосовместимый пространственно-сшитый полимер на основе лапрола, олигокарбонатметакрилата , монометакрилового эфира этиленгликоля, метакриловой кислоты | Соответствие |
|  | Содержание влаги в материале <<0,1% - материал гидрофобный | Соответствие |
|  | Показатель преломления материала 1,505 | Соответствие |
|  | Оптика двояко - выпуклая, сферическая | Соответствие |
|  | Светопропускание в видимой части спектра при длине волны 540 нм – не менее 90% | Соответствие |
|  | Возможность стандартной имплантации через малые разрезы (менее 3,2 мм) | Соответствие |
|  | А Константа 118,4 | Соответствие |
|  | Диоптрийный ряд + 29,0 | Наличие |
|  | Место имплантации задняя камера глаза | Соответствие |
|  | Толщина гаптики 0,2 мм | Наличие |
|  | Общий диаметр 12,0 мм | Наличие |
|  | Диаметр оптики 6,0 мм | Наличие |
|  | Профиль оптики и гаптики прямоугольный 360о | Наличие |
|  | Угол наклона гаптики 0о | Наличие |
|  | Вес не более 35 мг | Соответствие |
|  | Шероховатость поверхности не более 5 нм | Соответствие |
|  | Биосовместимость высокая | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Способ изготовления метод фронтальной фотополимеризации | Соответствие |
|  | Единица измерения | штука |
|  | Количество | 3 |
|  | цена | указать |
|  | сумма | указать |
| 16 | Линза интраокулярная полимерная эластичная с открытой гаптической частью МИОЛ-2 в комплекте с картриджем одноразовым | Наличие |
|  | Интраокулярная полимерная эластичная линза, используемая для замены удаленного при операции факоэмульсификации пораженного катарактой хрусталика человека | Соответствие |
|  | Материал: Биосовместимый пространственно-сшитый полимер на основе лапрола, олигокарбонатметакрилата , монометакрилового эфира этиленгликоля, метакриловой кислоты | Соответствие |
|  | Содержание влаги в материале <<0,1% - материал гидрофобный | Соответствие |
|  | Показатель преломления материала 1,505 | Соответствие |
|  | Оптика двояко - выпуклая, сферическая | Соответствие |
|  | Светопропускание в видимой части спектра при длине волны 540 нм – не менее 90% | Соответствие |
|  | Возможность стандартной имплантации через малые разрезы (менее 3,2 мм) | Соответствие |
|  | А Константа 118,4 | Соответствие |
|  | Диоптрийный ряд + 32,0 | Наличие |
|  | Место имплантации задняя камера глаза | Соответствие |
|  | Толщина гаптики 0,2 мм | Наличие |
|  | Общий диаметр 12,0 мм | Наличие |
|  | Диаметр оптики 6,0 мм | Наличие |
|  | Профиль оптики и гаптики прямоугольный 360о | Наличие |
|  | Угол наклона гаптики 0о | Наличие |
|  | Вес не более 35 мг | Соответствие |
|  | Шероховатость поверхности не более 5 нм | Соответствие |
|  | Биосовместимость высокая | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Способ изготовления метод фронтальной фотополимеризации | Соответствие |
|  | Единица измерения | штука |
|  | Количество | 3 |
|  | цена | указать |
|  | сумма | указать |
| Итого сумма |  | указать |