Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «06» апреля 2011 года  № 16

# Техническое задание

| № п/п | Комплектация, наименование характеристик | Параметры характеристик |
| --- | --- | --- |
|  | Год выпуска | 2011 г. |
|  | Наименование |  |
| 1. Стоматологическое кресло |  | 1 |
| 1.1 | Бесшовная обивка | Наличие |
| 1.2 | Нижняя часть сиденья кресла (ножная часть) должна быть защищена чехлом | Наличие |
| 1.3 | Подголовник с двойной артикуляцией и возможность детского приема | Наличие |
| 1.4 | Изменение положения подголовник по высоте | 16,5 мм |
| 1.5 | Левый подлокотник | Наличие |
| 1.6 | Система безопасности во время движения кресла при наезде на препятствие и автоблокировка в режиме работы одним из наконечников | Наличие |
| 1.7 | Два независимых электромеханических привода | Наличие |
| 1.8 | Номинальное напряжение питания кресла | 230В ±10% |
| 1.9 | Номинальное частота | (50-60)Гц ±2% |
| 1.10 | Максимальная потребляемая мощность | 50Гц, 300ВА |
| 1.11 | Степень защиты от поражения электрическим током, В | Наличие |
| 1.12 | Тип защиты от поражения электрическим током, I | Наличие |
| 1.13 | Степень защиты от поражения электрическим током, IР 31 | Наличие |
| 1.14 | Функция программирования не менее 4-х положений подъема-опускания кресла и спинки кресла + функция возврата в «нулевое» положение | Наличие |
| 1.15 | Регуляция опоры головы, управление креслом происходит при помощи ножного джойстика | Наличие |
| 1.16 | Минимальная высота сиденья кресла | 420 ±20мм |
| 1.17 | Максимальная высота сиденья кресла, | 870 ±20мм |
| 1.18 | Основные габариты | ширина 520 мм, длина 1960 мм |
| 1.19 | Масса кресла | 100 кг ±5% |
| 1.20 | Максимальная грузоподъёмность кресла | 185 кг ±5% |
| 1.21 | Гарантийный срок эксплуатации кресла | 24 месяца |
| 1.22 | Срок работоспособности кресла | 10 лет |
| 2. Стоматологическая установка навесная на кресло |  | 2 |
| 2.1 | Столик врача с нижней подачей шлангов на жестком плече | Наличие |
| 2.2 | Держатель инструментов на 5 (пять) шлангов (мест) | Наличие |
| 2.3 | Пистолет врача вода-воздух-спрей со шлангом | Наличие |
| 2.4 | Шланг пневматический 4-хканальный с системой подсветки, разъём Мидвест | Наличие |
| 2.5 | Шланг для электрического микродвигателя | Наличие |
| 2.6 | Два свободных места | Наличие |
| 2.7 | Электроника для управления и регулирования инструментов | Наличие |
| 2.8 | Микродвигатель электрический с внутренней подачей охлаждения, без подсветки Ch 660 | Наличие |
| 2.9 | Диапазон оборотов микродвигателя электрического | 60–40000 об/мин |
| 2.10 | Крутящий момент на валу микродвигателя электрического | 35mNm |
| 2.11 | Переключатель реверса для электрического микродвигателя | Наличие |
| 2.12 | Выключатель охлаждения воздухом | Наличие |
| 2.13 | Регулировка охлаждения водой | Наличие |
| 2.14 | Регулировка оборотов микродвигателя | Наличие |
| 2.15 | Светодиодный индикатор регулировки мощности микродвигателя | Наличие |
| 2.16 | Встроенный фильтр-маслоуловитель на столике врача | Наличие |
| 2.17 | Винт арретационный для механической фиксации пантографического плеча | Наличие |
| 2.18 | Автоклавируемый поднос для вспомогательного инструмента из нержавеющей стали | Наличие |
| 2.19 | Педаль управления инструментами врача электрическая | Наличие |
| 2.20 | Турбинный наконечник с кнопочным зажимом, мини-головкой, керамическими подшипниками, под турбинные боры FG диаметром 1,6 мм, с 4-канальным соединением Ritter-Midwest | Наличие |
| 2.21 | Угловой наконечник, 1:1, размер головки 10,1 мм, кнопочный зажим, одиночный спрей, светодиод (LED), встроенный генератор, для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм. | Наличие |
| 2.22 | Наконечник прямой с внутренней подачей спрея | Наличие |
| 3. Светильник стоматологический Faro |  | 3 |
| 3.1 | Отражатель бестеневой | Наличие |
| 3.2 | Выключатель на корпусе светильника | Наличие |
| 3.3 | Вентилятор охлаждения для увеличения ресурса галогеновой лампочки | Наличие |
| 3.4 | Уровень освещенности | 22 000 люкс |
| 3.5 | Система плавной регулировки уровня освещения | Наличие |
| 4. Блок плевательницы навесной на кресло |  | 4 |
| 4.1 | Чаша керамическая легкосъемная автоклавируемая с трубками смыва чаши и наполнения стакана | Наличие |
| 4.2 | Возможность поворота чаши керамическая к пациенту на угол | 90° |
| 4.3 | Система автономной подачи чистой воды | Наличие |
| 4.4 | Эжектор слюноотсоса | Наличие |
| 4.5 | Кронштейн ассистента с держателем слюноотсоса | Наличие |
| 4.6 | Включатель слюноотсоса, включатель смыва чаши, включатель наполнения стакана на кронштейне ассистента | Наличие |
| 4.7 | Кронштейн ассистента с держателем слюноотсоса | Наличие |
| 5. Шкаф присоединительный |  | 5 |
| 5.1 | Материал корпуса шкафа – ударопрочный пластик | Наличие |
| 5.2 | Выключатель сети электропитания, кран клапана для сжатого воздуха, кран клапана подачи воды из сети на верхней части крышки шкафа | Наличие |
| 5.3 | Блок питания для установки | Наличие |
| 5.4 | Магистраль слива в канализацию | Наличие |
| 5.5 | Номинальное напряжение питания кресла | 230В ±10% |
| 5.6 | Номинальное частота | (50-60)Гц ±2% |
| 5.7 | Максимальная потребляемая мощность (без кресла) | 50Гц, 150ВА |
| 5.8 | Степень защиты от поражения электрическим током, В | Наличие |
| 5.9 | Тип защиты от поражения электрическим током, I | Наличие |
| 5.10 | Степень защиты от поражения электрическим током, IР 31 | Наличие |
| 5.11 | Входное давление воздуха | 0.5 МПа (+0.2 -0,03) МПа |
| 5.12 | Входное давление воды | 0.6 МПа ( -0,3) МПа |
| 5.13 | Масса установки(без кресла) | 59 кг ±5% |
| 5.14 | Максимальная грузоподъёмность кресла | 185 кг ±5% |
| 6. Стул стоматолога |  | 6 |
| 6.1 | Максимальный ход пневмолифта | 13 см |
| 6.2 | Регулировка угла наклона спинки стула | Наличие |
| 6.3 | Регулировка высоты стула рычагом под основанием сиденья | Наличие |
| 6.4 | Бесшовная обивка | Наличие |

- наличие сертификата соответствия и регистрационного удостоверения;

- наличие технического паспорта, инструкции по эксплуатации (руководство пользователя) на русском языке;

- гарантийный срок на все входящие в комплект элементы оборудования 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию;

- вспомогательные услуги: монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию, инструктаж технического и обслуживающего персонала.

________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП