Приложение №1

к Извещению на проведение

открытого аукциона в

электронной форме

Техническое задание

| Наименование | Тех характеристики | Ед изм | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| марля медицинская х/б отбеленная | Плотность 36 г/кв. м хлотчатобумажная в рулонах( поверхностная плотность г/м 36, | м | 16000 |  |  |
| Бинт марлевый медицинский н/стер 5*10 см | Плотность 36 г/кв. м хлотчатобумажная ( поверхностная плотность г/м 36, длина м.5,0 ; ширина см 10,0 | шт | 6000 |  |  |
| Бинт марлевый медицинский н/стер 7*14 см | Плотность 36 г/кв. м хлотчатобумажная ( поверхностная плотность г/м 36, длина м.7,0 ; ширина см 14,0 | шт | 3000 |  |  |
| Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая 250 гр | Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % не более - 2,4; массовая доля коротких волокон (не более 5 мм) и хлопковой пыли, %: не более - 0,15; засоренность, % не более - 0,30; массовая доляжировых и воскообразных веществ, % не более - 0,35; влажность, % не более - 9; поглотительная способность, г не менее - 20,0; капиллярность, мм, не менее - 70; скорость смачивания, сек. не более - 30; массовая доля хлористых солей, % не более 0,04; массовая доля сернокислых солей, % не более 0,02; массовая доля кальциевых солей, % не более 0,06; реакция водной вытяжки - нейтральная; запах - не допускается, содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. не допускается. | уп | 600 |  |  |
| Перчатки н/стер хирургические р. S | Хирургические нестерильные тектурированые анатомической формы | пар | 15000 |  |  |
| Перчатки н/стер хирургические р.M | Хирургические нестерильные тектурированые анатомической формы | пар | 15000 |  |  |
| Перчатки н/стер хирургические р. L | Хирургические нестерильные тектурированые анатомической формы | пар | 6000 |  |  |
| Перчатки стер хирургические р. S | Хирургические стерильные тектурированые анатомической формы | пар | 9000 |  |  |
| Перчатки стер хирургические р. M | Хирургические стерильные тектурированые анатомической формы | пар | 9000 |  |  |
| Перчатки стер хирургические р. L | Хирургические стерильные тектурированые анатомической формы | пар | 1800 |  |  |
| Перчатки нитриловые синтетические р. М | ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ (синтетические) нестерильные смотровые (без пудры) с валиком, длина перчатки не менее 300 мм. полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой, устойчивы к химическим веществам и СПИРТУ (несколько часов не пропускают химические вещества и СПИРТЫ через перчатку) | пар | 500 |  |  |
| Перчатки нитриловые синтетические р. М | ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ нестерильные СМОТРОВЫЕ (без пудры) с валиком, длина перчатки не менее 240 мм., для диагностических процедур и стоматологии, полностью Текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой, внутреннее покрытие обработано силиконом, двойная хлоринация. | пар | 1000 |  |  |
| Простыня медицинская из нетканного материала нестерильная 200*140 | простыня медицинская из нетканного материла нестерильная размер 200*140 плотность 25 | шт | 2000 |  |  |
| Системы для переливания крови и кровезаменителей , растворов ПК 21-01 | Система для переливания крови и компонентов крови. Устройство: устройства прокалывания крышки с встроенным воздушным клапаном и совмещенная с полужесткой прозрачной капельницей с фильтром (задерживает микросгустки крови размером более 175 мкм). Прозрачные гибкие трубки. С одной стороны трубка заканчивается полимерной иглой, защищенной колпачком, для подключения к полимерному контейнеру. С другой стороны - инъекционной иглой в вену "Луер" 18G (1,2х38мм). - инъекционный узел; - роликовый зажим; - Рабочая длина основной части устройства не менее 1400 мм. - Соединение деталей устройства выдерживает избыточное давление 40 кПа. Упаковка: индивидуальный стерильный полимерный пакет. | шт | 8100 |  |  |
| Система Инфузионная для переливания растворов (пластик. шип), с Y-образным портом Luer LOCK, без латекса, игла 0,80 х 40 - 21G | Два дополнительных инъекционных порта: первый расположен у основания внутривенной иглы, длиной 40-50мм; второй, Y-образный, расположен выше на 15см. используются для дополнительного ввода лекарств (обеспечивают возможность подключения дополнительных линий, систем, инъекций и самозатягиваемость без подтекания при шестикратном прокалывании в разных местах иглой диаметром 0,8мм). Y-образный порт на основе термоэластопласта без содержания природного латекса – LATEX FREE. Игла в вену диаметром 0,8ммХ40 мм вкручивающаяся по резьбе в канюлю системы (предупреждающая соскакивание иглы с канюли). Длина трубки -155 +/- 5см. Первичная упаковка содержит: номер и дата Регистрационного удостоверения, знак ГОСТ Р, РОСТТЕСТ, СЕ сертификат, инструкцию по применению, название фирмы на русском языке, телефон производителя. | шт | 1000 |  |  |
| Набор для инфузионной терапии | Набор для инфузионной терапии , одноразовый стерильный, состоит из инфузионной ситемы универсальной для переливания растворов с пластиковым шипом , внутривенного переферического катетера из FEP тефлона( длина 32 мм, 20G, скорость потока 65 мл в 1 минуту, катетер имеет дополнительный порт для инфузий и 2 рентгеноконтрасные полосы) фиксирующая наклейка для закрепления катетера. Все предметы набора в единой стерильной упаковке | шт | 500 |  |  |
| шприц ин. стер. однок.прим. 2мл | шприц ин. стер. однок.прим. 2мл с иглой 0,6*25 | шт | 24000 |  |  |
| шприц ин. стер. однок.прим. 5мл | шприц ин. стер. однок.прим. 5мл с иглой 0,7*38 | шт | 30000 |  |  |
| шприц ин. стер. однок.прим. 10мл | шприц ин. стер. однок.прим. 10мл с иглой 0,8*38 | шт | 13500 |  |  |
| шприц ин. стер. однок.прим. 20мл | шприц ин. стер. однок.прим. 20мл с иглой 0,8*38 | шт | 10800 |  |  |
| ИТОГО |  |  | 172800 |  |  |