Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание (Спецификация)

п. 1. Автоматическое промывочное устройство

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Назначение |  |  |
|  | Применение в клинико-диагностических лабораториях, исследование гормонов, инфекций и т. д. | Соответствие |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Транспорт планшета 8 × 12 работает с плоскими, круглыми или V-образными лунками планшетов и стрипов | Наличие |  |
|  | 8-канальная диспенсирующая и аспирирующая головка (12- или 16-канальная головки по выбору) | Наличие |  |
|  | Ложе планшета из нержавеющей стали | Наличие |  |
|  | Бутыли для промывающего, очищающего растворов и для отходов с электронным датчиком уровня всех бутылей. | Наличие |  |
|  | Акриловая крышка для защиты от аэрозолей | Наличие |  |
|  | Микропроцессор | Не менее 2,0 МГц |  |
|  | Объем энергонезависимой памяти | Не менее 8 КБ |  |
|  | Объем памяти EPROM | Не менее 32 КБ |  |
|  | ЖК-дисплей | Наличие |  |
|  | Количество строк ЖК-дисплея | Не менее 2 |  |
|  | Остаточный объем (при двойной аспирации) на лунку | Не более 3 мкл |  |
|  | Воспроизводимость диспенсирования: коэффициент вариации между 96 лунками | Не более 3 % |  |
|  | Потребляемое питание | Не более 70 Вт |  |
|  | Количество сохраняемых программ промывки | Не менее 50 |  |
|  | Габариты прибора | Не более 34,3 × 40,6 × 19 см |  |
|  | Масса | Не более 10 кг |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 14 дней с момента подписания договора гражданско-правового характера | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Товар должен быть новым, год выпуска не ранее 2010 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |

п. 2. Иммуноферментный анализатор со стартовым комплектом реагентов

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Назначение |  |  |
|  | Применение в клинико-диагностических лабораториях, исследование гармонов, инфекций и т.д. | Соответствие |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Открытая система для работы с любыми реактивами, в том числе отечественного производства | Наличие |  |
|  | Время подготовки прибора к работе | Не более 15 минут |  |
|  | Метод измерения — одно-, двух- волновая фотометрия | Наличие |  |
|  | Диапазон измерения | Не менее −0,2 – 3,0 ОП |  |
|  | Методы расчета; абсорбция, по одному калибратору, несколько калибраторов, cut-off измеряемый, cut-off расчетный | Наличие |  |
|  | Количество светофильтров | Не менее 4 (405, 450, 492, 630) |  |
|  | Две свободные позиции для дополнительных светофильтров | Наличие |  |
|  | ЖК графический дисплей | Наличие |  |
|  | Объем энергонезависимой памяти | Не менее 100 методик |  |
|  | Встряхиватель на борту | Наличие |  |
|  | Время измерения одного планшета | Не более 120 с |  |
|  | Измерение неполного планшета | Наличие |  |
|  | Измерение планшета на 8 или 12 лунок | Наличие |  |
|  | Измерение в дубликатах | Наличие |  |
|  | Точность измерения | Не более 2% |  |
|  | Возможность подключения к ПК | Наличие |  |
|  | Автоматическая итерпретация результатов | Наличие |  |
|  | Печать и редактирование кривых | Наличие |  |
|  | Самодиагностика | Наличие |  |
|  | Сообщения об ошибках | Наличие |  |
|  | Отсчет времени и даты | Наличие |  |
|  | Режим сохранения лампы | Наличие |  |
|  | Рабочая температура в диапазоне | Не менее +10...+ 40 °C |  |
|  | Габариты прибора | Не более 430 × 370 × 180 мм |  |
|  | Масса | Не более 12,7 кг |  |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
|  | Стартовый комплект реагентов |  |  |
|  | Лиофилизированная сыворотка, содержащая HBs-антиген, для внутрилабораторного качества исследований. 24 флакона по 0,5 мл | 6 наб. |  |
|  | Зашифрованная панель лиофилизированных сывороток, содержащих и не содержащих HBsAg, и тестовое задание Программы внешней оценки качества ИФА | 2 шт. |  |
|  | Лиофилизированная сыворотка, содержащая антитела к вирусу гепатита C, для внутрилабораторного качества исследований. 24 флакона | 4 наб. |  |
|  | Зашифрованная панель лиофилизированных сывороток, содержащих и не содержащих антитела к ВГС, и тестовое задание Программы внешней оценки качества ИФА | 2 шт. |  |
|  | Лиофилизированная сыворотка, содержащая антитела к Treponema pallidum, для внутрилабораторного качества исследований. 24 флакона по 0,2 мл | 4 наб. |  |
|  | Зашифрованная панель лиофилизированных сывороток, содержащих и не содержащих антитела к Treponema pallidum, анкета и тестовое задание Программы внешней оценки качества (ПФОК) ИФА | 2 шт. |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 14 дней с момента подписания договора гражданско-правового характера | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Товар должен быть новым, год выпуска не ранее 2010 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |