## ФТО
Приложение № 1
к документации об открытом аукционе в электронной форме
Техническое задание МУЗ "ГКП №4"
№ позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 | Аппарат для лечения диадинамическими токами | Наличие
| 2 | Область применения: для лечения болевых состояний, возникших в результате растяжений, травм, а также различных нервно-мышечных заболеваний и болевых состояний со спазмами мышц, подострого и острого периартрита плеча, невралгии, парезов, невралгических радикулитов, невритов и др. | Наличие
| 3 | Технические характеристики:
| 4 | Аппарат представляет собой источник непрерывного импульсного тока синусоидальной формы (частотой 50 и 100 Гц) и различных посылок тока, отличающих по длительности, числу и частоте импульсов, форме нарастания и болеутоляющим действием, а также вазомоторной активностью (способной рассасывать отечности) | Наличие
| 5 | Схема аппарата обеспечивает независимости тока пациента от его сопротивления | Наличие
| 6 | Автоматическое отключение пациента при резком возрастании тока во время процедуры | Наличие
| 7 | Постепенный спад тока по окончании процедуры | Наличие
| 8 | Число форм тока, не менее | 9
| 9 | Максимальная величина среднего значения тока, мА
| 10 | - при нагрузке 500 Ом, не менее | 50
| 11 | - при нагрузке 4 кОм, не менее | 25
| 12 | - при нагрузке 6 кОм, не менее | 10
| 13 | Потребляемая мощность, ВА, не более | 60
| 14 | Напряжение сети переменного тока, В | 220 ± 10 %
| 15 | Частота, Гц | 50
| 16 | Габаритные размеры, мм, не более | 430х160х380
| 17 | Масса аппарата, кг, не более | 9
| 18 | Комплектация:
| 19 | - блок – 1 шт. | Наличие
| 20 | - электродержатели с углеграфитовыми электродами – 2 шт.
| 21 | - плоские электроды из упрочнено-углеродной ткани – 12 шт.
| 22 | Гарантия на оборудование, не менее | 12 месяцев
| 23 | Требуемое количество, штук | 1
2 | 1 | Аппарат лазерной терапии | Наличие
| 2 | Область применения: общая физиотерапия | Наличие
| 3 | Технические характеристики:
| 4 | Лечебное воздействие аппарата основано на одновременном или раздельном воздействии на пациента тремя физическими факторами: постоянным магнитным полем, импульсным лазерным и постоянным светодиодным излучениями инфракрасного (ИК) диапазона длин волн оптического спектра. | Наличие
| 5 | Методы лечения основаны на одновременном или раздельном воздействии на пациента 3-х факторов: постоянного магнитного поля, импульсного лазерного и постоянного светодиодного излучений инфракрасных волн | Наличие
| 6 | Лазерное излучение, длина волны, мкм, не менее | 0,85-0,89 инфракрасное
| 7 | Импульсная мощность лазера, Вт, не менее | 2011-09-07
| 8 | Частота повторения импульсов лазера, Гц | 8 частот: 5,10,50,80,150,600,1500,5000
| 9 | Мощность излучения светодиодов, мВт | любое значение от 0 до 120
| 10 | Встроенный фоторегистратор (позволяет устанавливать дозу облучения) | Наличие
| 11 | Габаритные размеры, мм, не более | 240х215х115
| 12 | Масса, кг, не более | 2.2
| 13 | Гарантия на оборудование, не менее | 12 месяцев
| 14 | Требуемое количество, штук | 1
3 | 1 | Облучатель ртутно-кварцевый | Наличие
| 2 | Область применения: для лечения верхних дыхательных путей (полостей носа, носоглотки, миндалин) и полости уха одновременно четырем пациентам | Наличие
| 3 | Технические характеристики:
| 4 | Источник света – лампа высокого давления ДРТ-230 | Наличие
| 5 | Поток ультрафиолетовых лучей концентрируется с помощью тубусов | Наличие
| 6 | Индивидуальные зеркала, позволяющие наблюдать за направлением потока лучей | Наличие
| 7 | Тубус для рта, шт, не менее | 4
| 8 | Тубус для носа, шт, не менее | 4
| 9 | Тубус для миндалин, шт, не менее | 4
| 10 | Заглушка на место тубуса, шт, не менее | 4
| 11 | Шторки, разделяющие зону на четыре сектора | Наличие
| 12 | Напряжение питающей сети, В | 220
| 13 | Частота тока, Гц | 50
| 14 | Потребляемая мощность, ВА, не более | 1000
| 15 | Длительность пускового режима лампы, мин., не более | 15
| 16 | Габаритные размеры с установленными тубусами, мм, не более | 1000х1000
| 17 | Масса аппарата, кг, не более | 11
| 18 | Гарантия на оборудование, не менее | 12 месяцев
| 19 | Требуемое количество, штук | 1
4 | 1 | Аппарат с магнитотерапевтическим бегущим импульсным полем, малогабаритный | Наличие
| 2 | Область применения: для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний бегущим импульсным магнитным полем в условиях физиотерапевтических отделений, ЛПУ. | Наличие
| 3 | Технические характеристики:
| 4 | Электропитание аппарат от сети переменного тока
| 5 | - частота, Гц | 50
| 6 | - напряжение, В | 220-230(±10%)
| 7 | Потребляемая мощность , ВА, не более | 15
| 8 | Масса, аппарата, кг, не более | 0,62
| 9 | Габаритные размеры аппарата:
| 10 | - электронного блока, мм, не более | 137х60х45
| 11 | - угла воздействия (одной из катушек), мм, не более | 15хÆ90
| 12 | Количество узлов воздействия, не менее | 4
| 13 | Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности (обе плоские стороны катушки-индуктора катушечной группы аппарата, мТл | 20 ± 6
| 14 | Длительность импульса, мс | 1,5-2,5
| 15 | Частота следования импульсов магнитного поля в каждой из катушек, Гц, не менее | 6
| 16 | Включение аппарата в сеть сопровождается световой сигнализацией | Наличие
| 17 | Аппарат обеспечивает работы в повторно-кратковременном режиме, ч, не менее | 6
| 18 | Время работы (22 ± 1) мин, перерыв 10 мин. | Наличие
| 19 | Автоматическое отключение аппарата через 22 ± 1 мин | Наличие
| 20 | Климатическое исполнение | УХЛ категории изделий 4.2
| 21 | Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 1000
| 22 | Электробезопасность | Класс II, тип B,
| 23 | Требуемое количество, штук | 1
5 | 1 | Аппарат низкочастотной магнитотерапии | Наличие
| 2 | Область применения: аппарат предназначен для лечебного воздействия НЧ - магнитным полем на любые участки тела пациента. | Наличие
| 3 | Технические характеристики:
| 4 | Вид магнитного поля: Синусоидальное, пульсирующее | Наличие
| 5 | Число каналов, не менее | 2
| 6 | Максимальное амплитудное значение магнитной индукции, мТл:
| 7 | - при питании синусоидальным током | 50
| 8 | - при питании пульсирующим током | 75
| 9 | Число градаций интенсивности магнитной индукции, не менее | 4
| 10 | Количество индукторов, не менее | 7
| 11 | Виды индукторов | Соленоид, внутриполостной, прямо-угольные с рабочей поверхностью 20 см2 и 100 см2
| 12 | Режимы работы индукторов | Непрерывный, прерывистый
| 13 | Длительность пауза/посылка в прерывистом режиме, сек, не более | 2
| 14 | Частоты пульсирующего тока, Гц | 10,17,25,50
| 15 | Питание от сети переменного тока | 220В, 50Гц.
| 16 | Потребляемая от сети мощность, ВА | 200
| 17 | Исполнение аппарата | Передвижной, на тележке
| 18 | Габаритные размеры, мм, не более | 420х540х1140
| 19 | Масса, кг, не более | 50
| 20 | Требуемое количество, штук | 1
6 | 1 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии переносной | Наличие
| 2 | Область применения: аппарат предназначен для лечебного воздействия на конечности больного магнитным полем повышенной частоты в физиотерапевтических кабинетах и в палатах лечебно-профилактических учреждений. Форма тока, питающие индукторы, синусоидальная. Режим магнитного поля, прерывистый и непрерывный. Основными показателями применения являются заболевания периферических сосудов конечностей: хроническая венозная недостаточность (флебит, тромбоз, пост тромботическая болезнь, трофическая язва и т.п.); окклюзионные заболевания периферических артерий атеросклеротического генеза; повреждения конечностей и их последствий. Лечение не сопровождается выделением тепла или разогревом тканей. | Соответствие
| 3 | Технические характеристики:
| 4 | Форма тока, питающие индукторы | Синусоидальная
| 5 | Режим магнитного поля | Прерывистый и непрерывный
| 6 | Напряжение питающей сети, В | 220
| 7 | Потребляемая мощность, не более, В-А | 50
| 8 | Частота изменений магнитного поля, Гц | 700; 1000
| 9 | Длительность посылок и пауз в прерывистом режиме, с, не более | 1.5
| 10 | Амплитуда магнитной индукции в геометрическом центре соленоида, мТл, не более | 1.5
| 11 | Внутренний диаметр соленоида, мм, не менее | 220
| 12 | Габаритные размеры, мм, не более | 345х114х410
| 13 | Масса, не более, кг | 12.5
| 14 | Требуемое количество, штук | 1
7 | 1 | Аппарат для ультразвуковой терапии | Наличие
| 2 | Область применения: аппарат предназначен для лечения ультразвуком различных заболеваний периферической нервной системы, опорно- двигательного аппарата. | Наличие
| 3 | Технические характеристики:
| 4 | Режим работы:
| 5 | Непрерывный | Наличие
| 6 | Импульсный | Наличие
| 7 | ИУТ 0,88-1.03 Ф, не менее | 1
| 8 | ИУТ 0,88-4.04 Ф, не менее | 4
| 9 | Регулировка отдаваемой мощности - ступенчатая | Наличие
| 10 | Интенсивность звуковых колебаний по ступеням 1,0; 0,7; 0,4; 0,2; 0,05 Вт/см3 | Наличие
| 11 | Длительность импульсов 2,4 и 10 мс | Наличие
| 12 | Частота повторения импульсов, Гц | 50
| 13 | Мощность потребляемой сети не более, Вт | 50
| 14 | Габаритные размеры не более, мм | 350х300х150
| 15 | Масса не более, кг | 7
| 16 | Требуемое количество, штук | 1
8 | 1 | Аппарат УВЧ терапии | Наличие
| 2 | Область применения: аппарат предназначен для лечебного воздействия электрическим или магнитным полем ультравысокой частоты. Воздействие УВЧ электрического поля обладает болеутоляющими, противовоспалительными и десенсибилизирующими свойствами, стимулирует реакции иммунитета, улучшает трофику тканей и их регенерацию. | Наличие
| 3 | Технические характеристики:
| 4 | Габариты | 564x367x365
| 5 | Потребляемая мощность из сети, Вт | 700
| 6 | Частота, Гц | 50
| 7 | Номинальное напряжение, В | 220
| 8 | Автоматическая настройка выходного контура | Наличие
| 9 | Частота ВЧ колебаний, мГц | 27,120 ± 0,163%
| 10 | 7 ступеней регулирования выходной мощности аппарата, Вт | от 10 до 80
| 11 | Длительность модулирующих импульсов, мкс | 100; 400
| 12 | Настройка аппарата в резонанс на всех ступенях – автоматическая | Наличие
| 13 | Время установления рабочего режима с момента включения, не менее, мин | 3
| 14 | Установленная безотказная наработка (без электрододержателей), ч, не менее | 5000
| 15 | Время работы при максимальной мощности, час., не менее | 6
| 22 | Требуемое количество, штук | 1
9 | 1 | Аппарат для ультразвуковой терапии одночастотный
| 2 | Область применения: аппарат применяется в медицинских и косметологических учреждениях с лечебной и профилактической целью. Используется для лечения заболеваний кожи, внутренних органов, костно-мышечной и нервной системы. | Наличие
| 3 | Технические характеристики:
| 4 | Аппарат предназначен для генерирования ультразвуковых механических колебаний и воздействия ими на локальные участки тела. | Соответствует
| 5 | Контроль контакта с телом пациента | Наличие
| 6 | Меню управления и контроля с ЖК-дисплеем | Наличие
| 7 | Частота ультразвуковых колебаний, МГц: | - 0,88 ± 1,13%
| 8 | Режимы работы генератора ультразвуковых колебаний:
| 9 | - непрерывный | Наличие
| 10 | - импульсный | Наличие
| 11 | Частота (длительность) следования импульсов, Гц (мс) | 50 ± 1 (20)
| 12 | Номинальная длительность импульсов модуляции:
| 13 | - в импульсном режиме, мс | 2; 4; 10 ± 20%
| 14 | - в непрерывном режиме, мс | 20 /20 непрерывно
| 15 | Длительность фронта среза импульса от номинального значения длительности импульса %, не более | 5
| 16 | Неравномерность вершины импульса, %, не более | 10
| 17 | Устанавливаемые значения времени таймера, мин | 2; 4; 6; 8; 10; 12
| 18 | Значение эффективных ультразвуковых колебаний, Вт/см2 | 0,05; 0,2; 0,4; 0,7; 1
| 19 | Время установления рабочего режима, мин., не более | 1
| 20 | Продолжительность работы в повторно-кратковременном режиме, ч, не менее | 6
| 21 | Продолжительность работы:
| 22 | - в повторно-кратковременном режиме, ч, не менее | 6
| 23 | - в режиме непрерывного излучения, мин., не более | 24
| 24 | Время паузы, мин., не более | 10
| 25 | Напряжение питания, В/Гц | 220 ±22%/50±1
| 26 | Потребляемая мощность, ВА, не более | 50
| 27 | Габаритные размеры, мм, не более | 100х260х215
| 28 | Вес, кг, не более | 3
| 29 | Комплектация: | Наличие
| 30 | - электронный блок – 1 шт. | Наличие
| 31 | - излучатели ИУТ 0.88 – 1.01Ф (площадь 1 см2), - 1 шт. | Наличие
| 32 | - излучатели ИУТ 0.88-4.01Ф (площадь 4 см2) – 1 шт. | Наличие
| 33 | Требуемое количество, штук | 1
10 | 1 | Аппарат лечебный импульсным магнитным полем | Наличие
| 2 | Область применения: для воздействия переменным импульсным «бегущим» магнитным полем для лечения остеохондроза позвоночника с неврологическими и сосудистыми проявлениями, заболеваний опорно-двигательного аппарата (деформирующий остеоартроз суставов), хирургических болезней (облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей), гипертонической болезни (в том числе с преходящими нарушениями и остаточными явлениями нарушения мозгового кровообращения), хронических воспалительных заболеваний женских половых органов. | Наличие
| 3 | Технические характеристики:
| 4 | Максимальная магнитная индукция:
| 5 | - в центре одиночного соленоида, мТл, не более | 5
| 6 | - по краям одиночного соленоида, мТл, не более | 10
| 7 | - в центре соленоидного устройства № 1, мТл, не более | 5
| 8 | - в центре соленоидного устройства № 2, мТл, не более | 0,5
| 9 | - у стенок соленоидного устройства № 2, мТл, не более | 5
| 10 | Частота переменного магнитного поля, Гц | 10 и 100
| 11 | Диапазон плавного изменения частоты при внешнем запуске, Гц | от 1 до 200
| 12 | Количество каналов, не менее | 8
| 13 | Магнитная индукция в геометрическом центре индуктора соленоида по интенсивности, мТл:
| 14 | - 100% | 5
| 15 | - 30% | 1,5
| 16 | Питание аппарата:
| 17 | - сеть переменного тока напряжением, В | 220 ± 10%
| 18 | - частотой, Гц | 50; 60
| 19 | Потребляемая мощность, ВА, не более | 250
| 20 | Габаритные размеры, мм, не более | 450х235х120
| 21 | Комплектация:
| 22 | - электронный блок | Наличие
| 23 | - 8 пар индукторов-соленоидов (диаметром 105 мм), предназначенных для проведения процедур на туловище пациента | Наличие
| 24 | - 2 соленоидных устройства: из 5-ти и 3-х индукторов-соленоидов (диаметром 185 мм), для проведения процедур магнитотерапии – на конечностях (устройство № 1) и голове (устройство № 2) | Наличие
| 25 | Требуемое количество, штук | 1
11 | 1 | Часы процедурные | Наличие
| 2 | Область применения: в лечебных учреждениях при отпуске физиотерапевтических и других процедур, требующих контроля времени | Наличие
| 3 | Технические характеристики:
| 4 | Сбалансированные пружинные часы с электрическим звуковым сигналом окончания процедур | Наличие
| 5 | Электрическое устройство, включаемое касанием конца минутной стрелки к специальным контактным штырькам, вставленным в отверстия на кольце циферблата | Наличие
| 6 | Габариты, не более, мм | 181х170х66
| 7 | Мощность, потребляемая из сети, не более, ВА | 5
| 8 | Частота, Гц | 50
| 9 | Номинальное напряжение, В | 220
| 12 | Количество одновременно дозируемых процедур, не менее | 10
| 13 | Интервал подачи каждого звукового сигнала в пределах, мин, не менее | 60
| 14 | Продолжительность действия часов от полной заводки пружины, не менее, час | 36
| 15 | Масса, не более, кг | 2
| 19 | Требуемое количество, шт. | 2