Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок №45

от «» апреля 2011 года

Техническое задание

| № п/п | Наименование оборудования/спецификация поставки. Требуемые параметры и условия | Требования | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 6 | Cанитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
| 7 | Отсасыватель хирургический | Наличие |  |
| 8 | Технические характеристики: |  |  |
| 9 | Корпус — металлический, банки поликарбонатные | Наличие |  |
| 10 | Маериал емкостей (банок) | Поликарбонат |  |
| 11 | Плавное ручное изменение вакуума со стабилизацией расхода воздуха; | Наличие |  |
| 12 | Поплавковая защита от переполнения банок-сборников с отсасываемой жидкостью; | Наличие |  |
| 13 | Два режима работы: | Наличие |  |
| 14 | •постоянный — откачка происходит непрерывно; | Наличие |  |
| 15 | •интермиттирующий — откачка происходит во время удержания в нажатом состоянии специальной интермиттирующей педали; | Наличие |  |
| 16 | В интермиттирующем режиме работает циклами: | Наличие |  |
| 17 | •цикл откачка, сек | Не более 15 |  |
| 18 | •цикл перерыв, сек | Не более 20 |  |
| 19 | Встроенный индикатор вакуума — стрелочный вакуумметр; | Наличие |  |
| 20 | Отсасыватель снабжён бактериальным фильтром для дезинфекции воздуха, выбрасываемого в атмосферу; | Наличие |  |
| 21 | Диаметр отсасывающего шланга — 8х12 мм; | Наличие |  |
| 22 | Длина отсасывающего шланга, м | Не менее 2 |  |
| 23 | Отсасыватель оборудован ручкой для переноски и колёсами для перемещения. | Наличие |  |
| 24 | Диапазон регулирования вакуума, не менее кПа | от - 85 и до 0 |  |
| 25 | Свободный расход воздуха в непрерывном режиме, л/мин | Не менее 16 |  |
| 26 | Свободный расход воздуха в интермиттирующем режиме, л/мин | Не менее 40 |  |
| 27 | Время непрерывной работы, ч | Не менее 8 |  |
| 28 | Время достижения max вакуума, мин | Не более 1 |  |
| 29 | Объём поликарбонатных ёмкостей (банок) для сбора жидкости, л | Не более 2,5 |  |
| 30 | Количество поликарбонатных ёмкостей (банок) для сбора жидкости, шт. | 2 |  |
| 31 | Питание (напряжение/частота), В/Гц | 220/50 |  |
| 32 | Уровень звукового давления, дБ | Не более 55 |  |
| 33 | Потребляемая мощность, Ва | Не более 65 |  |
| 34 | Масса, кг | Не более 10 |  |
| 35 | Габаритные размеры, мм | 350х220х480 |  |
| 36 | Количество, шт | 2 |  |
| Все оборудование должно быть новым, год выпуска, г. |  | Не ранее 2010 |  |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  | Наличие |  |
| Монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки |  | Наличие |  |
| После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала |  | Наличие |  |