Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 26ЭА

Техническое задание (спецификация) на поставку аппарата цифрового панорамного рентгеновского с цефалостатом с возможностью доукомплектования для получения трёхмерного изображения

| № п.п | Комплектация, характеристики, свойства | Требование к параметрам и условиям | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| Аппарат цифровой панорамный рентгеновский с цефалостатом с возможностью доукомплектования для получения трёхмерного изображения |  |  |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
| 9 | Номинальное линейное напряжение | не более 220-240 В |  |
| 10 | Частота напряжения сети питания | не более 50-60 Гц |  |
| 11 | Максимальный общий ток при номинальном напряжении | не более 7 А |  |
| 12 | Максимальная мощность | не более 1,5 кВ·А |  |
| 13 | Высокочастотный генератор сканирующего излучения со стабилизирующим уровнем излучения | Наличие |  |
| 14 | Частота | не менее 30 кГц |  |
| 15 | Напряжение в диапазоне | не менее 60 – 85 кВ |  |
| 9 | Шаг изменения напряжения | не более 3 кВ |  |
| 10 | Анодный ток (PAN, TMJ, SINUS) в диапазоне | не менее 4 – 10 мА |  |
| 11 | Анодный ток (CEPH) в диапазоне | не менее 6-12 мА |  |
| 12 | Шаг изменения анодного тока | не более 1 мА |  |
| 13 | Управление аппаратом посредством пульта с сенсорными кнопками и персонального компьютера | Наличие |  |
| 14 | Сенсорные кнопки на пульте | Наличие |  |
| 15 | Жидкокристалический экран на пульте | Наличие |  |
| 16 | Вывод изображение на ЖК экран пульта в реальном масштабе времени | Наличие |  |
| 17 | Возможность модификации изображения на ЖК экране пульта | Наличие |  |
| 18 | Разъем для флеш-карты на пульте | Наличие |  |
| 19 | Флеш-карта на пульте | Наличие |  |
| 20 | Компенсация тени от позвоночника | Наличие |  |
| 22 | Вывод кода ошибки на экран при неисправности аппарата | Наличие |  |
| 23 | Электронная регулировка напряжения трубки | Наличие |  |
| 24 | Электронная регулировка тока трубки | Наличие |  |
| 25 | Фокусное расстояние (PAN, TMJ, SINUS) | не менее 505 мм |  |
| 26 | Фокусное расстояние ( CEPH) | 1650 мм |  |
| 27 | Отображение параметров экспозиции на снимке: |  |  |
|  | - доза излучения (mGrey/cm2) | Наличие |  |
|  | - время экспозиции (сек) | Наличие |  |
|  | - напряжение/ток (кВ/мА) | Наличие |  |
| 28 | Лазерный центратор для позиционирования пациента | Наличие |  |
| 29 | Дивергенция | не более 13 мРад |  |
| 30 | Мощность на рабочей поверхности | не менее 0,5 мВт |  |
| 31 | Длина волны | не менее 640 мм |  |
| 32 | Цифровой датчик |  |  |
| 33 | Датчик съёмный универсальный для панорамных и цефалометрических снимков | Наличие |  |
| 34 | Технология ССД | Наличие |  |
| 35 | Рабочая поверхность датчика (высота х длина) | не менее, мм 145х6 |  |
| 36 | Количество пикселей (PAN, TMG, SINUS) | не менее 1530 |  |
| 37 | Количество пикселей (CEPH) | не менее 2300 |  |
| 38 | Размер пикселя | не более 48 мкм |  |
| 39 | Разрешение | не менее 10 пар/линий |  |
| 40 | Рентгеновская трубка |  |  |
| 41 | Фокальное пятно | не более 0,5 мм |  |
| 42 | Наклон анода | не менее, 5 градусов |  |
| 43 | Материал анода | Вольфрам |  |
| 44 | Максимальное номинальное напряжение | не менее 105 кв |  |
| 45 | Тепловая ёмкость анода | не менее 30 кДж |  |
| 46 | Максимальный ток накала | 4 А |  |
| 47 | Максимальное напряжение накала | 8 в |  |
| 48 | Излучатель |  |  |
| 49 | Максимальный потенциал трубки | не менее 85 кВ |  |
| 50 | Максимальный анодный ток | не менее 12 мА |  |
| 51 | Рабочий цикл 1:16 | Наличие |  |
| 52 | Номинальная мощность при 86кв и 12 мА | 1,32 квт |  |
| 53 | Полная фильтрация мм Аl | не менее 2,5 |  |
| 54 | Программы |  |  |
| 55 | Число диагностических программ для взрослых/детей | не менее 8 |  |
| 56 | Число анатомических программ для взрослых/детей | не менее 18 |  |
| 57 | Программа для имплантологии (поперечные срезы) | Наличие |  |
| 58 | Стандартное панорамное обследование | Наличие |  |
| 59 | Половина панорамы слева/справа | Наличие |  |
| 60 | Улучшенная ортогональная проекция | Наличие |  |
| 61 | Панорамное обследование с пониженной дозой излучения | Наличие |  |
| 62 | Панорамное обследование фронтальных зубов | Наличие |  |
| 63 | Обследование височно-нижнечелюстного сустава с справа/слева, рот открыт/закрыт | Наличие |  |
| 64 | Обследование Верхне-челюстных пазух | Наличие |  |
| 65 | Обследование для имплантологии (трансверсальные срезы) | Наличие |  |
| 66 | Количество трансверсальных срезов | не менее 3 |  |
| 67 | Толщина слоя фокуса для резцов и клыков | не более 4 мм |  |
| 68 | Толщина слоя фокуса для моляров и премоляров | не более 5 мм |  |
| 69 | Коэффициент увеличения изображения | не менее 1:1,3 |  |
| 70 | Цефалометрическая проекция, L-L | Наличие |  |
| 71 | Цефалометрическая проекция, A-P | Наличие |  |
| 72 | Обследование запястья | Наличие |  |
| 73 | Формат изображения, 18х22 | Наличие |  |
| 74 | Формат изображения, 24х22 | Наличие |  |
| 75 | Формат изображения, 30х22 | Наличие |  |
| 76 | Увеличение изображения | Наличие |  |
| 77 | Панорамное обследование (взрослые) | не менее 1:1,23 |  |
| 78 | Панорамное обследование (дети) | не менее 1:1,25 |  |
| 79 | Височно-нижнечелюстной сустав | 1:1,2 |  |
| 80 | SINUS | 1:1,22 |  |
| 81 | CEPH | 1:1,1 |  |
| 82 | Время экспозиции: |  |  |
| 83 | Панорамное обследование (взрослые) | не более 14сек |  |
| 84 | Панорамное обследование (дети) | не более 13,5 сек |  |
| 85 | Половина панорамы (взрослые) | не более 7,5 сек |  |
| 86 | Половина панорамы (дети) | не более 7,5 сек |  |
| 87 | Улучшенная ортогональная проекция (взрослые) | не более 12сек |  |
| 88 | Улучшенная ортогональная проекция (дети) | не более12 сек |  |
| 89 | Панорамное обследование со сниженной дозой излучения (взрослые) | не более 11,5 сек |  |
| 90 | Панорамное обследование со сниженной дозой излучения (дети) | не более 11,5 сек |  |
| 91 | Панорамное обследование фронтальных зубов (взрослые) | не более 5 сек |  |
| 92 | Панорамное обследование фронтальных зубов (дети) | не более 5 сек |  |
| 93 | Обследование левого/правого височно-нижнечелюстного сустава (рот открыт/закрыт), взрослые | не более 5 сек |  |
| 94 | Обследование левого/правого височно-нижнечелюстного сустава (рот открыт/закрыт), дети | не более 5 сек |  |
| 95 | Общее время обследования височно-нижнечелюстного сустава (рот открыт/закрыт) | не более 10 сек |  |
| 96 | Общее время обследования верхнечелюстных пазух в двух проекциях для детей | не более 10 сек |  |
| 97 | Время экспозиции CEPH | не более, 4,5-15 сек |  |
| 98 | Автоматический выбор параметров | Наличие |  |
| 99 | Ручной выбор параметров | Наличие |  |
| 100 | Выбор режима по возрасту (ребёнок/взрослый) | Наличие |  |
| 101 | Выбор по типу телосложения: худой, средний, полный | Наличие |  |
| 102 | Выбор по типу дентальной арки: узкая, стандартная, массивная | Наличие |  |
| 103 | Выбор по размеру: маленький, средний, крупный | Наличие |  |
| 104 | Режим стандартного разрешения | Наличие |  |
| 105 | Режим высокого разрешения | Наличие |  |
| 106 | Возможность доукомплектования аппарата до 3D | Наличие |  |
| 107 | Возможность распечатки снимков на плёнку | Наличие |  |
| 108 | Габариты аппарата |  |  |
| 109 | Ход телескопической стойки | не менее 840 мм |  |
| 110 | Размеры рабочей зоны движения излучателя | не более 1,45 м |  |
| 111 | Минимальная площадь помещения (CEPH) | не более 145х200 см |  |
| 112 | Напольное крепление | Наличие |  |
| 113 | Крепление к стене | Наличие |  |
| 113 | Прочие условия |  |  |
| 114 | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, | не менее 12 месяцев |  |
| 115 | Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
| 116 | Все оборудование должно быть новым, ранее неиспользованным | Наличие |  |
| 117 | Дата выпуска | не ранее июля 2010г. |  |
| 118 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 119 | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие |  |
| 120 | Монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки | Наличие |  |
| 121 | После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие |  |
| 122 | Гарантийное и послегарантийное 100% обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |  |

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова