Технические задание(Спецификация)

Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный «АДМП – 02 (мод. 022)» «или эквивалент»

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| Обязательные требования: |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
|  | Санитарно – эпидемиологическое заключение | Наличие |
|  | Техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | Год выпуска | Не ранее 2010 года |
| Характеристики: |  |  |
|  | Ток потребления, мА | Не более 100 |
|  | Время непрерывной работы прибора от внутреннего источника питания, без подзарядки, ч. | Не менее 2 |
|  | Рабочая частота ультразвукового излучения, МГц | 2,5 ± 0,6 |
|  | Интенсивность ультразвукового излучения, мВт/см2 | Не более 10 |
|  | Питание прибора осуществляется от внутреннего источника питания напряжением, В | от 7,2 до 9,0 |
|  | Жидкокристаллический цифровой дисплей | Наличие |
|  | Измерение сердцебиений в 3-х режимах работы | Наличие |
|  | Печать «чека» обследований с мультипроцессорного блока обработки, регистрации и заряда (БРЗ) | Наличие |
|  | Коррекция и синхронизация даты и времени с БРЗ | Наличие |
|  | Количество исследований до подзарядки | Не менее 40 |
|  | Заряд аккумуляторной батареи с помощью БРЗ | Наличие |
|  | Количество сохраненных результатов обследований | Не менее 35 |
|  | Встроенный динамик | Наличие |
|  | Трехцветный индикатор состояния плода (зеленый, желтый, красный) | Наличие |
|  | Поддержка даты и времени обследования | Наличие |
|  | Диапазон измерения ЧСС плода, уд./мин | 50 – 220 |
|  | Анализ состояния работоспособности аккумуляторной батареи и сигнал тревоги при его заряде | Наличие |
|  | Среднее время обследования, мин. | 1,5 – 2 |
|  | Запись и архивация результатов обследований на компьютер | Наличие |
|  | Углубленный анализ результатов обследований на компьютере | Наличие |
|  | Печать протокола обследований с компьютера | Наличие |
|  | Габаритные размеры, мм | Не более 150 × 100 × 35 |
|  | Масса прибора, кг | Не более 0,3 |
|  | Комплектация: |  |
|  | Анализатор | 1 шт. |
|  | Наушники | 1 шт. |
|  | Гель для ультразвуковых исследований, (1 флакон 250 мл) | 1 шт. |
|  | Мультипроцессорный блок обработки, регистрации и заряда (БРЗ) | 1 шт. |
|  | Футляр | 1 шт. |
|  | Бумага для печатающего устройства в рулоне | 5 шт. |
|  | Диск и дискета с программным обеспечением | 1 шт. |
|  | Устройство сопряжения с ЭВМ | 1 шт. |

И.о. главного врача

МУЗ «ГКБ №6»                                                                        __________ Ю.В. Шеина