Приложение №1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от 20 апреля 2011 года №0356300079211000079

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на поставку стерилизационного оборудования

| 1 | Стерилизатор паровой горизонтальный ГП-100-3 или эквивалент Количество 3 шт. |  |
| --- | --- | --- |
| № поз. | Характеристики | Параметры и условия |
| 1 | Объем стерилизационной камеры, л | 100 |
| 2 | Диаметр стерилизационной камеры, мм, не менее | 400 |
| 3 | Потребляемая мощность, кВт, не менее | 14 |
| 4 | Напряжение питания, В | 380 |
| 5 | Габаритные размеры стерилизатора (ДхШхВ), мм, не менее | 1170х604х1465 |
| 6 | Полуавтоматическое управление с защитой от перепадов напряжения питающей сети и отключения напряжения | Наличие |
| 7 | Установка времени и температуры стерилизации: |  |
|  | 1 режим | 132С-20 мин-0,2 МПа |
|  | 2 режим | 120С-45 мин-0,1 МПа |
| 8 | Индикация: |  |
|  | - давление | Наличие |
|  | - уровень воды в водопаровой камере | Наличие |
| 9 | Режимы предварительной продувки | Наличие |
| 10 | Система безопасности: |  |
|  | - система аварийного отключения при снижении уровня воды или отклонении от установленных параметров | Наличие |
|  | - ручной выключатель аварийной системы | Наличие |
| 11 | Режим вакуумной сушки стерилизуемой продукции | Наличие |
| 12 | Встроенный парогенератор | Наличие |
|  | Комплектация: |  |
| 13 | Стерилизационные коробки для продукции с фильтрами, шт. | 4 |
| 14 | Парогаситель | 1 |
| 15 | Подставка под биксы | 1 |
| 16 | Комплект запасных частей | Наличие |
| 17 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 18 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 19 | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| 20 | Год выпуска, не ранее | 2011 |
| 21 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, мес., не менее | 12 |

| 2 | Стерилизатор воздушный ГПД-320 (двухдверный) или эквивалент Количество 2 шт. |  |
| --- | --- | --- |
| № поз. | Характеристики | Параметры и условия |
| 1 | Объем стерилизационной камеры, л | 320 |
| 2 | Потребляемая мощность, кВт, не более | 9 |
| 3 | Масса, кг, не более | 180 |
| 4 | Габаритные размеры стерилизатора, (ШхГхВ),мм, не более | 1005x840x1540 |
| 5 | Внутренние размеры стерилизационных камер, (ШхГхВ), мм, не менее | 400x440x900 (два отсека) |
| 6 | Устанавливаемое время выдержки, мин. | 1…999 |
| 7 | Задаваемые температурные режимы, °С | 80...200 |
| 8 | Время нагрева стерилизатора до температуры 180° С, мин, не более | 30 |
| 9 | Время охлаждения до температуры 75° С, мин, не более | 45 |
| 10 | Предельные отклонения температуры в загруженной стерилизационной камере от номинального значения, не более | ±3°С |
| 11 | Время непрерывной работы, часов, не менее | 16 |
| 12 | Обслуживание | одностороннее |
| 13 | Питание, В/Гц | 380/50 |
| 14 | Количество загрузочных коробок, шт. | 8 |
| 15 | Сертификат соответствия | наличие |
| 16 | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 17 | Руководство пользователя на русском языке | наличие |
| 18 | Год выпуска, не ранее | 2011 |
| 19 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, мес., не менее | 12 |
| 3 | Стерилизатор воздушный ГП-80 МО или эквивалент Количество 2 шт. |  |
| № поз. | Характеристики | Параметры и условия |
| 1 | Объем камеры, л | 80 |
| 2 | Мощность, потребляемая стерилизатором, кВт, не более | 2,8 |
| 3 | Масса, кг, не более | 65 |
| 4 | Габаритные размеры стерилизатора, (ШхГхВ), мм, не более | 830x690x620 |
| 5 | Внутренние размеры рабочей камеры, (ШхГхВ), мм, не менее | 510x340x455 |
| 6 | Устанавливаемое время выдержки, мин. | 1…999 |
| 7 | Задаваемые температурные режимы, °С | 60...200 |
| 8 | Время нагрева стерилизатора до температуры 180° С, мин, не более | 55 |
| 9 | Время охлаждения до температуры 60° С, мин, не более | 40 |
| 10 | Предельные отклонения температуры в загруженной стерилизационной камере от номинального значения, не более | ±3°С |
| 11 | Время охлаждения до температуры 60° С, мин, не более | 40 |
| 12 | Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °С, не более | 205...235 |
| 13 | Питание, В/Гц | 220/50 |
| 14 | Количество полок | 2 |
| 15 | Сертификат соответствия | наличие |
| 16 | Регистрационное удостоверение |  |
| 17 | Руководство пользователя на русском языке |  |
| 18 | Год выпуска, не ранее | 2011 |
| 19 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, мес., не менее | 12 |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 30 (Тридцать) календарных дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева, 44, ул. Крупской, 28а. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования, Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену договора, а именно:

- установка, монтаж и проверка исправности поставленного медицинского оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика,

- проведение инструктажа персонала Заказчика.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 2 (Два) рабочих дней с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова