## Техническое задание
Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме
Техническое задание на поставку оборудования для стерилизации для МУЗ "ГКП №4"
№ позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | 2 | 3 | 4
1 | 1 | Стерилизатор воздушный в комплекте с напольной подставкой | Наличие
| 2 | Назначение: для воздушной стерилизации изделий медицинского назначения из металлов, стекла, и прочих медицинских изделий, устойчивых к воздействию высокой температуры | Наличие
| 3 | Технические характеристики: | Наличие
| 4 | Объем рабочей камеры, дм3 | 80
| 5 | Режимы работы стерилизатора:
| 6 | дезинфекция: температура,°С/время, мин., | 120/45
| 7 | стерилизация I: температура,°С/время, мин., | 180/60
| 8 | стерилизация II: температура,°С/время, мин., | 160/150
| 9 | дополнительный режим: температура,°С/время, мин. | 50…200; 1...999
| 10 | Система принудительного охлаждения рабочей камеры | Наличие
| 11 | Аварийное отключение от электрической сети при температуре в камере, °С, не более | 235
| 12 | Предельное отклонение температуры в загруженной стерилизационной камере от заданной, °С, не более | ±3
| 13 | Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры +180°С, мин., не более | 55
| 14 | Время охлаждения загруженного стерилизатора до температуры +60°С, мин., не более | 55
| 15 | Размеры рабочей камеры, мм, не менее ширина*глубина*высота | 450*340*460
| 16 | Габаритные размеры стерилизатора, мм, не более ширина*глубина*высота | 830*700*800
| 17 | Масса, кг, не более | 60
| 18 | Потребляемая мощность, кВт, не более | 2.3
| 19 | Электропитание, В/Тц | 220/50
| 20 | Температура окружающей среды при эксплуатации,°С | +10…+35
| 21 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие
| 22 | Срок гарантии, не менее | 12 месяцев
| 23 | Количество, штук | 4
2 | 1 | Аквадистиллятор
| 2 | Назначение: для производства очищенной воды в аптеках, больницах и других медицинских учреждениях | Наличие
| 3 | Технические характеристики: | Наличие
| 4 | Материал выполнения нержавеющая сталь | Наличие
| 5 | Производительность л/ч, не менее | 10
| 6 | Время установления рабочего режима, не более, мин. | 10
| 7 | Габариты,мм, (ДхШхВ), не более | 512х382х630
| 8 | Масса, кг, не более | 35
| 9 | Мощность, кВт, не более | 8
| 10 | Напряжение, В | 220 или 380
| 11 | Частота тока, Гц | 50
| 12 | Исполнение настенное | Наличие
| 13 | Стойкость материала камеры к межкристаллической коррозии | Наличие
| 14 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
| 15 | Срок гарантии, не менее,месяцев | 12
| 16 | Количество, штук | 1
3 | 1 | Коробка стерилизационная круглая с фильтрами | Наличие
| 2 | Предназначена для стерилизации в паровых стерилизаторах предметов и материалов медицинского назначения, дальнейшего хранения и доставки к месту использования | Соответствует
| 3 | Срок хранения стерильности в коробке после стерилизации, сутки, не менее | 20
| 4 | Принцип работы коробки основан на проникающей способности пара через фильтры внутрь коробок и способности фильтров к микробиологический фильтрации воздушной среды | Наличие
| 5 | Материал коробки нержавеющая сталь | Наличие
| 6 | Корпус с откидывающей крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами | Наличие
| 7 | Соединение корпуса и крышки | Шарнирное
| 8 | Крышка оснащена ручкой для переноса коробки | Наличие
| 9 | Силиконовая уплотнительная прокладка для более герметичного прилегания крышки к корпусу коробки | Наличие
| 10 | Ножки на дне корпуса, обеспечивающие гарантированный зазор для прохода пара при установке коробок в стерилизаторе друг на друга | Наличие
| 11 | Габаритные размеры:
| 12 | Диаметр, мм, не менее | 190
| 13 | Высота, мм, не более | 168
| 14 | Условный объем, дм3 | 3
| 15 | Масса, кг, не более | 1.25
| 16 | Комплектация коробки комплектом сменных фильтров из фильтродиагонали по ГОСТ 332 | Наличие
| 17 | Срок службы фильтров в течение 1-го месяца при 1-2 стерилизациях в день | Наличие
| 18 | Срок службы коробки, не менее, месяцев | 12
| 19 | Требуемое количество, шт. | 4
4 | 1 | Коробка стерилизационная круглая с фильтрами | Наличие
| 2 | Предназначена для стерилизации в паровых стерилизаторах предметов и материалов медицинского назначения, дальнейшего хранения и доставки к месту использования | Соответствует
| 3 | Срок хранения стерильности в коробке после стерилизации, сутки, не менее | 20
| 4 | Принцип работы коробки основан на проникающей способности пара через фильтры внутрь коробок и способности фильтров к микробиологический фильтрации воздушной среды | Наличие
| 5 | Материал коробки нержавеющая сталь | Наличие
| 6 | Корпус с откидывающей крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами | Наличие
| 7 | Соединение корпуса и крышки | Шарнирное
| 8 | Крышка оснащена ручкой для переноса коробки | Наличие
| 9 | Силиконовая уплотнительная прокладка для более герметичного прилегания крышки к корпусу коробки | Наличие
| 10 | Ножки на дне корпуса, обеспечивающие гарантированный зазор для прохода пара при установке коробок в стерилизаторе друг на друга | Наличие
| 11 | Габаритные размеры:
| 12 | Диаметр, мм, не менее | 250
| 13 | Высота, мм, не более | 168
| 14 | Условный объем, дм3 | 6
| 15 | Масса, кг, не более | 2.25
| 16 | Комплектация коробки комплектом сменных фильтров из фильтродиагонали по ГОСТ 332 | Наличие
| 17 | Срок службы фильтров в течение 1-го месяца при 1-2 стерилизациях в день | Наличие
| 18 | Срок службы коробки, не менее, месяцев | 12
| 19 | Требуемое количество, шт. | 6
5 | 1 | Коробка стерилизационная круглая с фильтрами | Наличие
| 2 | Предназначена для стерилизации в паровых стерилизаторах предметов и материалов медицинского назначения, дальнейшего хранения и доставки к месту использования | Соответствует
| 3 | Срок хранения стерильности в коробке после стерилизации, сутки, не менее | 20
| 4 | Принцип работы коробки основан на проникающей способности пара через фильтры внутрь коробок и способности фильтров к микробиологический фильтрации воздушной среды | Наличие
| 5 | Материал коробки нержавеющая сталь | Наличие
| 6 | Корпус с откидывающей крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами | Наличие
| 7 | Соединение корпуса и крышки | Шарнирное
| 8 | Крышка оснащена ручкой для переноса коробки | Наличие
| 9 | Силиконовая уплотнительная прокладка для более герметичного прилегания крышки к корпусу коробки | Наличие
| 10 | Ножки на дне корпуса, обеспечивающие гарантированный зазор для прохода пара при установке коробок в стерилизаторе друг на друга | Наличие
| 11 | Габаритные размеры:
| 12 | Диаметр, мм, не менее | 290
| 13 | Высота, мм, не более | 183
| 14 | Условный объем, дм3 | 9
| 15 | Масса, кг, не более | 2.9
| 16 | Комплектация коробки комплектом сменных фильтров из фильтродиагонали по ГОСТ 332 | Наличие
| 17 | Срок службы фильтров в течение 1-го месяца при 1-2 стерилизациях в день | Наличие
| 18 | Срок службы коробки, не менее, месяцев | 12
| 23 | Требуемое количество, шт. | 6
6 | 1 | Коробка стерилизационная круглая с фильтрами | Наличие
| 2 | Предназначена для стерилизации в паровых стерилизаторах предметов и материалов медицинского назначения, дальнейшего хранения и доставки к месту использования | Соответствует
| 3 | Срок хранения стерильности в коробке после стерилизации, сутки, не менее | 20
| 4 | Принцип работы коробки основан на проникающей способности пара через фильтры внутрь коробок и способности фильтров к микробиологический фильтрации воздушной среды | Наличие
| 5 | Материал коробки нержавеющая сталь | Наличие
| 6 | Корпус с откидывающей крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами | Наличие
| 7 | Соединение корпуса и крышки | Шарнирное
| 8 | Крышка оснащена ручкой для переноса коробки | Наличие
| 9 | Силиконовая уплотнительная прокладка для более герметичного прилегания крышки к корпусу коробки | Наличие
| 10 | Ножки на дне корпуса, обеспечивающие гарантированный зазор для прохода пара при установке коробок в стерилизаторе друг на друга | Наличие
| 11 | Габаритные размеры:
| 12 | Диаметр, мм, не менее | 340
| 13 | Высота, мм, не более | 183
| 14 | Условный объем, дм3 | 12
| 15 | Масса, кг, не более | 3.45
| 16 | Комплектация коробки комплектом сменных фильтров из фильтродиагонали по ГОСТ 332 | Наличие
| 17 | Срок службы фильтров в течение 1-го месяца при 1-2 стерилизациях в день | Наличие
| 18 | Срок службы коробки, не менее | 12 месяцев
| 19 | Требуемое количество, шт. | 6