## тех.задание
Приложение №1 к Извещению
о проведении запроса котировок
№ 10 от "26 " апреля 2011г
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку аппаратуры медицинской для МУЗ «ГСП № 1»
№ п/п | Наименование товара и характеристика товара | Ед.изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4
1 | Стерилизатор ГП-80 СПУ (с охлаждением) или эквивалент Особенность стерилизатора ГП-80 СПУ (с охлаждением) - наличие эффективной системы принудительного охлаждения, что позволяет отказаться от подачи холодного воздуха к стерилизуемым материалам и применения бактерицидных фильтров, что сокращает время стерилизации почти в два раза. Преимущество: • Автоматическое регулирование и поддержание температуры и времени. • Равномерное распределение температуры по объему камеры. • Современный дизайн. • Малое энергопотребление. • Устройство защиты от перегрева. Режимы работы: • Дезинфекция (температура - 120°С, время - 45 мин.) • Стерилизация I (температура - 180°С, время - 60 мин.) • Стерилизация II (температура - 160°С, время - 150 мин.) • Дополнительный режим (температура - 50…200°С, время - 1…999 мин.) Технические характеристики Объем стерилизационной камеры, дм³ (л) 80 Внутренние размеры стерилизационной камеры (шxгxв), мм 520х340х460 Диапазон рабочих температур, °С 60 … 200 Предельное отклонение температуры стерилизации, °С ±3 Защита от перегрева (регулируемая), °С От 50 до 230 Диапазон установки времени режима с дискретностью 1 мин 1 … 999 Время нагрева (до температуры 180 °С), мин, не более 55 Время охлаждения (до температуры 60 °С), мин, не более(для модели ГП-80 СПУ (с охлаждением)) 55 Время непрерывной работы 16 час | шт | 1
Питание, В / Гц (220±22) / 50 Потребляемая мощность, кВт, не более 2.2 Габаритные размеры стерилизатора (шxгxв), мм 825х620х600 Масса, кг, не более 55 Габаритные размеры (с упаковкой), мм 925х720х700 Масса (с упаковкой), кг 60
2 | Глассперленовый стерилизатор TAU 150 или эквивалент Глассперленовый стерилизатор Tau Quartz 150 используется для стерилизации эндодонтических инструментов, боров и мелкого инструментария другого назначения (орто-, медицинских, хирургических, косметических и пр.). Стерилизация происходит посредством обработки медицинского инструмента высокой температурой. Для этого используется металлический стакан с наполнителем (стеклянные шарики диаметром 2 мм). Электрический тэн нагревает колбу, в которой находятся инструменты. Передача тепла происходит через наполнитель. Технические характеристики Tau Quartz 150: Время стерилизации (сек.): Эндоиглы, файлы, боры 5 Хирургические инструменты 10 Температура стерилизации (0С ) 230 Размеры колбы: . Диаметр (мм) 40 Высота (мм) 35 Напряжение (В) 220 Частота сети (Гц) 50 Мощность (Вт) 85 Вес (кг) 1,5 Габаритные размеры ШхВхД (мм) 130х110х195 | шт | 3
3 | Камера КБ-02-«Я»-ФП или эквивалент - предназначена для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами. Принцип работы камер основан на бактерицидном действии ультрафиолетового излучения бактерицидной лампы. Камеры обеспечивают постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения. Камера КБ-02-«Я»-ФП - настольная. Благодаря наличию специальных кронштейнов может крепиться к стене. Камера обладает высокими временными и качественными показателями поддержания стерильности. Камера оснащена прозрачной крышкой, не пропускающей УФ излучение, что позволяет наблюдать за содержимым камеры. Благодаря конструктивным особенностям решеток медицинские инструменты могут располагаться на решетке вертикально, что в 4 раза увеличивает полезную площадь рабочей поверхности. Камера КБ-02-«Я»-ФП оснащены электронной системой контроля - за временем наработки бактерицидной лампы и за режимами поддержания стерильности. Модель КБ-2-«Я»-ФП Тип лампы TUV-15 Напряжение сети, В/Гц 220/50 Мощность (не более), В.А 40 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 480х320х450 Масса камеры, кг 12 Габаритные размеры (с упаковкой) (ДхШхВ), мм 530х380х500 Масса камеры (с упаковкой), кг 13 | шт | 2
4 | Облучатель бактерицидный настенный рециркуляторный ОБНР 2 х 8 - 01 Кама или эквивалент Облучатели бактерицидные настенные рециркуляторные предназначены для обеззараживания воздуха помещений ультрафиолетовым излучением длиной волны 253,7 нм при рециркуляции воздуха через облучатели. Облучатели используются в жилых помещениях, в медицинских, детских, учебных и других учреждениях в присутствии людей. Источник излучения - 2 х TUV8W Производительность - 20 м.куб / час Габариты, мм - 500 х 135 х 135 Масса - 4 кг | шт | 1
5 | ЭПС 2.1 — Электрическая сушильная печь или эквивалент. Электрическая сушильная печь для выплавления воска из литейных форм и сушки огнеупорных моделей: загрузка до 8 опок Х9, T°max = 300 °C., Описание • Повышение качества и стабильности результатов литья; • Сокращение времени подготовки к литью; • Увеличение срока службы муфельных печей; • Программа НАГРЕВ — ВЫДЕРЖКА; • Индикация температуры, скорости нагрева, времени выдержки; • Управление подключаемой внешней вытяжкой БВ 3.2. • Для сушки огнеупорных моделей, выплавления воска и сушки опок в литейных лабораториях. • Объем камеры — 10 л. • Максимальная загрузка — 12 моделей или 8 опок х9. Характеристики Темпеpатуpа нагpева (шаг программирования 10 °С) °С 30...300 Дискрет индикации температуры °С 1 Скорость нагpева (шаг программирования 1 °С /мин) °С/мин 1...10 Количество программ пользователя 1 Количество участков программы 2 Длительность выдержки (шаг программирования 1 мин / 1час) час:мин 00:01...23:59 Время нагрева до 300 °С при загруженной камере, не более час 1 Максимальное количество опок Х9 шт. 8 Электропитание 50Гц 5А В ~220/230 Внутренние размеры камеры нагрева (диаметр х глубина) мм 260 х 180 Габариты, не более мм 410 х 560 х 420 Масса изделия, не более кг 20 | шт | 1
6 | ВС 1.0 М АВТОМАТ — Вакуумный смеситель автоматический со встроенным вакуумнасосом или эквивалент Вакуумный смеситель с встроенным вакуумным насосом: 4 режима автоматического замешивания, электронный датчик вакуума, электронный датчик положения рабочей емкости (автоматическое включение), таймер. Модернизированный механизм сцепления. В комплекте емкость для смешивания 0.25 л (ЕС 0.25М). Настольное или настенное размещение. Описание: • Автоматическое управление смешиванием в вакууме всех видов суспензий, паковочных масс и гипсов; • Высокая стабильность скорости вращения миксера при различных или переменных нагрузках; • Предварительное замешивание в ручном режиме; • 4 программы с установкой времени: вакуумирование с одновременным или последующим перемешиванием как в одном направлении так и с периодическим реверсом; • Автоматическое включения выполнения заданной программы; • Бесшумный мощный электропривод; • Автоматическая фиксация емкости разряжением после ее фиксации в направляющем стакане; • Возможность настенного крепления. Для получения высококачественных смесей при изготовлении литейных форм, гипсовых и огнеупорных моделей. Предусмотрена возможность использования 3-х типоразмеров смесительных емкостей: 0.25 (ЕС 0.25М), 0.5 (ЕС 0.5М), 0.75 л (ЕС 0.75М). Характеристики Уровень разрежения, не хуже -0.82 Скорость вращения миксера об/мин 350 Объем емкости л 0.25 / 0.5 / 0.75(ТОЛЬКО ЕС 0.ХХ М) Длительность смешивания мин:сек 00:05...09:00 Период реверса сек 1...20 Питание от сети переменного тока 50Гц 1.5А В 220 / 230 Габариты мм 180 х 370 x 320, Масса кг 15 | шт | 1
7 | ЕС 0.5 или эквивалент — Емкость для смешивания 0.5л к ВС Х.Х | шт | 2
| Главный врач МУЗ "ГСП № 1" | Д.Г. Сметанин