## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
от 27.04.2011 г. № 45
Техническое задание
на систему VAPR 3 для артроскопических вмешательств с принадлежностями или эквивалент
№ п/п | Характеристики и комплектация | Параметры и условия
1 | Система VAPR 3 для артроскопических вмешательств с принадлежностями или эквивалент
1 | Область применения | Обеспечение быстрой, точной абляции и коагуляции мягких тканей при выполнении артроскопических хирургических вмешательств на суставах
2 | Обязательна совместимость с эндовидеосистемой "Karl Storz GmbH & Co.KG" (Германия) | Наличие
3 | Рабочее напряжение в диапазоне | (90-132) вольт RMS, (198-264) вольт RMS
4 | Параметры электропитания в диапазоне | (220-240)V, 50/60 Hz
5 | Плавкие предохранители, установленные в системе | Т6А3
6 | Громкость предупреждающего сигнала (сигнал активации), регулируемая в пределах | от 40 децибел (минимум) до 65 децибел (максимум),
7 | Продолжительность предупреждающего сигнала активации | 1 мин.
8 | Классификация электрических параметров заземления | класс 1
9 | Токи заземления: в пределах границ оборудования Класса BF согласно IEC 60601 - 1 | Наличие
10 | Общая длина кабеля системы | не менее 3,2 м
11 | Количество раз использования рукоятки системы | не менее 20 раз
12 | Метод стерилизации рукоятки паром в диапазоне | от 134 гр. до 136 гр.
13 | Педаль для управления системой: ножной переключатель, имеющий две клавиши активации для режимов работы с соответствующими цветовыми маркировками | Наличие
14 | Режимы работы:
14.1 | Режим вапоризации ткани с автоматической установкой оптимального уровня энергии | Наличие
14.2 | Режим диссекции ткани, при котором генератор подает высокочастотное напряжение на активный электрод с целью рассечения ткани и коагуляции без искрообразования | Наличие
14.3 | Режим смешанной вапоризации в сочетании с гемостазом | Наличие
14.4 | Режим диссекции с контролем температуры, поддерживаемый электродами температурного контроля и устанавливаемый по умолчанию вместе с уровнем напряжения | Наличие
15 | Безопасность системы при работе с оптикой:
15.1 | Обеспечение безопасности для оптических систем с помощью автоматического кратковременного отключения напряжения при контакте электрода с оптикой внутри сустава | Наличие
16 | Режим контроля рабочей температуры:
16.1 | Диапазон контроля нагревания рабочей поверхности электрода | (от 45 до 95)° С
16.2 | Диапазон шкалы измерения температуры на дисплее | (от 10 до 99)° С
16.3 | Индикатор повышения температуры выше допустимого уровня | Наличие
17 | Условия работы:
17.1 | Диапазон окружающей температуры | (от 10 до 40)°С
17.2 | Относительная влажность в диапазоне | (10% - 90%), без конденсации паров
17.3 | Атмосферное давление в диапазоне | (500 –1060) миллибар
18 | Комплект поставки системы:
18.1 | Генератор с кабелем | 1 шт.
18.2 | Рукоятка | 1 шт.
18.3 | Педаль | 1 шт.
19 | Размеры (высота х ширина х длина) в пределах | не более 9 см х 41 см х 36,8 см
20 | Вес | не более 5,6 кг
21 | Инструкция на русском языке | Наличие
22 | Гарантийный период | Не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию