## Лист1
Приложение №3
Высокочастотный электрохирургическй аппарат с набором инструментов
| Наименование параметра | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Страна происхождения | Указать
4 | Документ подтверждающий качество товара (сертификат или декларация соответствия) | Наличие
5 | Высокочастотный электрохирургическй аппарат с набором инструментов | Наличие
6 | Параметры электропитания:
6.1 | Напряжение сети, В | 220
6.2 | Переменный ток частотой, Гц | 50
6.3 | Номинальная выходная мощность не менее, Вт | 80
6.4 | Вес блока управления не более, кг | 3
6.5 | Гарантия на блок управления не менее, лет | 3
7 | Назначение:
7.1 | - Рассечение биологических тканей без коагуляции | Наличие
7.2 | - Рассечение биологических тканей с коагуляцией | Наличие
7.3 | - Выпаривание биологических тканей (вапоризация) | Наличие
7.4 | - Контактная и бесконтактная коагуляция тканей в монополярном режиме с целью остановки кровотечений из раневых поверхностей | Наличие
7.5 | - Деструкция нежизнеспособных тканей и патологических образований | Наличие
7.6 | - Контактная коагуляця в биполярном режиме с целью остановки кровотечения | Наличие
7.7 | Монополярных режима | не менее 4
7.7.1 | - монополярное резание без коагуляции | Наличие
7.7.2 | - монополярное резание с коагуляцией с возможностью выполнения вапоризации (выпаривания) мягких биологических тканей | Наличие
7.7.3 | - монополярная мягкая плавная коагуляция | Наличие
7.7.4 | - монополярная бесконтактная коагуляция | Наличие
7.8 | Биполярных режимов | 1
7.8.1 | - биполярная коагуляция | наличие
8 | Монополярное резание без коагуляции | Наличие
8.1 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом, Вт | не менее 80
8.2 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p), В | не менее 700
9 | Монополярное резание с коагуляцией | Наличие
9.1 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 1000 Ом, Вт | не менее 80
9.2 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p), В | не менее 1200
10 | Монополярная плавная коагуляция | Наличие
10.1 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом, Вт | не менее80
10.2 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p), В | не менее1200
11 | Монополярная бесконтактная коагуляция | Наличие
11.1 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 200 Ом, Вт | не менее 30
11.2 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p), В | не менее 2500
12 | Биполярная коагуляция | Наличие
12.1 | Номинальное значение мощности при нагрузочном сопротивлении 300 Ом, Вт | не менее 80
12.2 | Максимальное напряжение разомкнутой цепи (Up-p), В | не менее 700
12.3 | Рабочая частота во всех режимах, кроме режима монополярной бесконтактной коагуляции , кГц | 440
12.4 | Рабочая частота при разомкнутой цепи аппарата в режиме монополярной бесконтактной коагуляции, кГц | не более 600
12.5 | Выбор режимов и регулировка выходной мощности при помощи поворотных ручек | Наличие
12.6 | Плавная регулировка выходной мощности всех режимов с их цифровой индикацией | Наличие
12.7 | Активация всех рабочих режимов одноклавишной педалью | Наличие
12.8 | Активация монополярных рабочих режимов при помощи держателя монополярных электродов с кнопками управления | Наличие
12.9 | Система контроля и индикации (световой и звуковой) исправности цепи нейтрального электрода | Наличие
13 | Уровень безопасност:
13.1 | Аппарат должен соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ Р 50267.0 (МЭК 601-1), ГОСТ Р 50267.2 (МЭК 601-2-2) | Наличие
13.2 | Аппарат должен быть самого высокого уровня по электробезопасности тип CF и класс 2 (тип CF - токи утечки минимальные, аппарат может быть использован для операций на открытом сердце, класс 2 - при работе аппарата не требуется дополнительное защитное заземление) | Наличие
13.3 | Совместимость с видеосистемами, отсутствие помех для работы видеомонитора | Наличие
13.4 | Наличие защиты от воздействия разрядных токов дефибриллятора | Наличие
13.5 | Наличие на корпусе аппарата рекомендаций по режимам и мощностям для применяемых инструментов | Наличие
13.6 | Прочный корпус из изоляционного материала обеспечивающий высокую электробезопасность | Наличие
14 | Комплектация:
14.1 | Электрохирургический блок, 80 Вт; моно: РЕЗАНИЕ, СМЕСЬ, КОАГ, СПРЕЙ; биполяр: БИ-КОАГ; пуск с руки | Наличие | Указать модель и каталожный номер
14.2 | Педаль одноклавишная | Наличие | Указать модель и каталожный номер
14.3 | Нейтральный электрод из токопроводящей резины (180 х 120 мм, 216 см кв.) | Наличие | Указать модель и каталожный номер
14.4 | Держатель нейтрального электрода «джек» (длина кабеля 3 м) | Наличие | Указать модель и каталожный номер
14.5 | Нейтральный электрод односекционный одноразовый, шт. | 25 | Указать модель и каталожный номер
14.6 | Держатель нейтрального одно- и двухсекционного электрода «джек» (длина кабеля 3 м) | Наличие | Указать модель и каталожный номер
14.7 | Держатель монополярных электродов (длина кабеля 3 м, длина ручки 125 мм), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
14.8 | Держатель биполярных инструментов, электродов-пинцетов (длина кабеля 3 м), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
14.9 | Монополярный инструмент, электрод-нож узкий (длина 30 мм, сечение 2 х 0,5 мм) | Наличие | Указать модель и каталожный номер
14.10 | Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 15 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм) | Наличие | Указать модель и каталожный номер
14.11 | Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 10 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | Наличие | Указать модель и каталожный номер
14.12 | Монополярный инструмент, электрод-петля (5 мм, длина 28 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
14.13 | Монополярный инструмент, электрод-шарик (4 мм, длина 28 мм, с изоляцией) | Наличие | Указать модель и каталожный номер
14.14 | Монополярный инструмент, электрод-игла (длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм) | Наличие | Указать модель и каталожный номер
14.15 | Монополярный инструмент, электрод-игла изогнутый (длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,8 мм) | Наличие | Указать модель и каталожный номер
14.16 | Монополярный инструмент, электрод-петля (5 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
14.17 | Монополярный инструмент, электрод-петля (10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | Наличие | Указать модель и каталожный номер
14.18 | Монополярный инструмент, электрод-петля (радиус 7 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | Наличие | Указать модель и каталожный номер
14.19 | Монополярный инструмент, электрод-петля (радиус 11 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | Наличие | Указать модель и каталожный номер
14.20 | Монополярный инструмент, электрод-петля (квадрат 10 х 10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | Наличие | Указать модель и каталожный номер
14.21 | Монополярный инструмент, электрод-петля (ромб 7 х 10 мм, длина 94 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм) | Наличие | Указать модель и каталожный номер
14.22 | Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) средний (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
14.23 | Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) малый (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
14.24 | Монополярный инструмент, электрод-парус (конизатор) большой (длина 130 мм, с изоляцией, проволока 0,2 мм), 2 шт. | Наличие | Указать модель и каталожный номер
14.25 | Монополярный инструмент, электрод-шарик (4 мм, длина 94 мм, с изоляцией) | Наличие | Указать модель и каталожный номер
14.26 | Монополярный инструмент, электрод-крючок (длина 94 мм, с изоляцией) | Наличие | Указать модель и каталожный номер
14.27 | Биполярный пинцет прямой (длина 190 мм, размер площадки 8 мм х 1 мм) | Наличие | Указать модель и каталожный номер
14.28 | Видеоруководство пользователя | Наличие
15 | Прочие условия:
Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, мес. |  | не менее 12
Срок поставки и ввода в эксплуатацию товара, дней с момента заключения договора |  | не более 30
Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  | Наличие
Все оборудование должно быть новым, год выпуска - не ранее, г. |  | 2011
При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |  | Наличие
Монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки не менее |  | 5 дней
После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала |  | Наличие