## Лист3
Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме
Техническое задание на стоматологическую установку
№ п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, по ТЗ
1. Общие требования
| Сертификат соответствия системы сертификации Госстандарта России | Наличие
| Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие
2. Функциональные требования к врачебному блоку и инструментам
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СТОЛИК установлен на двойном самобалансирующемся пантографическом плече | Наличие
| вертикальное перемещение до 44 см | Наличие
| Верхний (континентальный) тип подвески модулей инструментального столика. | Наличие
| Съёмная автоклавируемая подложка для инструментов из силикона | Наличие
| Подготовка ложемента на 5 инструментов | Наличие
| Система безопасности, позволяющая активировать только один первый извлечённый инструмент (исключая шприц-пистолет). | Наличие
| Тюбинги с интегрированной системой быстрого подсоединения. | Наличие
| Сенсорная клавишная панель (специальное ПО) имеет следующие функции: | Наличие
| · фиброоптика на инструменты ВКЛ./ВЫКЛ.; | Наличие
| · наполнение стакана водой (с установкой времени); | Наличие
| · ополаскивание плевательницы (с установкой времени); | Наличие
| · светильник ВКЛ./ВЫКЛ.; | Наличие
| · свободная кнопка ( вызов ассистента); | Наличие
| · управление движением кресла пациента и активация 4-х положений, находящихся в памяти; | Наличие
| · приведение кресла пациента в положение для споласкивания с автоматическим включением смыва чаши или в последнее положение; | Наличие
| · полный автоматический сброс настроек кресла пациента | Наличие
| · занесение в память рабочих (4 позиции) и сервисных (2 позиции) положений кресла пациента | Наличие
| · негатоскоп с автоматическим отключением | Наличие
| Контроль инверсии микромотора. | Наличие
| Съемный держатель лотков из нержавейки для двух стандартного лотков; | Наличие
| Модуль под турбинку с фиброоптикой/ пневмоскейлер с разъемом мidwest 6. | Наличие
| Модуль под турбинку / пневмоскейлер с разъемом мidwest 4. | Наличие
| Модуль под турбинку / пневмоскейлер с разъемом мidwest 4. | Наличие
| Модуль с 3-х функциональным шприцем из нержавейки. | Наличие
3. Функциональные требования к педали управления
| МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЕДАЛЬ НОЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ со следующими функциями: | Наличие
| · активация и прогрессивная регулировка скорости/мощности электрических инструментов; | Наличие
| · активация продувки воздухом и промывки шлангов. | Наличие
4. Функциональные требования к освещению
| СВЕТИЛЬНИК | Наличие
| Два уровня освещенности: мин. 8000 - макс. 22500 Люкс. | Наличие
| Идеально сбалансированные рычаги без гофрированных сочленений. | Наличие
| Цветовая температура 4900 град. К. | Наличие
| Вращение по трем осям. | Наличие
| Защитный экран. | Наличие
| Система охлаждения. | Наличие
5. Функциональные требования к месту ассистента
| СТОЛИК АССИСТЕНТА | Наличие
Модель на артикуляционном плече.
| два наконечника шлангов отсосов (слюноотсос и пылесос с сепаратором) и имеет два свободных гнезда для дополнительных инструментов. | Наличие
| Сенсорная клавишная панель со следующими функциями: | Наличие
| · наполнение стакана водой (с установкой времени); | Наличие
| · ополаскивание плевательницы (с установкой времени); | Наличие
| · ополаскивание плевательницы (с установкой времени); | Наличие
| · приведение кресла пациента в положение для споласкивания с автоматическим включением смыва чаши или в последнее положение; | Наличие
| · полный автоматический сброс настроек кресла пациента; | Наличие
| · управление движениями кресла пациента. | Наличие
6. Функциональные требования к креслу пациента
| КРЕСЛО ПАЦИЕНТА | Наличие
| Электромеханический привод. | Наличие
| Движение вверх/вниз (мин. 41 см, макс. 81 см). | Наличие
| Движение кресла синхронизировано с движением спинки – положение Тренделенбурга. | Наличие
| Подголовник с двойной артикуляцией и регулировкой длины. | Наличие
| Системы безопасности (блокировки), расположенные в основании кресла пациента и у спинки, для предотвращения ущемления. | Наличие
7. Функциональные требования к плевательнице
| плевательница крепится к креслу пациента. | Наличие
| Возможность свободного вращения на 160 градусов. | Наличие
| Наполнитель стакана и чаша изготовлены в едином керамическом узле. | Наличие
| Съемный и дезинфицируемый фильтр чаши. | Наличие
8. Функциональные требования к подводной коробке
| Интегрирована в основание кресла пациента. | Наличие
| Контрольные выключатели гидравлических, пневматических и электрических подсоединений. | Наличие
| Водяные и воздушные фильтры. | Наличие
| Электропитание: 230 В, 50 Гц. | Наличие
| Низковольтная безопасная система управления и контроля | Наличие
9. Функциональные требования к системе автономной воды
| СИСТЕМА «ЧИСТОЙ ВОДЫ» | Наличие
10. Функциональные требования к системе аспирации
| «ВЛАЖНАЯ» СИСТЕМА ОТСОСА | Наличие
12. Функциональные требования к стулу врача
| Стул врача. | Наличие
| В основании звездочка на 5 колесах. | Наличие
| Анатомические формы сидения и спинки. | Наличие
| Три раздельных регулировки: | Наличие
| высота сидения регулируемая, в диапазоне,см | 42 - 56
| наклон спинки по отношению к сидению, на более, градусов | 20
| изменение высоты расположения спинки относительно сидения, не более, см | 6
| Стул ассистента. | Наличие
| В основании звездочка на 5 колесах. | Наличие
| Круглая форма сидения. | Наличие
| Спинки может переустанавливаться на правый и левый варианты. | Наличие
| Регулировка изменения высоты расположения спинки относительно сидения, не более,см | 13
13. Функциональные требования к дентальному компрессору
| Безмасленный двухпоршневой компрессор | Наличие
| Производительность компрессора при избыточном давлении 0,5 МПа. | не менее 140±10% л/мин
| объем ресивера | 25 л
| шумопоглощающий кожух. | Наличие
| Уровень шума (дб), не более | 53
| Точка выпадения росы, градусов | 20
| Рабочее давление | 5-7бар
| Напряжение питания (В/Гц): | 230/50
| Электрическая мощность (кВт): | 1.1
14. Функциональные требования к наконечникам стоматологическим
| ТУРБИННЫЙ НАКОНЕЧНИК | Наличие
| Корпус из нержавеющей стали | Наличие
| Керамические подшипники | Наличие
| Система очистки головки | Наличие
| Комплексный опорный подшипник | Наличие
| Оптика из сотообразного стекла | Наличие
| Кнопочный зажим бора | Наличие
| Четырехточечный спрей | Наличие
| Мощность,Вт | 16
| Скорость, об/мин | 380000-450000
| Размер головки, мм | Диам. 10,6
Высота 12,5
| БЫСТРОСЪЕМНЫЙ ПЕРЕХОДНИК | Наличие
| Корпус из нержавеющей стали | Наличие
| Безвозвратный клапан | Наличие
| Лампочка встроена в переходник | Наличие
| Соединение LUX | Наличие
| МИКРОМОТОР | Наличие
| Пневматический микромотор | Наличие
| Внутренняя система подачи охлаждения | Наличие
| Прямая передача 1:1 | Наличие
| Разъем Мидвест 4 | Наличие
| Безвозвратный клапан | Наличие
| Максимальная скорость,не менее, об/мин | 20000
| УГЛОВОЙ НАКОНЕЧНИК | Наличие
| Корпус из нержавеющей стали | Наличие
| Система очистки головки | Наличие
| Кнопочный зажим бора | Наличие
| Одинарный спрей | Наличие
| Для СА боровдиаметр, мм | 2.35
| Максимальная скорость, об/мин | 40000
15. Функциональные требования к лампе светополимеризационной
| Напряжение | Ve: 100 – 240 В~ - 50/60 Гц
Vs: 5В - 1,5 A
| Частота | 50/60 Гц
| Мощность источника | 8 ВА
| Источник света | 1 СИД
| Мощность излучения | 1200 мВт/cм2 ± 200 мВт/cм2 Полупроводниковый СИД (InGaN)
| Длина волны, не менее, нм | 420
| Таймер | 5, 10, 15 и 20 с
| Звуковой таймер | Сигнал типа “биип” каждые 5 с
| Включение | Кнопкой на корпусе наконечника
| Световод | Фиброоптика со 100%-й когерентностью, гарантирующая прохождение световых лучей без потери мощности
| Тип защиты от поражения электрическим током | Оборудование класса II
| Степень защиты от ударов электрическим током | Защищен от ударов электрического тока тип В
| Количество комплектов | 1
16. Комплект стоматологических инструментов
Комплект из 12 стоматологических инструментов в боксе-стерилизаторе включает в себя:
| 1. Бокс для хнанения стоматологического инструмента большой 200х150х30 мм. | Наличие
| 2. Зеркало стоматологическое с ручкой. | Наличие
| 3. Зонд зубной изогнутый L=15 мм. | Наличие
| 4. Пинцет зубной изогнутый. | Наличие
| 5. Гладилка серповидная. | Наличие
| 6. Гладилка шаровидная. | Наличие
| 7. Шпатель для цемента двухсторонний. | Наличие
| 8. Штопфер-гладилка № 1. | Наличие
| 9. Штопфер-гладилка № 2. | Наличие
| 10. Штопфер-гладилка № 3. | Наличие
| 11. Экскаватор стоматологический № 1. | Наличие
| 12. Экскаватор стоматологический № 2. | Наличие
| 13. Экскаватор стоматологический № 3. | Наличие
| Количество комплектов | 15