Приложение №3

Конкретные показатели товара (рекомендуемая форма)

на эвакуатор дыма «Surg-e-Vac» SV 220 или эквивалент

| № п/п | Наименование параметров | Требуемые параметры и условия |  | Предлагаемые параметры и условия (заполнить) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Эвакуатор дыма |  |  |
| 2 | Модель | «Surg-e-Vac» SV 220 или эквивалент |  |  |
| 3 | Страна происхождения | указать |  |  |
| 4 | Документ подтверждающий качество товара (сертификат или декларация соответствия) | указать |  |  |
| для аппарата «Surgitron» |  |  |  |  |
| 1. | Параметры |  |  |  |
| 1.1 | Регулятор мощности | наличие |  |  |
| 1.2 | Максимальное установочное значение расхода – 30 куб. м на фут, 113,5 фактических литров/мин | Наличие |  |  |
| 1.3 | Мощность электродвигателя 1-3/8 лс (1.02 кВт) | Наличие |  |  |
| 1.4 | Отображение состояния фильтра | Наличие |  |  |
| 1.5 | Напряжение 220 В | Наличие |  |  |
| 1.6 | Частота 50/60 Гц | Наличие |  |  |
| 1.7 | Фильтры Quad, четырехступенчатая фильтрация в одном кожухе (2 фильтра предварительной очистки, угольный, ULPA) | наличие |  |  |
| 1.8 | Размер фильтруемых частиц, мкм | 0,1-0,2 с эффективностью 99,999% |  |  |
| 1.9 | Срок службы фильтра, часов | Не менее 6 часов непрерывной работы |  |  |
| 1.10 | Максимальное значение расхода воздуха куб. м. в минуту: | Не менее 25 |  |  |
| 1.11 | Регулятор переменного потока | наличие |  |  |
| 1.12 | Статическое давление на всасывании дюймы водяного столба (мбары) | 85 дюймов водяного столба (211) |  |  |
| 1.13 | Уровень шума, дБА: - при минимальной мощности - при максимальной мощности | Не менее 52 Не менее 65 |  |  |
| 1.14 | Дисплей | Жидкокристаллический |  |  |
| 1.15 | Информация на дисплее | Модель фильтра. Срок службы фильтра. Установка мощности всасывания. Режим турбо включен/выключен |  |  |
| 1.16 | Отображаемые данные | состояние фильтра, расход, обслуживание |  |  |
| 1.17 | Габаритные размеры (высота х ширина х глубина), см | не более 20,6 х 33,8 х 33,3 |  |  |
| 2. | Комплектация эвакуатора дыма: |  |  |  |
| 2.1 | Основной блок, 1 шт | наличие |  |  |
| 2.2 | Пневматическая ножная педаль, 1 шт | наличие |  |  |
| 2.3 | Пластиковый шланг, стерилизуемый в автоклаве, 1 шт | наличие |  |  |
| 2.4 | Фильтры Quad, четырехступенчатая фильтрация в одном кожухе (2 фильтра предварительной очистки, 1 угольный, 1 ULPA) | 3 комплекта |  |  |
| 2.5 | Защитная трубка, стерильная, одноразовая | 10 шт |  |  |
| 2.6 | Шнур сетевой, 1 шт | наличие |  |  |
| 2.7 | Комплект электродов по гинекологии S10B/4 (1 комплект – 7 шт.) | наличие |  |  |
| 2.8 | Электроды активные монополярные (Bayonet LLETZ W35 - для лечения эрозии) – (1 упаковка - 5 шт) | наличие |  |  |
| 2.9 | Стойка под эвакуатор Surgi-Cart III H 156, 1 шт | наличие |  |  |
| 3. | Прочие условия |  |  |  |
| 3.1 | Инструкция на русском языке | наличие |  |  |
| 3.2 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | наличие |  |  |
| 3.3 | Все оборудование должно быть новым, год выпуска - не ранее, г. | 2011 |  |  |
| 3.4 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 |  |  |
| 3.5 | Монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки, ввод оборудования в эксплуатацию не менее | Не менее 5 календарных дней |  |  |
| 3.6 | После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала | наличие |  |  |
| 3.7 | Срок поставки, дней | Не менее 15 со дня заключения договора |  |  |