## т.з.
Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Показатели товара
1 | Инструмент хирургический сшивающий для наложения циркулярных анастомозов
| 1.1 | Материал скобок | Титан
| 1.2 | Размер скобок в открытом состоянии, мм | 4.8
| 1.3 | Размер скобок в закрытом состоянии, мм | 2
| 1.4 | Внешний диаметр головки аппарата, мм | 21
| 1.5 | Диаметр ножа, мм | 11.8
| 1.6 | Цвет сшивающего аппарата | Голубого цвета
| 1.7 | Количество скрепок в аппарате, шт. | 16
| 1.8 | Срок стерильности, лет | Не менее 3
| 1.9 | Количество,шт | 2
2 | Инструмент хирургический сшивающий для наложения циркулярных анастомозов
| 2.1 | Складывающаяся после прошивания головка, облегчающая извлечение аппарата из кишки после наложения анастомоза. | Наличие
| 2.2 | Материал скобок | Титан
| 2.3 | Размер скобок в открытом состоянии,мм | 4.8
| 2.4 | Размер скобок в закрытом состоянии,мм | 2
| 2.5 | Внешний диаметр головки аппарата, мм | 28
| 2.6 | Диаметр ножа, мм | 18.2
| 2.7 | Цвет сшивающего аппарата | Синего цвета
| 2.8 | Количество скрепок в аппарате,шт. | 26
| 2.9 | Срок стерильности, лет | Не менее 3
| 2.10 | Количество,шт | 5
3 | Инструмент хирургический сшивающий для наложения циркулярных анастомозов
| 3.1 | Складывающаяся после прошивания головка, облегчающая извлечение аппарата из кишки после наложения анастомоза. | Наличие
| 3.2 | Материал скобок | Титан
| 3.3 | Размер скобок в открытом состоянии,мм | 4.8
| 3.4 | Размер скобок в закрытом состоянии,мм | 2
| 3.5 | Внешний диаметр головки аппарата,мм | 31
| 3.6 | Диаметр ножа,мм | 21
| 3.7 | Цвет сшивающего аппарата | Зелёный
| 3.8 | Срок стерильности, лет | не менее 3
| 3.9 | Количество,шт | 3
4 | Линейный стерильный хирургический сшивающий аппарат
| 4.1 | Одноразовый, пластиковой | Наличие
| 4.2 | Перезаряжаемый | Наличие
| 4.3 | Длина шва,мм | 60
| 4.4 | Рядов скобок | 2
| 4.5 | В- образная форма закрытой скрепки | Наличие
| 4.6 | Высота скобок,мм | 4.8
| 4.7 | Цвет аппарата | Зелёный
| 4.8 | Одна подвижная ручка | Наличие
| 4.9 | Регулятор положения ограничителя тканей на рукоятке | Наличие
| 4.10 | Рычажной механизм закрытия аппарата перед прошиванием | Наличие
| 4.11 | Прорезиненные ручки | Наличие | для зарядки
| 4.12 | Ппрямоугольное сечение закрытой скрепки,мм | Не более 0,24х0,48
| 4.13 | Кнопка открытия аппарата на рукоятке | Наличие
| 4.14 | Количество,шт | 5
5 | Кассеты для зарядки инструментов хирургических сшивающих линейного шва (код аппарата ТА6048S)
| 5.1 | Стерильные | Наличие
| 5.2 | Длина шва,мм | 45
| 5.3 | Рядов скобок титановых | 2
| 5.4 | Шахматное расположение скобок в кассете | Наличие
| 5.5 | Высота открытой скобки,мм | 4.8
| 5.6 | Высота закрытой скобки,мм | 2
| 5.7 | Прямоугольное сечение скобки,мм | Не более 0,24х0,48
| 5.8 | В- образная форма закрытой скрепки | Наличие
| 5.9 | Цвет кассет | Зелёный
| 5.10 | Количество шт. в упаковке | Не менее 6
| 5.11 | Количество, шт | 120