Приложение № 3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

(указанная форма не является обязательной)

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ

| № поз. | № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Требования установленные Заказчиком | Сведения Участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наличие функции и величины параметров | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать) |
| 1 | 1 | Зонд желудочный, одноразового применения, стерильный | Предназначен для декомпрессии ЖКТ |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Материал | термопластичный ПВХ,содержит пластизоль в качестве пластификатора |  |
|  | 4 | Наружная поверхность | Матовая |  |
|  | 5 | Градуировка на расстоянии | 450мм, 550мм, 650мм, 750мм |  |
|  | 6 | Коннектор Луер-Лок | Цвет коннектора определяет размер катетера |  |
|  | 7 | Дистальный конец катетера имеет два боковых гладко оплавленных отверстия | Наличие |  |
|  | 8 | Длина, мм | 800 |  |
|  | 9 | Размер, CH/FR | 20 |  |
|  | 10 | ID (mm) | 5,1 |  |
|  | 11 | OD(mm) | 6,7 |  |
|  | 12 | Цвет конектора | желтый |  |
|  | 13 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 14 | Количество, шт. | 25 |  |
| 2 | 1 | Зонд желудочный, одноразового применения, стерильный | Предназначен для декомпрессии ЖКТ |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Материал | термопластичный ПВХ,содержит пластизоль в качестве пластификатора |  |
|  | 4 | Наружная поверхность | Матовая |  |
|  | 5 | Градуировка на расстоянии | 450мм, 550мм, 650мм, 750мм |  |
|  | 6 | Коннектор Луер-Лок | Цвет коннектора определяет размер катетера |  |
|  | 7 | Дистальный конец катетера имеет два боковых гладко оплавленных отверстия | Наличие |  |
|  | 8 | Длина, мм | 1000 |  |
|  | 9 | Размер, CH/FR | 25 |  |
|  | 10 | ID (mm) | 6,6 |  |
|  | 11 | OD(mm) | 8,4 |  |
|  | 12 | Цвет конектора | фиолетовый |  |
|  | 13 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 14 | Количество, шт. | 10 |  |
| 3 | 1 | Зонд желудочный, одноразового применения, стерильный | Предназначен для декомпрессии ЖКТ |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Материал | термопластичный ПВХ,содержит пластизоль в качестве пластификатора |  |
|  | 4 | Наружная поверхность | Матовая |  |
|  | 5 | Градуировка на расстоянии | 450мм, 550мм, 650мм, 750мм |  |
|  | 6 | Коннектор Луер-Лок | Цвет коннектора определяет размер катетера |  |
|  | 7 | Дистальный конец катетера имеет два боковых гладко оплавленных отверстия | Наличие |  |
|  | 8 | Длина, мм | 1000 |  |
|  | 9 | Размер, CH/FR | 28 |  |
|  | 10 | ID (mm) | 7,5 |  |
|  | 11 | OD(mm) | 9,3 |  |
|  | 12 | Цвет конектора | салатный |  |
|  | 13 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 14 | Количество, шт. | 40 |  |
| 4 | 1 | Зонд желудочный, одноразового применения, стерильный | Предназначен для декомпрессии ЖКТ |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Материал | термопластичный ПВХ,содержит пластизоль в качестве пластификатора |  |
|  | 4 | Наружная поверхность | Матовая |  |
|  | 5 | Градуировка на расстоянии | 450мм, 550мм, 650мм, 750мм |  |
|  | 6 | Коннектор Луер-Лок | Цвет коннектора определяет размер катетера |  |
|  | 7 | Дистальный конец катетера имеет два боковых гладко оплавленных отверстия | Наличие |  |
|  | 8 | Длина, мм | 1000 |  |
|  | 9 | Размер, CH/FR | 32 |  |
|  | 10 | ID (mm) | 8,7 |  |
|  | 11 | OD(mm) | 10,7 |  |
|  | 12 | Цвет конектора | черный |  |
|  | 13 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 14 | Количество, шт. | 25 |  |
| 5 | 1 | Катетер аспирационный с вакуум контролем тип Wakon, одноразового применения, стерильный | Предназначен для контролируемого отсасывания слизи из верхних дыхательных путей |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Материал дренажной трубки | Термопластичный ПВХ, содержат пластизоль в качестве пластификатора |  |
|  | 4 | Материал коннектора | Полистирол |  |
|  | 5 | Коннектор тип Wakon идеально соответствует размерам элементов любого отсасывающего оборудования | Цвет коннектора определяет размер катетера |  |
|  | 6 | Дистальный конец катетера имеет гладкооплавленное центральное отверстие | Наличие |  |
|  | 7 | Длина, мм | 400 |  |
|  | 8 | Размер, CH/FR | 8 |  |
|  | 9 | ID (mm) | 1,7 |  |
|  | 10 | OD(mm) | 2,7 |  |
|  | 11 | Цвет конектора | синий |  |
|  | 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 13 | Количество, шт. | 2500 |  |
| 6 | 1 | Катетер аспирационный с вакуум контролем тип Wakon, одноразового применения, стерильный | Предназначен для контролируемого отсасывания слизи из верхних дыхательных путей |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Материал дренажной трубки | Термопластичный ПВХ, содержат пластизоль в качестве пластификатора |  |
|  | 4 | Материал коннектора | Полистирол |  |
|  | 5 | Коннектор тип Wakon идеально соответствует размерам элементов любого отсасывающего оборудования | Цвет коннектора определяет размер катетера |  |
|  | 6 | Дистальный конец катетера имеет гладкооплавленное центральное отверстие | Наличие |  |
|  | 7 | Длина, мм | 600 |  |
|  | 8 | Размер, CH/FR | 10 |  |
|  | 9 | ID (mm) | 2,3 |  |
|  | 10 | OD(mm) | 3,3 |  |
|  | 11 | Цвет конектора | черный |  |
|  | 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 13 | Количество, шт. | 10 |  |
| 7 | 1 | Катетер аспирационный с вакуум контролем тип Wakon, одноразового применения, стерильный | Предназначен для контролируемого отсасывания слизи из верхних дыхательных путей |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Материал дренажной трубки | Термопластичный ПВХ, содержат пластизоль в качестве пластификатора |  |
|  | 4 | Материал коннектора | Полистирол |  |
|  | 5 | Коннектор тип Wakon идеально соответствует размерам элементов любого отсасывающего оборудования | Цвет коннектора определяет размер катетера |  |
|  | 6 | Дистальный конец катетера имеет гладкооплавленное центральное отверстие | Наличие |  |
|  | 7 | Длина, мм | 600 |  |
|  | 8 | Размер, CH/FR | 12 |  |
|  | 9 | ID (mm) | 2,8 |  |
|  | 10 | OD(mm) | 4,0 |  |
|  | 11 | Цвет конектора | белый |  |
|  | 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 13 | Количество, шт. | 150 |  |
| 8 | 1 | Катетер аспирационный с вакуум контролем тип Wakon, одноразового применения, стерильный | Предназначен для контролируемого отсасывания слизи из верхних дыхательных путей |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Материал дренажной трубки | Термопластичный ПВХ, содержат пластизоль в качестве пластификатора |  |
|  | 4 | Материал коннектора | Полистирол |  |
|  | 5 | Коннектор тип Wakon идеально соответствует размерам элементов любого отсасывающего оборудования | Цвет коннектора определяет размер катетера |  |
|  | 6 | Дистальный конец катетера имеет гладкооплавленное центральное отверстие | Наличие |  |
|  | 7 | Длина, мм | 600 |  |
|  | 8 | Размер, CH/FR | 14 |  |
|  | 9 | ID (mm) | 3,3 |  |
|  | 10 | OD(mm) | 4,7 |  |
|  | 11 | Цвет конектора | зеленый |  |
|  | 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 13 | Количество, шт. | 2500 |  |
| 9 | 1 | Катетер аспирационный с вакуум контролем тип Wakon, одноразового применения, стерильный | Предназначен для контролируемого отсасывания слизи из верхних дыхательных путей |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Материал дренажной трубки | Термопластичный ПВХ, содержат пластизоль в качестве пластификатора |  |
|  | 4 | Материал коннектора | Полистирол |  |
|  | 5 | Коннектор тип Wakon идеально соответствует размерам элементов любого отсасывающего оборудования | Цвет коннектора определяет размер катетера |  |
|  | 6 | Дистальный конец катетера имеет гладкооплавленное центральное отверстие | Наличие |  |
|  | 7 | Длина, мм | 600 |  |
|  | 8 | Размер, CH/FR | 16 |  |
|  | 9 | ID (mm) | 3,8 |  |
|  | 10 | OD(mm) | 5,3 |  |
|  | 11 | Цвет конектора | оранжевый |  |
|  | 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 13 | Количество, шт. | 450 |  |
| 10 | 1 | Катетер аспирационный с вакуум контролем тип Wakon, одноразового применения, стерильный | Предназначен для контролируемого отсасывания слизи из верхних дыхательных путей |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Материал дренажной трубки | Термопластичный ПВХ, содержат пластизоль в качестве пластификатора |  |
|  | 4 | Материал коннектора | Полистирол |  |
|  | 5 | Коннектор тип Wakon идеально соответствует размерам элементов любого отсасывающего оборудования | Цвет коннектора определяет размер катетера |  |
|  | 6 | Дистальный конец катетера имеет гладкооплавленное центральное отверстие | Наличие |  |
|  | 7 | Длина, мм | 600 |  |
|  | 8 | Размер, CH/FR | 18 |  |
|  | 9 | ID (mm) | 4,5 |  |
|  | 10 | OD(mm) | 6,0 |  |
|  | 11 | Цвет конектора | красный |  |
|  | 12 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 13 | Количество, шт. | 200 |  |
| 11 | 1 | Трубка трахеостомическая с манжетой, однократного применения, стерильная №8 | Предназначена для трахеальной интубации |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Прозрачная.Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ,материал содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие |  |
|  | 4 | Инкапсулированная рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки | Наличие |  |
|  | 5 | Манжета низкого давления с большим объемом, припаяная | Наличие |  |
|  | 6 | Чувствительный синий пилотный баллон большого размера, - маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки,номера лота и производителя | Наличие |  |
|  | 7 | Гладкий закругленный проводниковый стилет | Наличие |  |
|  | 8 | Гибкие крылья с маркировкой размера трубки | Наличие |  |
|  | 9 | Запечатанная белая шейная лента | Наличие |  |
|  | 10 | Коннектор | Вращающийся 15мм |  |
|  | 11 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 12 | Размер, CH/FR | 33 |  |
|  | 13 | ID (mm) | 8,0 |  |
|  | 14 | OD(mm) | 11,0 |  |
|  | 15 | Количество, шт. | 5 |  |
| 12 | 1 | Трубка трахеостомическая с манжетой, однократного применения, стерильная №8,5 | Предназначена для трахеальной интубации |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Прозрачная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ,материал содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие |  |
|  | 4 | Инкапсулированная рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки | Наличие |  |
|  | 5 | Манжета низкого давления с большим объемом, припаяная | Наличие |  |
|  | 6 | Чувствительный синий пилотный баллон большого размера, - маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки,номера лота и производителя | Наличие |  |
|  | 7 | Гладкий закругленный проводниковый стилет | Наличие |  |
|  | 8 | Гибкие крылья с маркировкой размера трубки | Наличие |  |
|  | 9 | Запечатанная белая шейная лента | Наличие |  |
|  | 10 | Коннектор | Вращающийся 15мм |  |
|  | 11 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 12 | Размер, CH/FR | 35 |  |
|  | 13 | ID (mm) | 8,5 |  |
|  | 14 | OD(mm) | 11,7 |  |
|  | 15 | Количество, шт. | 30 |  |
| 13 | 1 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, однократного применения, стерильная №8 | Предназначена для оро- и назо- трахеальной интубации |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Прозрачная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ,материал содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие |  |
|  | 4 | Атравматичный закругленный конец с гладким глазком типа Мерфи | Наличие |  |
|  | 5 | Инкапсулированная рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки | Наличие |  |
|  | 6 | Двойная шкала глубины | Наличие |  |
|  | 7 | Сантиметровая разметка | Наличие |  |
|  | 8 | Манжета низкого давления с большим объемом,припаяная | Наличие |  |
|  | 9 | Чувствительный пилотный баллон большого размера, - маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки и номера лота производителя | Наличие |  |
|  | 10 | Коннектор | 15мм |  |
|  | 11 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 12 | Размер, CH/FR | 33 |  |
|  | 13 | ID (mm) | 8,0 |  |
|  | 14 | OD(mm) | 11,0 |  |
|  | 15 | Количество, шт. | 210 |  |
| 14 | 1 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, однократного применения, стерильная №8,5 | Предназначена для оро- и назо- трахеальной интубации |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Прозрачная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ,материал содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие |  |
|  | 4 | Атравматичный закругленный конец с гладким глазком типа Мерфи | Наличие |  |
|  | 5 | Инкапсулированная рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки | Наличие |  |
|  | 6 | Двойная шкала глубины | Наличие |  |
|  | 7 | Сантиметровая разметка | Наличие |  |
|  | 8 | Манжета низкого давления с большим объемом,припаяная | Наличие |  |
|  | 9 | Чувствительный пилотный баллон большого размера, - маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки и номера лота производителя | Наличие |  |
|  | 10 | Коннектор | 15мм |  |
|  | 11 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 12 | Размер, CH/FR | 35 |  |
|  | 13 | ID (mm) | 8,5 |  |
|  | 14 | OD(mm) | 11,7 |  |
|  | 15 | Количество, шт. | 30 |  |
| 15 | 1 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, однократного применения, стерильная №9,0 | Предназначена для оро- и назо- трахеальной интубации |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Прозрачная. Изготовлена из термопластичного силиконизированного ПВХ,материал содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие |  |
|  | 4 | Атравматичный закругленный конец с гладким глазком типа Мерфи | Наличие |  |
|  | 5 | Инкапсулированная рентгенконтрастная полоса по всей длине трубки | Наличие |  |
|  | 6 | Двойная шкала глубины | Наличие |  |
|  | 7 | Сантиметровая разметка | Наличие |  |
|  | 8 | Манжета низкого давления с большим объемом,припаяная | Наличие |  |
|  | 9 | Чувствительный пилотный баллон большого размера, - маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки и номера лота производителя | Наличие |  |
|  | 10 | Коннектор | 15мм |  |
|  | 11 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 12 | Размер, CH/FR | 37 |  |
|  | 13 | ID (mm) | 9,0 |  |
|  | 14 | OD(mm) | 12,3 |  |
|  | 15 | Количество, шт. | 60 |  |
| 16 | 1 | Трубка эндотрахеальная для слепой интубации EasyTube или эквивалент, стерильная | Наличие |  |
|  | 2 | Размер | СН 28/41 |  |
|  | 3 | Состав | Двухпросветная трубка, шприцы на 10 и 100мл, заполненные необходимым количеством воздуха для раздувания манжеты |  |
|  | 4 | Обе манжеты трубки низкого давления | Наличие |  |
|  | 5 | Фаренгиальный кончик трубки имеет самостоятельный выход со спойлером для возможности проведения эндоскопического контроля местонахождения трубки и возможности санации содержимого между двумя манжетами | Наличие |  |
|  | 6 | Маркеры для правильной установки трубки в трахее или пищеводе | Наличие |  |
|  | 7 | Количество, шт. | 15 |  |
| 17 | 1 | Катетер для энтерального питания, однократного использования, стерильный | Предназначен для энтерального питания |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Материал катетера термопластичный ПВХ,содержит пластизоль в качестве пластификатора | Наличие |  |
|  | 4 | Матовая наружная поверхность | Наличие |  |
|  | 5 | Коннектор Луер-Лок с крышечкой | Наличие |  |
|  | 6 | Цвет коннектора определяет размер катетера | Наличие |  |
|  | 7 | Дистальный конец катетера имеет два боковых гладко оплавленных отверстия | Наличие |  |
|  | 8 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 9 | Размер, CH/FR | 6 |  |
|  | 10 | ID (mm) | 1,1 |  |
|  | 11 | OD(mm) | 2,0 |  |
|  | 12 | Количество, шт. | 2000 |  |
| 18 | 1 | Педиатрический полиуретановый катетер для пупочной вены, однократного использования, стерильный | Предназначен для наблюдения за кровяным давлением; для взятия проб; для введения лекарственных средств |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Прозрачный, полиуретановый, с сантиметровой разметкой | Наличие |  |
|  | 4 | Открытый атравматичный конец | Наличие |  |
|  | 5 | Гладкая поверхность обеспечивает безболезненное введение | Наличие |  |
|  | 6 | Рентгеноконтрастная полоса позволяет контролировать расположение | Наличие |  |
|  | 7 | Оснащены герметично закрывающейся пробкой | Наличие |  |
|  | 8 | Цветовые коннекторы для быстрого определения диаметра по Шарьеру | Наличие |  |
|  | 9 | Упаковка | Фольгово-бумажная, обеспечивающая стерильность сроком 5 лет |  |
|  | 10 | Длина, см | 40 |  |
|  | 11 | Размер, CH/FR | 8 |  |
|  | 12 | OD(mm) | 2,7 |  |
|  | 13 | Цвет коннектора | голубой |  |
|  | 14 | Количество, шт. | 100 |  |
| 19 | 1 | Игла для эпидуральной анестезии тип Туохи | Предназначена для проведения эпидуральной анестезии |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Игла эпидуральная Туохи 16G/80мм с мандреном. Игла имеет Rg контрастные маркеры на канюле иглы и крылья для пальцевого захвата. | Наличие |  |
|  | 4 | Количество, шт. | 200 |  |
| 20 | 1 | Игла для эпидуральной анестезии тип Туохи | Предназначена для проведения эпидуральной анестезии |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Игла эпидуральная Туохи 18G/80мм с мандреном. Игла имеет Rg контрастные маркеры на канюле иглы и крылья для пальцевого захвата. | Наличие |  |
|  | 4 | Количество, шт. | 200 |  |
| 21 | 1 | Катетер эпидуральный, одноразового использования, стерильный | Предназначен для введения медикаментов в эпидуральное пространство |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Прозрачный. Изготовлен из полиуретана. Проксимальный конец имеет Luer-коннектор голубого цвета с заглушкой белого цвета и мандреном красного цвета длиной 4 см. Катетер имеет Rg контрастную разметку по всей длине. | Наличие |  |
|  | 4 | Длина, мм | 1000 |  |
|  | 5 | Диаметр | 16G |  |
|  | 6 | Количество, шт. | 200 |  |
| 22 | 1 | Катетер эпидуральный, одноразового использования, стерильный | Предназначен для введения медикаментов в эпидуральное пространство |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Прозрачный. Изготовлен из полиуретана. Проксимальный конец имеет Luer-коннектор голубого цвета с заглушкой белого цвета и мандреном красного цвета длиной 4 см. Катетер имеет Rg контрастную разметку по всей длине. | Наличие |  |
|  | 4 | Длина, мм | 1000 |  |
|  | 5 | Диаметр | 18G |  |
|  | 6 | Количество, шт. | 200 |  |
| 23 | 1 | Комплект для катетеризации крупных сосудов (по Сельдингеру) одноканальный, одноразового использования, стерильный | Предназначен для постановки центрального венозного катетера в крупные сосуды |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Состав |  |  |
|  | 4 | Одноканальный центральный венозный катетер | полиуретановый рентгенконтрастный,с сантиметровой разметкой |  |
|  | 5 | Диаметр катетера | 5F(16G) |  |
|  | 6 | Длина катетера | 20см |  |
|  | 7 | Две пары фиксирующих крыльев | наличие |  |
|  | 8 | Игла подключичная по Сельдингеру | с мандреном |  |
|  | 9 | Диаметр иглы | 18G(1,2мм) |  |
|  | 10 | Длина иглы | 90мм |  |
|  | 11 | Проводник | стальной,c мягким атравматичным кончиком J-типа,с направителем |  |
|  | 12 | Диаметр проводника | 0,38" |  |
|  | 13 | Длина проводника | 60см |  |
|  | 14 | Дилататор | 6F |  |
|  | 15 | Скальпель | наличие |  |
|  | 16 | Шприц обычный | 10мл |  |
|  | 17 | Количество, шт. | 90 |  |
| 24 | 1 | Комплект для катетеризации крупных сосудов (по Сельдингеру) одноканальный, одноразового использования, стерильный | Предназначен для постановки центрального венозного катетера в крупные сосуды |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Состав |  |  |
|  | 4 | Одноканальный центральный венозный катетер | полиуретановый рентгенконтрастный,с сантиметровой разметкой |  |
|  | 5 | Диаметр катетера | 6F(14G) |  |
|  | 6 | Длина катетера | 20см |  |
|  | 7 | Две пары фиксирующих крыльев | наличие |  |
|  | 8 | Игла подключичная по Сельдингеру | с мандреном |  |
|  | 9 | Диаметр иглы | 18G(1,2мм) |  |
|  | 10 | Длина иглы | 90мм |  |
|  | 11 | Проводник | стальной,c мягким атравматичным кончиком J-типа, с направителем |  |
|  | 12 | Диаметр проводника | 0,38" |  |
|  | 13 | Длина проводника | 60см |  |
|  | 14 | Дилататор | 7F |  |
|  | 15 | Скальпель | наличие |  |
|  | 16 | Шприц обычный | 10мл |  |
|  | 17 | Количество, шт. | 50 |  |
| 25 | 1 | Комплект для катетеризации крупных сосудов (по Сельдингеру) одноканальный, одноразового использования, стерильный | Предназначен для постановки центрального венозного катетера в крупные сосуды |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Одноканальный центральный венозный катетер | полиуретановый рентгенконтрастный,с сантиметровой разметкой |  |
|  | 4 | Состав |  |  |
|  | 5 | диаметр катетера | 7F(13G) |  |
|  | 6 | длина катетера | 20см |  |
|  | 7 | две пары фиксирующих крыльев | наличие |  |
|  | 8 | Игла подключичная по Сельдингеру | с мандреном |  |
|  | 9 | Диаметр иглы | 18G(1,2мм) |  |
|  | 10 | Длина иглы | 90мм |  |
|  | 11 | Проводник | стальной,c мягким атравматичным кончиком J-типа,с направителем |  |
|  | 12 | Диаметр проводника | 0,38" |  |
|  | 13 | Длина проводника | 60см |  |
|  | 14 | Дилататор | 8F |  |
|  | 15 | Скальпель | наличие |  |
|  | 16 | Шприц обычный | 10мл |  |
|  | 17 | Количество, шт. | 15 |  |
| 26 | 1 | Небулайзер (распылитель) высокой концентрации в комплекте с загубником, резервным мешком и кислородным шлангом 2,1м, однократного применения, стерильный | Предназначен для введения пациенту медицинских препаратов в аэрозольном состоянии непосредственно в легкие или бронхи. |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Размер частиц | 0,9мк |  |
|  | 4 | Количество, шт. | 25 |  |
| 27 | 1 | Проводник для реинтубации с вентиляционным просветом, однократного применения, стерильный №6,0 - №7,5 | Эластичный,уплотненный по все длине;с внутренним просветом для подачи кислорода пациенту во время замены трубки.Марикировка глубины.Оснащен фитингом 15мм и коннектором Luer-lock. |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Форма кончика | прямая |  |
|  | 4 | Длина, мм | 830 |  |
|  | 5 | ID (mm) | 2,6 |  |
|  | 6 | OD(mm) | 5,0 |  |
|  | 7 | Количество, шт. | 5 |  |
| 28 | 1 | Проводник для реинтубации с вентиляционным просветом, однократного применения, стерильный №8,0 - №10,0 | Эластичный,уплотненный по все длине;с внутренним просветом для подачи кислорода пациенту во время замены трубки.Марикировка глубины.Оснащен фитингом 15мм и коннектором Luer-lock. |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Форма кончика | прямая |  |
|  | 4 | Длина, мм | 830 |  |
|  | 5 | ID (mm) | 3,0 |  |
|  | 6 | OD(mm) | 6,0 |  |
|  | 7 | Количество, шт. | 10 |  |
| 29 | 1 | Контур дыхательный неонатальный одноразового использования: |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Двухшланговая респираторная гладкоствольная система зеленого цвета, диаметром | 10 мм с одним влагосборником |  |
|  | 4 | Рестриктор потока темно-красного цвета перед у-образным коннектором пациента | Наличие |  |
|  | 5 | Респираторный гладкоствольный шланг | длиной 40 см |  |
|  | 6 | Коннектор | аппарат эластомерный соединитель, 9-11 мм/15 F, коннектор-увлажнитель 10М/22F |  |
|  | 7 | Линия мониторинга | встроенная в пациент коннектор, длиной 1,6 м |  |
|  | 8 | Дополнительные коннекторы: | 22М/22М/15F 2 шт., гофрированный переходник диаметром 10 мм, с эластомерными соединителями на концах 9-11 мм |  |
|  | 9 | Количество, шт. | 100 |  |
|  | 10 | Самозаполняющаяся камера для увлажнителя с поплавком автоматического регулятора уровня жидкости | диаметр 14см, металлическое дно, прозрачный верх, два конектора 22 мм, подведенная линия подачи жидкости. Четко обозначенный красной полосой с предупредительной надписью максимальный уровень жидкости |  |
|  | 11 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 12 | Количество, шт. | 100 |  |
|  | 13 | Упаковка | Все составные части контура и камеры могут быть упакованы в единый клинически чистый пакет, также контур и камера могут поставляться в отдельных пакетах |  |
| 30 | 1 | Катетер для обеспечения центральной вены через периферический доступ, стерильный |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Требуемые характеристики | Диапазон значений |  |
|  | 4 | Катетер - проводник | силиконовая трубка молочно-матового цвета |  |
|  | 5 | Длина катетера | 25 см |  |
|  | 6 | Наружный диаметр катетера | 0,6 мм |  |
|  | 7 | Внутренний диаметр катетера | 0,3 мм |  |
|  | 8 | Относительная растяжимость | 7 |  |
|  | 9 | Усилие на разрыв | 9,0 Мпа |  |
|  | 10 | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |  |
|  | 11 | Количество, шт. | 100 |  |
| 31 | 1 | Манжеты для мониторного измерения АД |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Количество подключений | 2 |  |
|  | 4 | Пневматическая камера | Наличие |  |
|  | 5 | Коннектор для подключения к монитору | Наличие |  |
|  | 6 | Пленка по окружности руки | Наличие |  |
|  | 7 | Размер пленки: | №2: 3 - 6 см, №3: 4 - 8 см, №4: 9 - 12 см |  |
|  | 8 | Количество, шт. |  |  |
|  | 9 | № 2 | 50 шт. |  |
|  | 10 | № 3 | 85 шт. |  |
|  | 11 | № 4 | 85 шт. |  |
| 32 | 1 | Шприц 3-х компонентный для шприцевого насоса Перфузор компакт, без иглы |  |  |
|  | 2 | Вместимость | 50мл |  |
|  | 3 | Общая характеристика | Винтовая насадка Луер-Лок, цилиндр и поршень изготовлены из полипропилена, легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит латекса, нестираемая четкая гравировка. Разъем для фиксации в шприцевом насосе под упорной планкой плунжера, прозрачный цилиндр. Насадка для канюль центральной ориентации |  |
|  | 4 | Минимальное расстояние между упорными планками цилиндра и плунжера | 14 мм |  |
|  | 5 | Производитель, каталожный № | Указать, должен быть внесен в таблицу совместимых шприцов руководства по эксплуатации шприцевого насоса Perfusor compakt |  |
|  | 6 | Количество, шт | 2340 |  |
| 33 | 1 | Фильтр электростатический с функцией увлажнения «Искусственный нос» для педиатрии и неонатологии, однократного применения, стерильный |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Эффективность бактериальной фильтрации, % | 99,99 |  |
|  | 4 | Эффективность вирусной фильтрации, % | 99,99 |  |
|  | 5 | Сопротивление потоку при вентиляции | 5л/мин – 0,7см Н2О – 7,5л/мин – 1,2см Н2О – 10л/мин – 1,9см Н2О. |  |
|  | 6 | Компрессионный объем, мл | 10 |  |
|  | 7 | Тип фильтрации | электростатический |  |
|  | 8 | Фильтрующая поверхность, кв.см | 10 |  |
|  | 9 | Коннекторы | 22М/15F – 22F/15M |  |
|  | 10 | Люер-порт для капнографии (СО2) | Наличие |  |
|  | 11 | Увлажнение дыхательной смеси на вдохе | Наличие |  |
|  | 12 | Объем вентиляции 2 часа VT 25мл 27,7мг/л VT 50мл 27,5мг/л | Наличие |  |
|  | 13 | Согревание дыхательной смеси на вдохе | Наличие |  |
|  | 14 | Объем вентиляции 2 часа VT 250мл 30,20С |  |  |
|  | 15 | Время использования, не менее час. | 24 |  |
|  | 16 | Количество, шт | 200 |  |
| 34 | 1 | Фильтр механический с функцией увлажнения «Искусственный нос», однократного применения, стерильный |  |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Эффективность бактериальной фильтрации, % | 99,999999 |  |
|  | 4 | Эффективность вирусной фильтрации, % | 99,999999 |  |
|  | 5 | Сопротивление потоку при вентиляции | 30л/мин – 0,8см Н2О – 60л/мин – 1,9см Н2О – 90л/мин – 3,4см Н2О. |  |
|  | 6 | Компрессионный объем, мл | 92 |  |
|  | 7 | Тип фильтрации | механический |  |
|  | 8 | Фильтрующая поверхность, более кв.см | 500 |  |
|  | 9 | Коннекторы | 22М/15F – 22F/15M |  |
|  | 10 | Люер-порт для капнографии (СО2) | Наличие |  |
|  | 11 | Увлажнение дыхательной смеси на вдохе | Наличие |  |
|  | 12 | Объем вентиляции 2 часа VT 500мл 34,0мг/л VT 1000мл 34,0мг/л | Наличие |  |
|  | 13 | Согревание дыхательной смеси на вдохе | Наличие |  |
|  | 14 | Объем вентиляции 2 часа VT 500мл 32,10С |  |  |
|  | 15 | Время использования, не менее час. | 24 |  |
|  | 16 | Количество, шт | 510 |  |
| 35 | 1 | Датчик пульсоксиметрический | тип Nellcor |  |
|  | 2 | Датчик гибкий, типа Y-сенсер | Предназначен для сатурации и частоты пульса у новорожденных детей весом менее 3 кг и взрослых весом более 40кг |  |
|  | 3 | Длина волны при измерении | инфракрасный - 925 нм |  |
|  | 4 | Точность измерения | + 3% + 1 ед. |  |
|  | 5 | Изоляция пациента | более 12 Мом |  |
|  | 6 | Напряжение питания | 1,5 В |  |
|  | 7 | Разъем датчика | трапециевидный |  |
|  | 8 | Количество, шт | 108 |  |
| 36 | 1 | Угловой коннектор 4-13см, двойной порт, растяжимый, моделируемый для подсоединения к дыхательному контуру и эндотрахеальной трубке | Наличие |  |
|  | 2 | Количество, шт | 50 |  |
| 37 | 1 | Держатель электродов (электрохирургическая ручка для резания/коагуляции, электрод-скальпель, кабель 3м, одноразовая. В комплекте с ручкой поставляется стальной электрод-лезвие. Ручка оснащена трехштырьковой вилкой | Наличие |  |
|  | 2 | Количество, шт | 60 |  |
| 38 | 1 | Силкоспрей | Универсальный аэрозоль из 100% силикона. Для профилактики и предотвращения возможного сращения медицинских инструментов из каучука, латекса и пластиков со слизистой оболочкой, для смазки эластичных медицинских материалов. Металлический флакон. |  |
|  | 2 | Объем | 500 мл., 300 г. |  |
|  | 3 | Количество, шт | 10 |  |
| 38 | 1 | Набор для дилатационной трахеостомии PERCUTWIST или эквивалент стерильный | Набор предназначен для выполнение дилатационной трахеостомии с использованием одного бужа с винтовой резьбой |  |
|  | 2 | Состав набора | Скальпель; Luer шприц; игла для проведения проводника; гибкий j-образный проводник; винтовой буж PercuTwist покрытый гидрогелем; трахеостомическая канюля CrystalClea выполненная из материала Ruschelit, не содержит латекса, с манжетой большого объема низкого давления, голубой пилот-балон, фиксированный стандартныйтконнектор, Ro-маркер, перемещаемый фиксатор, шейная лента. Размеры наборов I.D. ( внутренний диаметр) 7,0/8,0/9,0 мм. |  |
|  | 3 | Количество, шт | 2 |  |
| 39 |  | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром |  |