Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание (Спецификация)

п.1 фетальный монитор для одно-, двуплодной беременности

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат об утверждении типа средства измерения | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Функциональные и диагностические характеристики |  |  |
|  | Одновременная регистрация частоты сердечных сокращений (ЧСС), движений плода/плодов и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах | Наличие |  |
|  | Регистрация профиля двигательной активности плода в автоматическом режиме методом использования низкочастотной составляющей допплеровского УЗ сигнала | Наличие |  |
|  | Звуковые и визуальные сигналы тревоги при: - отсутствии сигнала с датчиков; - тахи- или брадикардии; - отсутствии движений плода | Наличие |  |
|  | Коррекция порогов тревог по ЧСС плода/плодов с шагом | Не более 1 уд./мин, 1 с |  |
|  | Автоматическое самотестирование технического состояния фетального монитора и датчиков при каждом включении прибора | Наличие |  |
|  | Функция «помощника» для автоматического контроля правильности проведения КТГ исследования | Наличие |  |
|  | Контроль ультразвукового сигнала для оптимальной установки датчиков | Аудио и визуальный |  |
|  | Архивирование данных КТГ в памяти фетального монитора | Не менее 6 ч непрерывной записи |  |
|  | Возможность ввода и отображение на дисплее и при печати: - данных о пациентке; - клинической аннотации в реальном режиме времени | Наличие |  |
|  | Автоматическое исключение артефактов и шумов в процессе регистрации ЧСС плода/плодов (интеллектуальная следящая система эхолокации) | Наличие |  |
|  | Цифровая и словесная индикация отклонений параметров КТГ от нормы с комментариями | Наличие |  |
|  | Режим работы фетального монитора | Интерактивный |  |
|  | Телеметрия | Возможность |  |
|  | Автоматический расчет параметров КТГ: - базальная ЧСС плода, уд./мин; - вариабельность ЧСС от удара к удару; - акцелерации с амплитудой больше 10 уд./мин; - акцелерации с амплитудой больше 15 уд./мин; - децелерации с амплитудой больше 20 уд./мин; - продолжительность эпизода высокой вариабельности (мин); - продолжительность эпизода низкой вариабельности (мин); - количество шевелений плода за 1 час; - количество маточных сокращений; - процент потери сигнала ЧСС | Наличие |  |
|  | Автоматический анализ параметров КТГ по критериям Dawes/Redman | Наличие |  |
|  | Выявление и оценка степени выраженности отклонений параметров КТГ от физиологической нормы: - существенные отклонения с выводом на печать - несущественные отклонения с комментариями и выводом на печать | Наличие |  |
|  | Оценка состояния плода с учетом срока беременности, в автоматическом режиме | Наличие |  |
|  | Оценка состояния плода с учетом поведенческого состояния плода, в автоматическом режиме | Наличие |  |
|  | Автоматический анализ и оценка степени тяжести метаболического ацидоза по величине STV: Высокая — меньше 3,0 мсек; Средняя — 3,0 – 3,5 мсек; Низкая — больше 3,5 мсек | Наличие |  |
|  | Система оценки и эталоны параметров КТГ для прогноза благоприятного исхода для новорожденного | Наличие |  |
|  | Система оценки и эталоны параметров КТГ для прогноза неблагоприятного исхода для новорожденного | Наличие |  |
|  | Отображение результатов автоматического анализа КТГ с 10 мин мониторинга с кратностью повтора | Не более 2 мин |  |
|  | Автоматический анализ и оценка тяжести гипоксии плода с 24 недель беременности | Наличие |  |
|  | Основные технические характеристики |  |  |
|  | Русифицированная версия прибора | Наличие |  |
|  | Два ультразвуковых канала регистрации ЧСС | Наличие |  |
|  | Направленный импульсный допплер с автокорреляцией | Наличие |  |
|  | Мультикристаллический УЗ датчик с частотой | Не более 1,5 МГц |  |
|  | Мультикристаллический УЗ датчик с частотой | Не менее 2,0 МГц |  |
|  | Диапазон измерения ЧСС плода | Не менее 30 – 240 уд./мин |  |
|  | Регистрации ЧСС плода от удара к удару | Наличие |  |
|  | Межканальная верификация ЧСС при двойне | Наличие |  |
|  | Точность в диапазоне 100 – 180 уд./мин | Не более 1 уд./мин |  |
|  | Точность расчета ЧСС плода | Не более 0,25 уд./мин |  |
|  | Точность оцифровки, | Не более 5 мс |  |
|  | Частота повтора | Не более 3,0 кГц |  |
|  | Акустические параметры согласно положению | ГОСТ 8.604-2004 , МИ 2477-98, IEC 61157 |  |
|  | Максимальное значение пик-отрицательного давления р_ | Не более 61,3 кПа |  |
|  | Пик-пространственная усредненная во времени интенсивность I spta | Не более 14,2 мВт/см2 |  |
|  | Эффективная интенсивность на выходе датчика (Iob) | Не более 1,8 мВт/см2 |  |
|  | Полная мощность УЗ пучка Р | Не более 14 мВт |  |
|  | Безопасность | Тип защиты ВF |  |
|  | Класс защиты от проникновения жидкости | IPX7 |  |
|  | Кнопка для крепления датчика к ремню пациента | Наличие |  |
|  | Канал регистрации сократительной активности матки | Наличие |  |
|  | Номинальная чувствительность (для полной шкалы) | 150 г |  |
|  | Диапазон измерений ТОСО датчика | 0 – 100 % |  |
|  | Диапазон компенсации нагрузки на датчик | Не менее ±100 г |  |
|  | Ручной режим установки нуля | Наличие |  |
|  | Автообнуление | Наличие |  |
|  | Безопасность | Тип защиты CF |  |
|  | Класс защиты от проникновения жидкости | Тип IPX7 |  |
|  | Канал регистрации двигательной активности плода посредством отметчика событий | Наличие |  |
|  | Принтер точечный матричный термальный | Наличие |  |
|  | Количество элементов | Не менее 1024 |  |
|  | Скорость протяжки бумаги | Не менее 3 см/мин |  |
|  | Режим ускоренной печати данных из архива | Наличие |  |
|  | Размерность шкалы ЧСС плода | Не менее 30 – 240 уд./мин |  |
|  | Печать реальной КТГ и протокола исследования без прерываний на одном листе | Наличие |  |
|  | Печать кривой ЧСС каждого плода при двойне в своей оси координат | Наличие |  |
|  | Тип бумаги: теплочувствительная Z-образная, гладкая с покрытием | Наличие |  |
|  | Ширина печати | Не более 128 мм |  |
|  | Длина бумаги в 1 упаковке | Не менее 45 м |  |
|  | Продолжительность непрерывной печати при скорости 1 см/мин | Не менее 75 часов |  |
|  | Возможность выбора шкалы при печати | 30 – 240 уд./мин (30 уд./мин/см) или 50 – 210 уд./мин (20 уд./мин/см) |  |
|  | Дисплей | Наличие |  |
|  | Тип дисплея — жидкокристаллический графический | Наличие |  |
|  | Диагональ | Не менее 5,2 дюйма |  |
|  | Режимы работы дисплея: буквенно-цифровой и прокрутка кривой | Наличие |  |
|  | Информация, отображаемая на дисплее: - показания ЧСС; - показания ТОКО; - результаты анализа КТГ; - интерактивные сообщения; - меню; - текущие время/дата; - время мониторинга; - ФИО пациентки | Наличие |  |
|  | Вес прибора | Не более 5,5 кг |  |
|  | Размеры прибора | Не более 28 × 28 × 18 см |  |
|  | Цветовая кодировка датчиков и разъемов | Наличие |  |
|  | Возможность подключения к компьютерным сетям через RS 232/RS 485 интерфейсы | Наличие |  |
|  | Встроенный держатель датчиков | Наличие |  |
|  | Возможность санитарной обработки фетального монитора и комплектующих с помощью жидкого раствора | Наличие |  |
|  | Возможность стерилизации датчиков путем полного погружения в дез. раствор | Наличие |  |
|  | Комплектация |  |  |
|  | Конструкция монитора — моноблок | Наличие |  |
|  | Встроенный процессор | Наличие |  |
|  | Встроенный графический жидкокристаллический дисплей | Наличие |  |
|  | Встроенный термопринтер | Наличие |  |
|  | УЗ датчики с разной частотой | 2 шт. |  |
|  | ТОКО датчик | 1 шт. |  |
|  | Ремни для крепления датчиков | 6 шт. |  |
|  | Пряжки к ремням | 3 шт. |  |
|  | Отметчик шевелений плода | Наличие |  |
|  | Гель | 1 фл. 250 мл |  |
|  | Термобумага | 1 пачка |  |
|  | Сетевой провод | 1 шт. |  |
|  | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |  |
|  | Паспорт на монитор | Наличие |  |
|  | Краткая схема работы на приборе | Наличие |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 14 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Товар должен быть новым, год выпуска не ранее 2010 г. | Указать |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |