Приложение № 3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

(указанная форма не является обязательной)

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Требования установленные Заказчиком | Сведения Участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие функции и величины параметров | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фотометр лабораторный медицинский |  |  |
| 2 | Модель | «Stat Fax 1904+» или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Количество, шт. | 1 |  |
| 5 | Диапазон линейности измерения | 0.00 - 2.50 единиц оптической плотности (А) |  |
| 6 | Точность фотометра | + (1 % от измерения + 0,005 А) при 0 - 1,5 А |  |
|  |  | + (2 % от измерения + 0,005 А) при 1,5 - 2 А |  |
| 7 | Стабильность | дрейф ноля не более 0,005А в течение 8 ч |  |
| 8 | Источник света | галогеновая лампа с вольфрамовой нитью |  |
| 9 | Фильтры (длины волн) | 340, 405, 450, 505, 545 и 600 нм |  |
| 10 | Ширина полосы пропускания на половине высоты | 10 нм |  |
| 11 | Тип фильтра | интерференционный |  |
| 12 | Размер пробирки | 12 мм, стандартная круглая |  |
| 13 | Минимальный объем | 1 мл |  |
| 14 | Максимальный объем | 2 мл (только для контроля 37°С) |  |
| 15 | Температура | 37°С (+ 0.3°), инкубационный блок включен постоянно, измерительная ячейка может включаться / выключаться |  |
| 16 | Время прогрева лампы | в кинетическом режиме 120 с |  |
|  |  | с проточной кюветой MosquitoT 240 с |  |
|  |  | в других режимах 45 с |  |
| 17 | Время прогрева ячейки | 20 - 30 мин, зависит от окружающей температуры |  |
| 18 | Время прогрева инкубационного блока | 20 - 30 мин, зависит от окружающей температуры |  |
| 19 | Время автоматического отключения лампы для ее сохранения | через 15 мин бездействия, 30 мин с MosquitoT |  |
| 20 | Скорость | измерение, расчет и печать результатов за 3 с |  |
| 21 | Дисплей | буквенно-цифровой, 16-значный, жидкокристаллический |  |
| 22 | Принтер | термический, 20 знаков в строке, бумага 57 мм |  |
| 23 | Клавиатура | 16 мембранных клавиш, 4х4, со звуковым сигналом |  |
| 24 | Методы расчета | одноточечная калибровка по стандарту или фактору |  |
|  |  | многоточечная калибровка (до 7) |  |
|  |  | кинетика по стандарту или фактору (единичные или множественные) |  |
|  |  | по фиксированному времени |  |
| 25 | Требуемые предохранители | 120 В - 0.6 А, 3Ag, медленно перегорающие |  |
| 26 | Корпус | пластиковый окрашенный огнеупорной эмалью с металлическим основанием |  |
| 27 | Электропитание | 110-120 или 220-240 В, 50/60 Гц, переключение по выбору |  |
|  |  | потребляемая мощность: менее 50 Вт |  |
|  |  | предохранители: два на 0.5 А, класс Т, 250В |  |
| 28 | Температура, влажность | 15 - 35°С, влажность менее чем 85% |  |
| 29 | Габариты, вес | 24 х 34 х 10 см, 4.5 кг |  |
| 30 | Предоставление гарантии производителя | Предоставляется вместе с товаром |  |
| 31 | Срок действия гарантии производителя | не менее 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию |  |
| 32 | Предоставление гарантии Поставщика | Предоставляется вместе с товаром |  |
| 33 | Срок действия гарантии Поставщика | не менее 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию |  |
| 34 | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
| 35 | Товар должен быть новым, не бывшим в использовании, год выпуска не ранее 2011 г. | Указать |  |
| 36 | Оказание вспомогательных услуг: монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала | В течение 3-х рабочих дней со дня поставки |  |
| 37 | Сертификат соответствия, регистрационное удостоверение | Предоставляется вместе с товаром |  |