Приложение № 3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

(указанная форма не является обязательной)

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Требования установленные Заказчиком | Сведения Участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие функции и величины параметров | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать) |
| 1 | Аппарат фототерапии новорожденных |  |  |
| 2 | Количество, шт. | 2 |  |
| 3 | Модель | Указать |  |
| 4 | Производитель, страна производителя | Указать |  |
| 5 | Аппарат предназначен для проведения сеансов фототерапии новорожденного ребенка световым потоком синего цвета спектрального диапазона от 450 нм до 500 нм с целью уменьшения процентного содержания билирубина в крови. | Наличие |  |
| 6 | Требования по назначению |  |  |
| 7 | Источник светового излучения | Светодиоды |  |
| 8 | Светодиодов | Не более 14 |  |
| 9 | Спектральный диапазон светового излучения, нм | 450 - 500 |  |
| 10 | Диапазон регулировки средней интенсивности излучения на расстоянии 400 мм от облучателя, мкВт/см2, (спектральная плотность мощности излучения, мкВт/см2/нм) | 1000 – 3500 (23 - 72) |  |
| 11 | Размер эффективной области облучения на расстоянии 400 мм от облучателя, мм, | Не менее 240 х 320 |  |
| 12 | Сервисные функции |  |  |
| 13 | Регулировка интенсивности излучения: | 3 режима (низкий, средний, высокий) |  |
| 14 | Установка и индикация длительности сеанса фототерапии | Наличие |  |
| 15 | Время установления рабочего режима, секунд | Не более 10 |  |
| 16 | Конструкция |  |  |
| 17 | Минимальное расстояние облучателя до пола, мм | 1200 |  |
| 18 | Регулировка высоты расположения облучателя, мм, | Не менее 500 |  |
| 19 | Регулировка угла наклона облучателя по вертикали, град. | Не менее 90 |  |
| 20 | Угол поворота облучателя вокруг горизонтальной оси, град. | Не менее 180 |  |
| 21 | Стойка облучателя должна быть оснащена обрезиненными колесами. Не менее двух колес должны иметь тормоз | Наличие |  |
| 22 | Масса облучателя без стойки, кг. | Не более 2,5 |  |
| 23 | Масса облучателя со стойкой, кг. | Не более 9,0 |  |
| 24 | # Электропитание |  |  |
| 25 | Номинальное напряжение сети переменного тока, В. | 220 |  |
| 26 | Частота сети переменного тока, Гц. | 50 ± 0,5 |  |
| 27 | Безопасность |  |  |
| 28 | Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |  |
| 29 | Автоматическое отключение светодиодов при завершении сеанса фототерапии | Наличие |  |
| 30 | Автоматическое включение звуковой сигнализации при завершении сеанса фототерапии | Наличие |  |
| 31 | Излучение ультрафиолета | нет |  |
| 32 | Очки для фототерапии | Наличие |  |
| 33 | Условия эксплуатации |  |  |
| 34 | Режим работы | круглосуточный |  |
| 35 | Температура окружающей среды, ºС. | от +10 до +35 |  |
| 36 | Относительная влажность воздуха при +25°C, % | от 45 до 80 |  |
| 37 | Атмосферное давление, кПа. | от 86 до 106,7 |  |
| 38 | Надежность |  |  |
| 39 | Ресурс светодиодов, часов, не менее | 55000 |  |
| 40 | Предоставление гарантии производителя | Предоставляется вместе с товаром |  |
| 41 | Срок действия гарантии производителя | не менее 24 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию |  |
| 41 | Предоставление гарантии Поставщика | Предоставляется вместе с товаром |  |
| 43 | Срок действия гарантии Поставщика | не менее 24 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию |  |
| 44 | Товар должен быть новым, не бывшим в использовании, год выпуска не ранее 2011 г. | Указать |  |
| 45 | Оказание вспомогательных услуг: монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала | В течение 3-х рабочих дней со дня поставки |  |
| 46 | Сертификат соответствия, регистрационное удостоверение | Предоставляется вместе с товаром |  |