## техническое задание
Приложение № 1
к документации об открытом
аукционе в электронной форме
Техническое задание на оборудование для поликлиники
№ позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | 2 | 3 | 4
1 | Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный
| 1 | Область применения: для измерения уровня глюкозы (сахара) в крови | Наличие
| 2 | Технические характеристики
| 3 | Время измерения, секунд , не более | 5
| 4 | Объем крови, требуемый для анализа | 1-2 мкл
| 5 | Память с регистрацией даты и времени, результатов, не менее | 350
| 6 | Инфракрасный порт для связи с компьютером | Наличие
| 7 | Автоматический подсчет среднего результата за 7, 14 и 30 дней | Наличие
| 8 | Крупный дисплей | Наличие
| 9 | Ресурс батареи, не менее, измерений | 1000
| 10 | Комплектация
| 11 | Футляр для хранения и переноски | Наличие
| 12 | Тест-полоски, не менее, штук | 10
| 13 | Стерильные ланцеты, не менее, штук | 10
| 14 | Автоматическая ручка для прокалывания | Наличие
| 15 | Требуемое количество, штук | 2
2 | Набор камертонов (5 штук)
| 1 | Область применения: отолярингология, для осуществления точной проверки слуха | Наличие
| 2 | Жесткий пластиковый кейс | Наличие
| 3 | С фиксированным демпфером | 128 Гц, 256 Гц,
| 4 | Без демпферов | 512 Гц, 1024 Гц, 2048 Гц
| 5 | Требуемое количество, наборов | 1
3 | Рефлектор лобный
| 1 | Фокусное расстояние сферического зеркала, не менее | 175 +- 10 мм
| 2 | Габаритные размеры, не менее | 700 мм х 95 мм
| 3 | Масса, не более | 150 гр
| 4 | Требуемое количество, штук | 2
4 | Отоскоп
| 1 | Реостат для регулировки света | Наличие
| 2 | Поворотная лупа с увеличением кратности, не менее | 2.5
| 3 | Металлическая рукоятка | Наличие
| 4 | Размер рукоятки, для двух батареек типа АА | Наличие
| 5 | Фиброоптическое освещение (холодный свет) | Наличие
| 6 | Ксеноновая лампа | 2,5В
| 7 | Ушные воронки 2,5мм, не менее, штук | 5
| 8 | Ушные воронки 4,5мм, не менее, штук | 5
| 9 | Эксплуатация от батареи питания типа С 1,5В | Наличие
| 10 | Эксплуатация от аккумуляторной батареи | Наличие
| 11 | Эксплуатация от зарядного устройства | Наличие
| 12 | Сумка на молнии | Наличие
| 13 | Требуемое количество, штук | 1
5 | Аппарат для массажа барабанной перепонки
| 1 | Частота создаваемых бароимпульсов, Гц | от 5,6 до 18
| 2 | Создаваемое давление и раздражение, мм.рт.ст | от 7 до 22
| 3 | Напряжение питания - сеть переменного тока | 50 Гц/220 В
| 4 | Мощность, потребляемая аппаратом, не более, ВА | 30
| 5 | Габариты электронного блока аппарата, не более, мм | 200х150х70
| 6 | Масса аппарата, не более, кг | 2
| 7 | Требуемое количество, штук | 1
6 | Термоконтейнер
| 1 | Материал жесткий заливочный пенополиуретан с замкнутоячеистой структурой или эквивалент | Наличие
| 2 | Сумка – чехол, изготовлена из влагозащитной ткани, с ремнями для переноски | Наличие
| 3 | Внутренний объем, не менее, литров | 4
| 4 | Хладоэлементы, не менее | 18
| 5 | Требуемое количество, штук | 6
7 | Термоиндикатор для контроля холодовой цепи
| 1 | Объем энергонезависимой памяти, не менее | 32 Кбайт
| 2 | Дискретность регистрации | 5 мин
| 3 | Номинальные пороговые значения регистрируемых температур (°С) | от +2 до +8
| 4 | Пределы допускаемых отклонений регистрируемых температур от их номинальных значений в диапазонах от 0°С до +10°С , не более | +0,5°С
| 5 | Пределы допускаемых отклонений регистрируемых температур от их номинальных значений в диапазонах от минус 20°С до +50°С, не более | +1,0°С
| 6 | Временная задержка режима регистрации | 15 минут или 1 минута
| 7 | Масса, не более, грамм | 250
| 8 | Габаритные размеры | Указать
| 9 | Требуемое количество, штук | 2
8 | Негатоскоп общего назначения 1-но кадровый
| 1 | Технические характеристики:
| 2 | Напряжение сети, В | 220
| 3 | Потребляемая мощность, В | 50
| 4 | Размеры просмотрового экрана: высота х ширина, мм | 430 х 370
| 5 | Габаритные размеры: длина х высота х глубина , мм | 400 х 500 х 130
| 6 | Количество ламп, шт. | 1
| 7 | Освещённость(яркость) в центре экрана при 220 В, лк (кд/м2) | 8000(1900)
| 8 | Регулировка освещённости при 220 В ,в процентах к мах. | 60
| 9 | Время установленного рабочего режима, не менее час . в сутки | 12
| 10 | Масса, не боле, кг | 6
| 11 | Конструкция негатоскопа позволяет устанавливать его как на горизонтальной поверхности так располагать на стене | Наличие
| 12 | Порошковое покрытие корпуса белого цвета, устойчивого к обработке дезинфицирующими растворами | Наличие
| 13 | Требуемое количество, штук | 4
9 | Негатоскоп общего назначения 3-х кадровый
| 1 | Технические характеристики:
| 2 | Напряжение сети, В | 220
| 3 | Потребляемая мощность, В | 150
| 4 | Размеры просмотрового экрана: высота х ширина, мм | 430 х 1050
| 5 | Габаритные размеры: длина х высота х глубина , мм | 1800 х 500 х 130
| 6 | Количество ламп, шт. | 3
| 7 | Освещённость(яркость) в центре экрана при 220 В, лк (кд/м2) | 8000(1900)
| 8 | Регулировка освещённости при 220 В ,в процентах к мах. | 60
| 9 | Время установленного рабочего режима, не менее час.в сутки | 12
| 10 | Масса, не боле, кг | 13
| 11 | Конструкция негатоскопа позволяет устанавливать его как на горизонтальной поверхности так располагать на стене | Наличие
| 12 | Порошковое покрытие корпуса белого цвета, устойчивого к обработке дезинфицирующими растворами | Наличие
| 13 | Требуемое количество, штук | 3
10 | Весы с ростомером
| 1 | Область применения: для взвешивания и определения роста людей на предприятиях, в школах, больницах, поликлиниках. | Наличие
| 2 | Весы медицинские напольные | Наличие
| 3 | Наибольший предел взвешивания, кг, не менее | 150
| 4 | Наименьший предел взвешивания, кг, не более | 2.5
| 5 | Цена деления основной шкалы, кг | 10
| 6 | Цена деления дополнительной шкалы, гр | 50
| 7 | Санобработка | Дезинфекция и обработка кварцем
| 10 | Масса весов, не более, кг | 30
| 11 | Требуемое количество, штук | 5
| 12 | Ростомер | Наличие
| 13 | Ростомер состоит из основания, вертикальной трубы, подвижного подпружиненного фиксатора | Наличие
| 14 | Погрешность измерения, не более, мм | 3
| 15 | Габариты, В*Ш*Г, не более, мм | 2160*400*425
| 16 | Масса, не более, кг | 7
| 17 | Требуемое количество, штук | 5
11 | Стойка инфузионная
| 1 | Регулировка высоты, не менее, см | 210
| 2 | Материал | Металл
| 3 | Пластиковый стакан для сливания остатков растворов | Наличие
| 4 | Бесступенчатая регулировка высоты | Наличие
| 5 | Бесшумные двойные колёса с тормозами | Наличие
| 6 | Диаметр крестовины, не более, см | 70
| 7 | Вес, не более, кг | 4
| 8 | Требуемое количество, штук | 6
12 | Динамометр кистевой
| 1 | Диапазон измерений, даН | 20-140
| 2 | Предел допускаемой погрешности, не более, даН | 4
| 3 | Цена деления, даН, не более | 2
| 4 | Габаритные размеры, мм | 145х50х25
| 4 | Масса, не более, грамм | 300
| 5 | Требуемое количество, штук | 3
13 | Стетофонендоскоп
| 1 | Диаметр мембран 40мм, не менее | Наличие
| 2 | Диаметр мембран 27мм, не менее | Наличие
| 3 | Двухтрубная система | Наличие
| 4 | Длина трубки ,не более,см | 60
| 5 | Комплект запасных частей - 2 мембраны | Наличие
| 6 | Комплект запасных частей– 2 пары ушных олив. | Наличие
| 7 | Требуемое количество, штук | 17
14 | Тонометр
| 1 | Материал манометра | Металл
| 2 | Диаметр циферблата манометра, мм , не менее | 44
| 3 | Фильтр обратного клапана | Наличие
| 4 | Материал клапана травления | Металл
| 5 | Размер манжеты, не менее, см | 13х48
| 6 | Манжета с металлическим кольцом | Наличие
| 7 | Количество трубок, шт. | 2
| 8 | Материал манжеты | Нейлон
| 9 | Материал камеры манжеты | Латекс
| 10 | Диапазон измерения | 20-300 мм рт. ст.
| 11 | Погрешность измерения , не более | +/- 3 мм рт.ст.
| 12 | Условия эксплуатации (температура) | от +10 °С до +40 °С
| 13 | Футляр для хранения и переноски | Наличие
| 14 | Требуемое количество, штук | 17
15 | Рулетка медицинская
| 1 | Корпус рулетки | Пластик
| 2 | Длина ленты, не менее, см | 150
| 3 | Ширина ленты, не менее, см | 0.8
| 4 | Цвет желательно белый | Наличие
| 5 | Требуемое количество, штук | 1
16 | Аудиометр
| 1 | Функциональные возможности:
| 2 | Определение порогов слышимости тональных сигналов по воздушному и костному звукопроведению. | Наличие
| 3 | Применение маскирующего шума (узкополосный и широкополосный). | Наличие
| 4 | Режим работы при определении порогов: автоматизированный и ручной. | Наличие
| 5 | Режим надпороговых тестов (SISI, ДП по Luscher, дискомфорта, распада тона). | Наличие
| 6 | Программирование процедуры обследования в автоматизированном режиме. | Наличие
| 7 | Воспроизведение результатов обследования на индикаторе. | Наличие
| 8 | Индикация текущих параметров сигнала и ответов обследуемого. | Наличие
| 9 | Звуковая сигнализация о завершении процесса обследования в автоматизированном режиме и режиме надпороговых тестов. | Наличие
| 10 | Вывод результатов обследования на компьютер или термопринтер. | Наличие
| 11 | Технические характеристики:
| 12 | Питание от сети (220) В, 50 Гц | Наличие
| 13 | Потребляемая мощность, ВА, не более | 30
| 14 | Время непрерывной работы, ч, не менее | 12
| 15 | Габариты, мм, не более | 250 х 150 х 250
| 16 | Масса, кг, не более | 4
| 17 | Воздушное звукопроведение: не менее 11 частот от 125 до 8000 Гц, интенсивность от -10 до 110 дБ | Наличие
| 18 | Костное звукопроведение: не менее 8 частот от 250 до 4000 Гц, интенсивность от -10 до 60 дБ | Наличие
| 19 | Регулировка уровня прослушивания шагом, не более, дБ | 5
| 20 | Комплект поставки:
| 21 | Аудиометр, не менее, шт | 1
| 22 | Телефон аудиометрический, не менее, шт | 1
| 23 | Вибратор аудиометрический, не менее, шт | 1
| 24 | Кнопка пациента,не менее, шт | 1
| 25 | Шнур сетевой, не менее, шт | 1
| 26 | Бланк аудиограммы, не менее, шт | 1
| 27 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие