Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- Техническое задание на хирургическое оборудование

| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Светильник хирургический бестеневой передвижной | Наличие |
|  | 2 | Высокая освещенность светового поля; Эффект «холодного» света, предотвращающий нагрев рабочей зоны; Легкое перемещение блоков освещения, надежная фиксация в нужном положении; Высокая мобильность | Наличие |
|  | 3 | Технические характеристики: |  |
|  | 4 | Электропитание: В/ Гц, не более | 220/50 + 10% |
|  | 5 | Лампа, Вт, не более | 55 |
|  | 6 | Освещенность, лк, не менее | 25 000 |
|  | 7 | Диаметр рабочего поля, мм , не менее | 135 |
|  | 8 | Шарнирное плечо, мм, не менее | 700 |
|  | 9 | Высота от пола до отображателя в рабочем положении, мм, не менее | 1600 |
|  | 10 | Регулировка яркости | Наличие |
|  | 11 | Индекс цветопередачи: Rа = 92 | Наличие |
|  | 12 | Тип ламп: галогенные лампы накаливания | Наличие |
|  | 13 | Средняя наработка лампы «на отказ», часов, не менее | 1500 |
|  | 14 | Цветовая температура: 4000 °К | Наличие |
|  | 15 | Интерференционные отражателями «холодного» света | Наличие |
|  | 16 | Тепло- и цветокоррегирующие абсорбционные фильтры. | Наличие |
|  | 17 | Требуемое количество, штук | 4 |
| 2 | 1 | Отсасыватель медицинский |  |
|  | 2 | Технические требования: |  |
|  | 3 | Максимальное отрицательное давление (максимальный вакуум), кПа, не менее | 90 |
|  | 4 | Диапазон регулирования давления, кПа | 20-90 |
|  | 5 | Максимальная производительность по воздуху, л/мин, не менее | 20 |
|  | 6 | Максимальная производительность по воде, л/мин, не менее | 5 |
|  | 7 | Шум, Дб, не более | 60 |
|  | 8 | Объем банки-сборника, мл, не менее | 2500 |
|  | 9 | Количество банок-сборников, шт., не менее | 2 |
|  | 10 | Ножная педаль | Наличие |
|  | 11 | Средняя наработка на отказ, час, не менее | 2000 |
|  | 12 | Габаритные размеры, мм, не более | 400х400х500 |
|  | 13 | Электропитание: переменный ток | 220В ±22 ; 50 Гц ± 1 |
|  | 14 | Комплектация: |  |
|  | 15 | Отсасыватель | 1 шт. |
|  | 16 | Банка-сборник | 2 шт. |
|  | 17 | Наконечник для отсасывателя | 1 шт. |
|  | 18 | Трубка аспирационная L=2 мм. | 1 шт. |
|  | 19 | Трубка соединительная L=0,1 мм. | 1 шт. |
|  | 20 | Крышка для банки | 2 шт. |
|  | 21 | Фильтр бактериальный воздушный | 2 шт. |
|  | 22 | Устройство поплавковое | 1 шт. |
|  | 23 | Педальной ножной выключатель | 1 шт. |
|  | 24 | Шнур питания | 1 шт. |
|  | 25 | Паспорт на русском языке | 1 шт. |
|  | 26 | Требуемое количество, штук | 1 |
| 3 | 1 | Ларингоскоп взрослый фиброоптический | Наличие |
|  | 2 | Рукоять средняя фиброоптическая 3,5V подзаряжаемая от розетки: | Наличие |
|  | 3 | - раскручивающаяся рукоять с штекерной вилкой из высоколегированной стали с рубчатой поверхностью | Наличие |
|  | 4 | - совместимость с любым размером и видом фиброоптических клинков | Наличие |
|  | 5 | - Перезарядка аккумулятора от розетки | Наличие |
|  | 6 | - ксеноновая лампа 3,5В, интенсивность света 12 500 люкс (на расстоянии 35мм от выхода света) | Наличие |
|  | 7 | - источник питания – 1 аккумулятор 3,5В (входит в состав рукояти) | Наличие |
|  | 8 | Клинок фиброоптический, взрослый, изогнутый по типу Macintosh №2, размер, мм, не менее | 112 х 19 |
|  | 9 | - Цельнометаллический клинок с матовой безбликовой поверхностью | Наличие |
|  | 10 | -сменный фиброоптический световод диаметр, мм, не менее | 4 |
|  | 11 | Клинок фиброоптический взрослый изогнутый по типу Macintosh №3, размер, мм, не менее | 133 х 21 |
|  | 12 | - Цельнометаллический клинок с матовой безбликовой поверхностью | Наличие |
|  | 13 | -сменный фиброоптический световод диаметр, мм, не менее | 4 |
|  | 14 | Клинок фоброоптический взрослый изогнутый по типу Macintosh №4, размер, мм, не менее | 153 х 22 |
|  | 15 | - Цельнометаллический клинок с матовой безбликовой поверхностью | Наличие |
|  | 16 | -сменный фиброоптический световод диаметр, мм, не менее | 4 |
|  | 17 | Все клинки подвергаются стерилизации | Наличие |
|  | 18 | Футляр для ларингоскопа практичный пластиковый кейс с отделениями (для рукояти и трёх клинков), закрывающийся с помощью пластиковых фиксаторов. | Наличие |
|  | 19 | Требуемое количество, комплектов | 1 |
| 4 | 1 | Аппарат электрохирургический для резекции и коогуляции с радиочастотными режимами | Наличие |
|  | 2 | Технические требования |  |
|  | 3 | Напряжение сети В/Гц | 220/50 |
|  | 4 | Потребляемая мощность, Вт | 400 |
|  | 5 | Максимальная мощность на выходе, Вт | 100 |
|  | 6 | Монополярный и биполярный режимы работы | Наличие |
|  | 7 | Защита от разрядов дефибриллятора | Наличие |
|  | 8 | Отсутствие ВЧ помех на видеосистемы | Наличие |
|  | 9 | Датчик обрыва нейтрального электрода | Наличие |
|  | 10 | Датчик НЧ утечки | Наличие |
|  | 11 | Цифровая индикация | Наличие |
|  | 12 | Звуковая и цветовая сигнализация аварии | Наличие |
|  | 13 | Управление с педали | Наличие |
|  | 14 | Управление с ручки держателя электродов | Наличие |
|  | 15 | Диапазон поддержания постоянной мощности (от и до), Ом, не менее | 300-2000 |
|  | 16 | Диапазон выходной мощности (от и до), Вт | 2 -100 |
|  | 17 | Наличие двух рабочих (основных) частот 1.Не менее, кГц 2.Не менее, МГц | 375 1,5 |
|  | 18 | Шаг регулировки мощности 1-10 Вт, не более, Вт | 2 |
|  | 19 | Шаг регулировки мощности от 10 Вт и выше, не более, Вт | 5 |
|  | 20 | Режимы (ВЧ разрез): |  |
|  | 21 | Максимальная мощность, Вт | 100 |
|  | 22 | Рабочая (основная) частота, кГц | 375 |
|  | 23 | Режимы (ВЧ разрез с коагуляцией): |  |
|  | 24 | Максимальная мощность, Вт | 90 |
|  | 25 | Рабочая (основная) частота, кГц | 375 |
|  | 26 | Режимы (ВЧ коагуляция): |  |
|  | 27 | Максимальная мощность, Вт | 60 |
|  | 28 | Рабочая (основная) частота, кГц | 375 |
|  | 29 | Режимы (Биополярная ВЧ коагуляция): |  |
|  | 30 | Максимальная мощность, Вт | 60 |
|  | 31 | Рабочая (основная) частота, кГц | 375 |
|  | 32 | Режимы (СВЧ резание): |  |
|  | 33 | Максимальная мощность, Вт | 80 |
|  | 34 | Рабочая (основная) частота, МГц | 1,5 |
|  | 35 | Режимы (СВЧ коагуляция): |  |
|  | 36 | Максимальная мощность, Вт | 40 |
|  | 37 | Рабочая (основная) частота, МГц | 1,5 |
|  | 38 | Комплектация: |  |
|  | 39 | Аппарат электрохирургический | Наличие |
|  | 40 | Нейтральный электрод из нержавеющей стали, не менее, мм | 150х200 |
|  | 41 | Кабель нейтрального электрода, длина, не менее, м | 3 |
|  | 42 | Кабель биполярный (для пинцета), длина, не менее, м | 3 |
|  | 43 | Пинцет биполярный прямой, длина, не менее, мм | 190 |
|  | 44 | Держатель монополярных электродов с управлением (с кабелем) многоразовый | Наличие |
|  | 45 | Электрод – петля, диаметр х длина, не менее, мм | 8 х 70 |
|  | 46 | Электрод – игла, диаметр х длина, не менее, мм | 1 х 70 |
|  | 47 | Электрод –шар, диаметр х длина, не менее, мм | 5 х 70 |
|  | 48 | Электрод –шар, диаметр х длина, не менее, мм | 3 х 70 |
|  | 49 | Электрод-нож, длина, не менее, мм | 70 |
|  | 50 | Требуемое количество аппаратов, штук | 1 |