Приложение №1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от 19 мая 2011 года №0356300079211000106

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского оборудования

| Устройство для увлажнения кислорода с подогревом в сборе Ficher Paykel или эквивалент Количество 25 штук |  |  |
| --- | --- | --- |
| № поз. | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1 | Увлажнитель дыхательной смеси |  |
| 1.1 | Трёхуровневый подогрев и увлажнение газов | Наличие |
| 1.2 | Подогрев дыхательного контура | Наличие |
| 1.3 | Возможность работы без подогрева дыхательного контура | Наличие |
| 1.4 | Органы управления |  |
|  | # Кнопка включения/выключения; # Наличие. | Наличие |
|  | # Кнопка и индикатор регулирования температуры и влажности. | Наличие |
| 1.5 | Индикаторы тревожных состояний |  |
|  | Неисправность оборудования | Наличие |
| 1.6 | Параметры: |  |
| 1.6.1 | Режимы функционирования: |  |
|  | С подогревом дыхательного контура | Наличие |
|  | Без подогрева дыхательного контура | Наличие |
| 1.6.2 | Установки температуры и влажности: |  |
|  | Низкая | Наличие |
|  | Средняя | Наличие |
|  | # Высокая | # Наличие |
| 1.6.3 | Рабочие характеристики: |  |
|  | Рекомендуемая температура окружающей среды | 18-28ºС |
|  | Рекомендуемая скорость потока | От 5 до 60 л/мин; |
|  | Время прогрева | Менее 60 мин |
|  | Максимально возможная температура при потоке 30 л/мин: |  |
|  | В режиме с подогревом | 36° С |
|  | В режиме без подогрева | 32° С |
|  | Размер базы увлажнителя: | Не более 94х154х135 мм |
|  | Вес: | Не более 1.7 кг |
|  | Напряжение/частота/потребляемый ток | ~230В/ 50/60Гц / 0.8 А Макс. |
|  | Мощность нагревательной пластины | 150 Вт |
|  | Нагреватель шланга | ~22В, 1.36А, 60Вт, 50/60Гц |
|  | Отключение нагревательной пластины при перегреве | 93±6ºС |
|  | Непрерывный режим неограниченный | Соответствие |
|  | Гарантийное обслуживание | 12 месяцев |

| 1.7 | Комплектация |  |
| --- | --- | --- |
|  | База увлажнителя | Наличие |
|  | Термометр | Наличие |
|  | Крепление увлажнителя на стену | Наличие |
|  | Комплект сетевых предохранителей | Наличие |
|  | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| 1.8 | Регистрационное свидетельство | Наличие |
| 1.9 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 1.10 | Год выпуска, не ранее | 2011 |
| 1.11 | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 мес. |
| 2 | Увлажнитель кислорода пузырьковый в комплекте с расходомером О2 (0-15 л/мин.) + переходник кислородной разводки + переходник «Ёлочка» |  |
| 2.1 | Увлажнитель кислорода пузырьковый, объем 300мл | Соответствие |
| 2.2 | Линия максимума / минимума | Наличие |
| 2.3 | Клапан сброса избыточного давления настроенный на срабатывание при давлении 6 psi | Наличие |
| 2.4 | Резьбовое соединение на входе с накидной гайкой 3/4'' | Соответствие |
| 2.5 | Кислородный штуцер 6мм на выходе | Соответствие |
| 2.6 | Мелкодисперсный полиэтиленовый распылитель | Наличие |
| 2.7 | Расходомер кислородный (0-15 л/мин.) | Наличие |
| 2.8 | Поворотный регулятор скорости потока | Наличие |
| 2.9 | Индикаторная колба | Наличие |
| 2.10 | Индикаторная шкала | Наличие |
| 2.11 | Переходник кислородной разводки типа DIN / AFFNOR / BS / RUS (на выбор) для подключения к точке выпуска централизованной разводки | Наличие |
| 2.12 | Переходник «Ёлочка» 6-ступенчатый, длиной не более 50 мм | Наличие |
| 2.13 | Резьбовое соединение переходника с накидной гайкой 9/16' | Соответствие |
| 2.14 | Выходное отверстие переходника с внутренним диаметром 3мм | Соответствие |
| 2.15 | Упаковка | Индивидуальная |
| 2.16 | Количество | 25 штук |
| 3 | Кислородный коннектор |  |
| 3.1 | Переходник / Кислородный коннектор, разъем | 22F - 6мм |
| 3.2 | Упаковка | Индивидуальная |
| 3.3 | Количество | 50 штук |
| 4 | Маска аэрозольная детская |  |
| 4.1 | Маска аэрозольная педиатрическая с головным вязаным держателем синего цвета, сохраняющим начальную ширину при растягивании | Наличие |
| 4.2 | Маска прозрачная, с встроенным полимерным носовым фиксатором | Наличие |
| 4.3 | Вентиляционные отверстия на боковых поверхностях | Наличие |
| 4.4 | Встроенный поворотный коннектор | 22М |
| 4.5 | Упаковка | Индивидуальная |
| 4.6 | Количество | 50 штук |
| 5 | Камера увлажнителя |  |
| 5.1 | Увлажнитель (камера увлажнителя) универсальная, диаметром 14см | Наличие |
| 5.2 | Металлическое дно с антипригарным покрытием | Наличие |
| 5.3 | Прозрачный верх | Наличие |
| 5.4 | Два коннектора с диаметром 22М | Наличие |
| 5.5 | Коннектор с силиконовой крышкой для линии подачи жидкости | Наличие |
| 5.6 | Подведенная линия подачи жидкости с иглой и дозирующим зажимом | Наличие |
| 5.7 | Уровень максимума заполнения четко обозначен красной полосой с предупредительной надписью | Наличие |
| 5.8 | Упаковка | Индивидуальная, "блистер" |
| 5.9 | Количество | 25 штук |
| 6 | Трубка дыхательная |  |
| 6.1 | Трубка гофрированная дыхательная | Наличие |
| 6.2 | Материал | медицинский полиэтилен |
| 6.3 | Диаметр трубки | 22 мм |
| 6.4 | Длина трубки | не менее 0,8 м и не более 0,9 м |
| 6.5 | Встроенные коннекторы с обеих сторон, диаметром | 22F |
| 6.6 | Упаковка | индивидуальная |
| 6.7 | Количество | 50 штук |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования, Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену договора, а именно:

- установка, монтаж и проверка исправности поставленного медицинского оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика,

- проведение инструктажа персонала Заказчика.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 2 (Два) рабочих дней с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова