Приложение №1

к документации об аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и упаковке | Требуемые показатели товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система подогрева крови/компонентов крови/жидкости с использованием теплообменных кассет | Наличие |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 4 | В стандартный комплект системы должны входить: Подогреватель инфузионных растворов, сетевой кабель, 3 чистящие кассеты. | Наличие |
| 5 | Кассета инфузионная стандартная, с инъекционным портом, не менее | 10 шт. |
| 6 | Назначение: подогрев крови, препаратов крови и жидкостей для введения их в вену. Поддержание температуры жидкости на выходе на уровне от 33°C до 41°C. | Наличие |
| 7 | Время подогрева до заданной температуры 41°C, не более | 2 минут |
| 8 | Максимально допустимая скорость инфузии, не менее | 500 мл/мин |
| 9 | Категории пациентов: для взрослых и детей, в т.ч. новорожденных | Наличие |
| 10 | Область применения | в операционной и отделении реанимации - интенсивной терапии |
| 11 | Режим работы | непрерывный |
| 12 | Принцип действия | кондукция |
| 13 | Способы установки | на функциональной кровати, на стойке для в/в инфузий |
| 14 | Встроенный зажим для крепления на инфузионную стойку/спинку кровати | наличие |
| 15 | Боковое крепление для воздушной ловушки | наличие |
| 16 | Система самопроверки при включении | наличие |
| 17 | Режим автоматического нагрева при включении | наличие |
| 18 | Ручка для переноски | наличие |
| 19 | Дисплей с буквенными и цифровыми сообщениями, для отображения температуры в градусах Цельсия внутри прибора | Наличие |
| 20 | Температурный контроль | Микропроцессорный |
| 21 | Системный температурный датчик | Наличие |
| 22 | Кратность контроля температуры, не менее | 4 раза/сек |
| 23 | Рабочий режим температуры в диапазоне | 40-41°С |
| 24 | Сигналы тревоги перегрева/недогрева | звуковые и визуальные |
| 25 | Сигнал перегрева при достижении | 43 oC |
| 26 | Независимая резервная система безопасности при достижении температуры | 46 ºC |
| 27 | Устройство отключения подачи электропитания на нагревательные пластины при перегреве | наличие |
| 28 | Вес, не более | 4 кг |
| 29 | Размеры (ШхВхГ) не более, см | 19x11x25 |
| 30 | Параметры тока | 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| 31 | Потребление электроэнергии, не более | 900 Вт |
| 32 | Защита от перенапряжения | Плавкий предохранитель |
| 33 | Теплообменные кассеты | Использование только с системой подогрева крови/жидкости |
| 34 | Строение кассет | Стерильные, не содержащие латекса, для однократного применения |
| 35 | Система трубок с соединительными элементами - Luer коннекторами, совместимых со стандартными госпитальными комплектами для внутривенного введения крови/жидкости, воздушной ловушки и портом для инъекций | Наличие |
| 36 | Типы кассет для введения крови/жидкости: - для стандартной скорости введения; - для высокой скорости введения; - детские/взрослые. | Наличие |
| 37 | Область применения теплообменных кассет : для использования в операционной, в палате ИТ, амбулаторной хирургии | Наличие |
| 38 | Специализированные кассеты для очистки внутренних поверхностей | Наличие |
| 39 | Год выпуска не ранее, г. | 2011 |
| 40 | Гарантийный срок, с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес. | 12 |
| 41 | Монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение персонала на рабочем месте | Наличие |