Приложение № 3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

(указанная форма не является обязательной)

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ

| № поз. | № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Требования установленные Заказчиком | Сведения Участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наличие функции и величины параметров | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать) |
| 1 | 1 | Набор стерильный медицинский для хирургической коррекции дефектов тазового дна (передний отдел) | Предназначен для хирургической коррекции дефектов передней стенки и переднего свода (купола) влагалища путем имплантации поддерживающей полипропиленовой сетки-графта |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |  |
|  | 3 | Количество, наб. | 1 |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 4.1 | Сетка графт, шт. | 1 |  |
|  | 4.1.1 | Материал сетки: монофиламентный макропорный плетеный вязаный полипропилен, тип 1. | монофиламентный макропорный плетеный вязаный полипропилен тип 1. |  |
|  | 4.1.2 | Оптимальный размер сетки-графта | Не более 8 х 10 см |  |
|  | 4.1.3 | Плотность сетки | Не более 25 г/ м2 |  |
|  | 4.1.4 | Наличие интегрированных полипропиленовых проушин для проведения фиксирующих рукавов | Наличие |  |
|  | 4.1.5 | Наличие 2х интегрированных гарпунообразных самофиксирующихся наконечников на проксимальной части сетки | Наличие |  |
|  | 4.2 | Фиксирующие сеточные рукава, шт. | 2 + 1 запасной в индивидуальной стерильной упаковке |  |
|  | 4.2.1 | Материал | Полипропилен, монофиламент |  |
|  | 4.2.2 | Наличие интегрированных гарпунообразных самофиксирующихся наконечников | наличие |  |
|  | 4.2.3 | Наличие интегрированных стержней на дистальном конце рукава, для проведения замкового кольца | наличие |  |
|  | 4.3 | Задняя игла с защитным чехлом, шт. | 1 |  |
|  | 4.3.1 | Диаметр игл-проводников | Не более 2,3мм |  |
|  | 4.3.2 | Конструкция игл обеспечивает однозначное присоединение к ним самофиксирующихся наконечников, без проворота. | Да |  |
|  | 4.3.3 | Наличие высвобождающего механизма на задней игле-проводнике | Наличие |  |
|  | 4.4 | Замковые кольца с аппликатором | 2 + 1 запасное |  |
|  | 4.5 | Установочный инструмент | Наличие |  |
|  | 5 | Имплантация сетки должна производиться только через единственный разрез влагалища, без внешних кожных проколов. | Наличие |  |
|  | 6 | Обеспечение надежного постоянного положения сетки посредством 4х точечной механической фиксации, введением гарпунообразных наконечников в крестцово-остистую связку (2 наконечника) и во внутреннюю обтураторную мышцу (2 наконечника). | Наличие |  |
|  | 7 | При установке сетки иглы с присоединенными к ним наконечниками проводятся к месту их фиксации исключительно через разрез передней стенки влагалища. Проведение игл или троакаров снаружи через кожу не требуется и не допускается. | Наличие |  |
|  | 8 | Упаковка | Набор поставляется стерильным, готовым к применению, однократного использования всех компонентов, в двойной упаковке. |  |
| 2 | 1 | Набор стерильный медицинский для хирургической коррекции дефектов тазового дна (задний отдел) | Предназначен для хирургической коррекции дефектов задней стенки и заднего свода (купола) влагалища путем имплантации поддерживающей полипропиленовой сетки-графта. |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |  |
|  | 3 | Количество, наб. | 1 |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 4.1 | Сетка графт, шт. | 1 |  |
|  | 4.1.1 | Материал сетки: монофиламентный макропорный плетеный вязаный полипропилен, тип 1. | монофиламентный макропорный плетеный вязаный полипропилен тип 1. |  |
|  | 4.1.2 | Длина сетки-графта | 14 см |  |
|  | 4.1.3 | Ширина между рукавами / проксимальная ширина | 9см / 5см |  |
|  | 4.1.4 | Плотность сетки | Не более 25 г/ м2 |  |
|  | 4.1.5 | Наличие интегрированных полипропиленовых проушин для проведения фиксирующих рукавов | Наличие |  |
|  | 4.2 | Фиксирующие сеточные рукава, шт. | 2 + 1 запасной в индивидуальной стерильной упаковке |  |
|  | 4.2.1 | Материал | Полипропилен, монофиламент |  |
|  | 4.2.2 | Наличие интегрированных гарпунообразных самофиксирующихся наконечников | Наличие |  |
|  | 4.2.3 | Наличие интегрированных стержней на дистальном конце рукава, для проведения замкового кольца | Наличие |  |
|  | 4.3 | Задняя игла с защитным чехлом, шт. | 1 |  |
|  | 4.3.1 | Диаметр игл-проводников | Не более 2,3мм |  |
|  | 4.3.2 | Конструкция игл обеспечивает однозначное присоединение к ним самофиксирующихся наконечников, без проворота. | Да |  |
|  | 4.3.3 | Наличие высвобождающего механизма на задней игле-проводнике | Наличие |  |
|  | 4.4 | Замковые кольца с аппликатором | 2 + 1 запасное |  |
|  | 4.5 | Установочный инструмент | Наличие |  |
|  | 5 | Имплантация сетки должна производиться только через единственный разрез влагалища, без внешних кожных проколов. | Наличие |  |
|  | 6 | Обеспечение надежного постоянного положения сетки посредством 2 х точечной механической фиксации гарпунообразных наконечников в крестцово-остистой связке | Наличие |  |
|  | 7 | При установке сетки, иглы с присоединенными к ним наконечниками проводятся к месту их фиксации исключительно через разрез передней стенки влагалища; проведение игл или троакаров снаружи через кожу не требуется и не допускается. | Наличие |  |
|  | 8 | Упаковка | Набор поставляется стерильным, готовым к применению, однократного использования всех компонентов, в двойной упаковке. |  |
| 3 | 1 | Набор стерильный медицинский для лечения стрессового недержания мочи у женщин (система одного разреза) | Предназначен для миниинвазивного лечения стрессового недержания мочи у женщин путем имплантации самофиксирующейся синтетической слинг-сетки (петли), поддерживающей уретру для обеспечения удержания мочи |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |  |
|  | 3 | Количество, наб. | 1 |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 4.1 | Синтетическая слинг-сетка (петля), шт. | 1 |  |
|  | 4.1.1 | Материал | Полипропилен, монофиламент, 4-х "жильный" |  |
|  | 4.1.2 | Эластичность | В обоих направлениях |  |
|  | 4.1.3 | Размер сетки (петли) | 11 мм х 85 мм0,5 см |  |
|  | 4.1.4 | Размер 1 ячейки сетки (петли) | 1,27 мм х 1,52 мм0,5 см |  |
|  | 4.1.5 | Толщина сетки (петли) | 0,61 мм0,02 см |  |
|  | 4.1.6 | Номинальный диаметр 1-лй монофиламентной нити | 0,15 мм0,01 см |  |
|  | 4.1.7 | Плотность сетки | Не более 0,167 г/см3 |  |
|  | 4.1.8 | Наличие гарпунообразных самофиксирующихся наконечников на обоих концах слинга | Наличие |  |
|  | 4.1.9 | Наличие центральных отверстий в гарпунообразных самофиксирующихся наконечниках для проведения нити для регулировки натяжения уже после отсоединения иглы | Наличие |  |
|  | 4.2 | Игла-проводник |  |  |
|  | 4.2.1 | Диаметр иглы проводника | Не более 2,3мм |  |
|  | 4.2.2 | Наличие аксиального отверстия на дистальном конце - для проведения нити, для регулировки натяжения уже после отсоединения иглы | Наличие |  |
|  | 5 | Имплантация проводится миниинвазивно, через единственный разрез передней стенки влагалище, длиной 1,5 см, с помощью одноразовой иглы-проводника, входящей в состав набора, без необходимости использовать при проведении сетки каких-либо других инструментов, не входящих в набор | Наличие |  |
|  | 6 | При установке слинг-сетки отсутствуют кожные паховые разрезы и проколы. После имплантации должен остаться только один шов - на переднейстенке влагалища | Наличие |  |
|  | 7 | Конструкция слинг-сетки должна обеспечивать достаточную фиксацию во внутренних запирательных (обтураторных) мышцах справа и слева, без перфорации обтураторной мембраны, с помощью гарпунообразных самофиксирующихся наконечников. | Наличие |  |
|  | 8 | Конструкция набора должна обеспечивать возможность регулирования степени натяжения слинг-сетки после ее установки и извлечения проводника | Наличие |  |
|  | 9 | Конструкция набора должна обеспечивать возможность интраоперационно подтянуть слинг-сетку уже после ее установки и извлечения всех средств доставки, всех держателей и игл-проводников | Наличие |  |
| 4 |  | Остаточный срок годности продукции | Не менее 70% |  |
| 5 |  | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |